ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVOCUNA PARA TERAPIA INTENSIVA

Con módulo de control microprocesado; censado de temperatura en piel, con control manual y servocontrol.

La cuna será de dimensiones mínimas de 50 x 60 cm; con laterales de acrílicos rebatibles en 180° de fácil operatividad para el personal, poseer colchón y portacoclhón radiotraslúcidos para poder facilitar el sacado de placas radiográficas, y tener portachasis.

El equipo calefactor deberá permitir el fácil acceso de un equipo portátil de rayos X.

El equipo deberá poseer sistema de cuatro ruedas, como mínimo, ser de fácil traslado para el personal de terapia intensiva y tener sistema de freno, serán evaluadas la estabilidad del mismo como la inmovilización del equipo.

El  equipo deberá tener una altura inferior a dos metros para poder pasar por debajo de las puertas del servicio, las mismas son standard.

INDICADORES:

Termómetro digital con temperatura de piel

Termómetro digital con temperatura de control.

Potencia de calefactor

Modo de trabajo seleccionado.

ALARMAS:

Serán audiovisuales, se evaluarán las mismas en función de las prestaciones que posean cada una de las ofertas presentadas, deberán poseer como mínimo

Alarma paciente: en modo servo y en modo manual, donde se determine que pasado mas de un tiempo prefijado (según el fabricante) máximo 15 minutos consecutivos de calefacción máxima (en modo servo) y cualquier nivel de calefacción (en modo manual).

Alarma por falla de sensor de piel.

Alarma por falta de energía.

Otras características:

Por cortes transitorios de energía eléctrica (tiempo de arranque y puesta en servicio de nuestro grupo electrógeno automático), las memorias de control del equipo deberán permanecer inalterables.

El oferente deberá asegurarse que el producto ofrecido posea service oficial en la ciudad de Rosario, con una garantía mínima de un año, y provisión segura de repuestos por el término de 5 años.

El equipo ofrecido deberá estar autorizado por ANMAT y por las normas que rigen a este tipo de equipamiento médico vigentes a la fecha de la compra.