FREEZER PARA EL BANCO DE SANGRE

Se deberá cotizar la provisión e instalación en el edificio del nuevo HECA , Av. PELLEGRINI Y CRESPO , de DOS freezer con capacidad de almacenamiento aprox.  de 200 litros cada uno , de productos derivados del procesamiento de sangre , a una temperatura de –30 ºC +/- 1ºC  , con un recambio o agregado de productos a temperatura ambiente de aprox. el 2 % de la capacidad del equipo , cada 8 horas .

El equipo deberá tener la capacidad de controlar automáticamente por microprocesador , todo el proceso de  conservación de la producción  almacenada , teniendo control e indicación visual de la temperatura alcanzada , alarma por variación en mas o en menos del valor de temperatura prefijado

Todos los parámetros controlados y eventos producidos , se deberán de poder conservar en memoria como mínimo por 72 horas y con el agregado de hora , día , mes y año , imprimir cuando el técnico lo considera necesaria . Debiendo el estar el equipo de impresión incorporado en el equipo .

El o los motores que forman parte del equipo , serán monofásicos , tipo de inducción , rotor jaula de ardilla , tensión de alimentación 220 V , 50 HZ

El gabinete externo del equipo será construido íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 , aislado con poliuretano de alta densidad , debiendo estar la cara externa a la temperatura ambiente , menos aprox. 2 ºC. El interior del equipo se construirá en material de alta resistencia mecánica , pudiendo ser acero inoxidable o plástico de alto impacto . Será del tipo vertical y deberá tener unas divisiones horizontales , cada 30 cm , con posibilidad de regular cada 10 cm , construidas en alambre de acero inoxidable calidad AISI 304 , con capacidad de soportar cada estante un peso máximo de 35 Kg.  El almacenamiento deberá ser horizontal , con acceso frontal .

El oferente deberá garantizar por el termino de 12 meses , posteriores a la puesta en marcha , el correcto funcionamiento del equipo , cubriendo el reemplazo de los equipos integrantes del sistema que demuestren fallas reiteradas , y la reparación de los elementos o estructuras que se deterioren o rompan con el uso normal del equipo .

Se deberá presentar  junto con la oferta , un listado de Hospitales  o Sanatorios   de la región , ( ciudad de Rosario y un radio máximo de 50 Km ), donde el equipo ofrecido haya sido provisto e instalado por el  oferente.

De ser adquirido el Item antes mencionado deberá ser  entregado, instalado  y  puesto en funcionamiento al 100% , en el edificio del nuevo HECA , Av. PELLEGRINI Y CRESPO, en el espacio destinado al Bco. de SANGRE, atendiendo dudas de médicos y  técnicos sobre su funcionamiento y mantenimiento.

La oferta deberá ser sobre equipos  nuevos sin uso y con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

Se deberá garantizar la provisión de repuestos por el término mínimo de 5 años.

La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de adjudicar, el equipo que crea mas conveniente para el servicio, independientemente de las cotizaciones presentadas por cada oferente.

Garantía escrita por el término de por lo menos un año, por cualquier desperfecto ó defecto de fabricación, presentado por el equipo y sus accesorios.

Se deberá entregar con el equipo  los circuitos, manuales técnicos y rutinas de mantenimiento.

PLAZO DE ENTREGA : 25 días

Validez de la oferta : 30 días