### ANEXO A LIC10-080-08

### Item			Descripción

- 111.950        Determinaciones de Analitos de Química Clínica según el siguiente detalle:

| Analito | Cantidad de determinaciones |
| --- | --- |
| ALBÚMINA | 1100 |
| AMILASA | 1900 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 4750 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 4750 |
| C.P.K.(CREATINFOSFOQUINASA) | 1250 |
| CALCIO | 2200 |
| COLESTEROL TOTAL | 7200 |
| COLINESTERASA SERICA (PSEUDOCOLIN.) | 1300 |
| CREATININA | 6900 |
| FOSFATASA ALCALINA | 5300 |
| FÓSFORO | 700 |
| G.G.T.(gammaGLUTAMILTRANSPEPTIDASA) | 1350 |
| G.O.T. (T.GLUTAMICO OXALACETICA) | 8300 |
| G.P.T. (T.GLUTAMICO PIRUVICA) | 7550 |
| GLICEMIA | 23450 |
| HDL COL | 2200 |
| L.D.H. (LACTICO DESHIDROGENASA) | 2100 |
| MAGNESIO | 400 |
| PROTEINAS EN LIQ. BIOLOGICOS | 500 |
| PROTEINAS TOTALES | 1950 |
| SIDEREMIA | 1000 |
| TRIGLICERIDOS | 4050 |
| UREA | 17900 |
| URICO | 2950 |
| TRANSFERRINA | 900 |
| TOTALES | 111950 |

Las determinaciones solicitadas se distribuyen en 2 (dos) laboratorios dependientes de la Dirección de Servicios de Laboratorios y Anális Clínicos, a saber:

Laboratorio del Hospital I. Carrasco.

Laboratorio del Hospital Roque Saenz Peña.

Laboratorio “Hospital I. Carrasco”.

| Analito | HIC |
| --- | --- |
| ALBUMINA | 600 |
| AMILASA | 1000 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 2150 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 2150 |
| C.P.K.(CREATINFOSFOQUINASA) | 700 |
| CALCIO | 850 |
| COLESTEROL TOTAL | 4900 |
| COLINESTERASA SERICA (PSEUDOCOLIN.) | 950 |
| CREATININA | 5300 |
| FOSFATASA ALCALINA | 3450 |
| FOSFORO | 300 |
| G.G.T.(gammaGLUTAMILTRANSPEPTIDASA) | 600 |
| G.O.T. (T.GLUTAMICO OXALACETICA) | 4650 |
| G.P.T. (T.GLUTAMICO PIRUVICA) | 4100 |
| GLICEMIA | 13600 |
| HDL COL | 1600 |
| L.D.H. (LACTICO DESHIDROGENASA) | 1000 |
| MAGNESIO | 100 |
| PROTEINAS EN LIQ. BIOLOGICOS | 150 |
| PROTEINAS TOTALES | 1250 |
| SIDEREMIA | 700 |
| TRIGLICERIDOS | 2600 |
| UREA | 10700 |
| URICO | 1950 |
| TRANSFERRINA | 400 |
| TOTALES | 65750 |

Laboratorio Hospital “Roque Saenz Peña”

| Analito | RSP |
| --- | --- |
| ALBUMINA | 500 |
| AMILASA | 900 |
| BILIRRUBINA TOTAL | 2600 |
| BILIRRUBINA DIRECTA | 2600 |
| C.P.K.(CREATINFOSFOQUINASA) | 550 |
| CALCIO | 1350 |
| COLESTEROL TOTAL | 2300 |
| COLINESTERASA SERICA (PSEUDOCOLIN.) | 350 |
| CREATININA | 1600 |
| FOSFATASA ALCALINA | 1850 |
| FOSFORO | 400 |
| G.G.T.(gammaGLUTAMILTRANSPEPTIDASA) | 750 |
| G.O.T. (T.GLUTAMICO OXALACETICA) | 3650 |
| G.P.T. (T.GLUTAMICO PIRUVICA) | 3450 |
| GLICEMIA | 9850 |
| HDL COL | 600 |
| L.D.H. (LACTICO DESHIDROGENASA) | 1100 |
| MAGNESIO | 300 |
| PROTEINAS EN LIQ. BIOLOGICOS | 350 |
| PROTEINAS TOTALES | 700 |
| SIDEREMIA | 300 |
| TRIGLICERIDOS | 1450 |
| UREA | 7200 |
| URICO | 1000 |
| TRANSFERRINA | 500 |
| TOTALES | 46200 |

La cotización deberá incluir la provisión del instrumental, insumos, reactivos, agua destilada y soluciones necesarias para la realización de las determinaciones solicitadas. Deberá especificarse las características técnicas y de instalación del equipamiento de producción de agua destilada.

El instrumental considerado necesario para las determinaciones solicitadas, de acuerdo a las necesidades de los servicios dependientes de la Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos, es:

2 Autoanalizadores de capacidad para 300 tests por hora o superior

Deberá especificarse la marca y las formas de presentación de los reactivos cotizados. Los insumos deberán proveerse en cantidad suficiente para la cantidad de determinaciones solicitadas y para todos aquellos procedimientos accesorios (lavados, chequeos, controles, calibraciones, etc…) que sean necesario según el manual de procedimientos de los instrumentos. Deberá incluir los controles y los calibradores necesarios para las determinaciones solicitadas, detallándose las cantidades a proveer y su forma de presentación.

Características de los Autoanalizadores de capacidad para 300 tests por hora o superior:

- Analizador Automático Discreto Multiparamétrico Selectivo totalmente computarizado para Química Clínica, con impresora para resultados y lector de código de barras para aplicar a la lectura de tubos primarios.

El instrumental cotizado debe satisfacer los requerimientos mínimos especificados a continuación:

- Velocidad operativa: 300 tests por hora ó superior.

- Modo de operación: Ramdom access o batch,  bireactivo.

- Fotómetro de lectura directa, rango de 0 a 2500 UA.

- La dispensación, incubación y lectura se deberá realizar en forma automática en rotores de reacción autolavables, sin intervención del usuario.

- Volumen mínimo programable de reactivos.

- Trabajo con muestras de sangre entera centrifugadas en tubos primarios de uso común en plaza.

- Sistema de muestras con posiciones de rutina, controles, calibradores.

- Capacidad de ingreso de muestras urgentes, de procesamiento rápido, sin perturbación del trabajo de rutina.

- Posibilidad de trabajo con micromuestras pediátricas

- Rotor de reactivos para 20 posiciones como mínimo.

- Control “on line” de volúmenes de reactivo.

- Sensores de nivel para muestras y reactivos.

- Distintos modos de medición: Cinético, Punto Final, Dos Puntos, Con o Sin Blanco de Muestra y/o Reactivos, Lectura Directa.

- Chequeo y aviso permanente de errores.

- Repetición automática de muestras patológicas.

- Dilución automática de orinas.

- Operación a 220 voltios, 50 Htz y que no requiera instalaciones especiales para su funcionamiento..

- Deberá contar con una unidad UPS de alimentación continua de corriente para prevenir el apagado inoportuno del equipamiento en caso de corte de alimentación central del laboratorio, con una autonomía de 30 minutos.

Todos los autoanalizadotes deberán funcionar con un software amigable y deberán tener una interface de comunicación  que sea compatible con el software de laboratorio actualmente en uso (Sistema de Laboratorio LABO “DATATECH”) que  permita una comunicación bidireccional (transferencia al autoanalizador de listados de peticiones generadas en el sistema de laboratorio y transferencia al sistema de laboratorio de resultados generados en el autoanalizador) entre el autoanalizador y el sistema de laboratorio.

El software de comunicación bidireccional (interface) deberá:

- Permitir la carga del instrumental con la información de la lista de trabajo con o sin

necesidad de utilizar código de barras y transferencia de resultados desde el autoanalizador hacia el sistema informático de laboratorio.

- Permitir la validación y edición de los resultados antes de transferirlos al sistema de laboratorio.

- Deberá tener distintos niveles de seguridad para distintos tipos de usuarios.

- Deberá permitir multiples configuraciones y tabla de correlaciones entre los códigos del Analizador y el software de laboratorio.

- Se considerará relevante si indica valores anormales, definidos por los usuarios, con algún tipo de alarma.

- Deberá tener soporte técnico,  sin cargo alguno para la Municipalidad de Rosario, durante el lapso que dure la presente compra.

Se considerará relevante si el software se aproxima al formato standard del resto de las interfaces utilizadas en la Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos.

Además se deberá proveer por cada autoanalizador instalado, independientemente del equipamiento informático necesario para el funcionamiento del autoanalizador:

- Una computadora, con procesador tipo Pentium IV memoria RAM 1 GB (2 x 512 MB), monitor pantalla plana LCD de 17¨, un puerto serie RS232 adicional sin cargo alguno para la Municipalidad de Rosario, para instalar un puesto de trabajo más, junto a cada autoanalizador, que sirva tanto como para un puesto de la red informática del laboratorio y como para la comunicación bidireccional con el autoanalizador a instalar. Deberá tener alimentación en 220 V 50 Hz. y contar con un sistema de fuente de alimentación de energía (U.P.S.) asegurando en todo momento la calidad de la energía suministrada y la no pérdida de datos. No deberá requerir instalaciones especiales.

El adjudicatario será en un todo responsable de la instalación, puesta en servicio y  capacitación de operadores tanto del instrumental cotizado como de los software de ejecución y de transferencia de datos (comunicación bidireccional).

La cotización deberá incluir el servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo, durante el tiempo que dure la propuesta, del equipamiento a instalar (mano de obra y reposición de piezas y accesorios), el cual deberá detallarse. El servicio técnico deberá ser provisto por personal profesional propio del oferente.  El oferente deberá prestar servicio de consultas bioquímicas a través de profesionales bioquímicos residentes en la ciudad de Rosario. Se deberá detallar la persona física o jurídica y  lugar de residencia que realizará el mantenimiento. El oferente se comprometerá a realizar los mantenimientos preventivos en horarios determinados por la Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos.  En el caso de asistencias consideradas urgentes por Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos, la misma deberá ser resuelta en el término de 1 (un) día hábil. En caso de necesidad de traslado del equipamiento entre los efectores dependientes de la Dirección de Servicios de Laboratorio el oferente deberá hacerse cargo de todos los procesos necesarios para la reubicación del equipamiento

Se deberán adjuntar a la cotización, especificaciones técnicas sobre el equipo ofrecido y listado de instituciones que cuenten con el equipo cotizado en funcionamiento y que puedan informar sobre la perfomance del instrumento.

La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de adjudicar, el equipo que crea mas conveniente para los intereses de la Municipalidad de Rosario por el arrendamiento del equipo arriba detallado, como así también la calidad analítica del equipamiento ofrecido para satisfacer las necesidades de salud de la población atendida, independientemente de las cotizaciones presentadas por cada  oferente. Los equipos ofrecidos deberán responder a las tecnologías actualizadas para mantener la relación "costo beneficio". La Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos se reserva el derecho de sugerir la mejor propuesta en función de precio, rendimiento, servicio técnico, reactivos; hasta pudiendo solicitar un tiempo a prueba para evaluar ante la duda del rendimiento.

Se deberá indicar en forma clara y precisa todo otro costo que corresponda a las especificaciones requeridas en el presente pliego y todo aquello que aún no estando especificado en este pliego sean imprescindible para la realización de las pruebas solicitadas, o que el oferente considere necesario para un total y correcto funcionamiento. En el caso que deban agregarse debido a errores u omisiones, deberá  ser provisto sin cargo para la Municipalidad de Rosario.

La presente compra se pauta en entregas y pagos parciales por el término de 6 (Cuatro)   meses.

Las entregas de los insumos se realizarán en el Depósito Central de la Dirección de Servicios de Laboratorio y Análisis Clínicos, Río de Janeiro 1309, Rosario.