B. I. D. - PRÉSTAMO BID N° 1068/OC-AR.

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE GRANDES AGLOMERACIONES URBANAS DEL INTERIOR (G.A.U.)

PROYECTO PNUD ARG/02/007 APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA G.A.U.

- “Equipamiento Nuevo Hospital

- Dr. Clemente Álvarez y Maternidad Martin –

- Equipamiento Hospitalario”

LP.I. Nro. 7

Comprador: El Proyecto PNUD N° ARG/02/007. Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior

- Documentos de Licitación

Índice General

PARTE  1 – Procedimientos de Licitación	3

Sección I.  Instrucciones a los Oferentes	 4

Sección II.  Datos de la Licitación	 28

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación	43

Sección IV.  Formularios de la Oferta	56

Sección V.  Países Elegibles	53

PARTE 2 – Suministros Requeridos	64

Sección VI.  Programa de Suministros	65

PARTE 3 - Contratación	170

SecciónVII.  Condiciones Generales del Contrato…………	………………………………. 171

Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato ………………	………………………..  193

Sección  IX Formularios del Contrato …………………………………	……………………202

PARTE  1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Indice de Cláusulas

- Pág.

A. Generalidades	 6

1. 		Objeto de la Licitación	 6

2. 		Fuente de Recursos	 6

3. 		Prácticas Corruptivas	 6

4. 		Oferentes Elegibles	7

5. 		Bienes y Servicios Conexos Elegibles	9

B. Contenido de los Documentos de Licitación	10

6.		 Secciones de los Documentos de Licitación	 10

7.		 Aclaración sobre los Documentos de Licitación	 10

8. 		 Enmienda  de los Documentos de Licitación	 12

C. Preparación de las Ofertas	 12

9.   		Costos de la Oferta	 12

10. 		Idioma de la Oferta	 12

11. 		Documentos que Componen la Oferta	 12

12. 		Formularios de Presentación de Oferta y Lista de Precios	 13

13. 		Ofertas Alternativas	 13

14. 		Precios de la Oferta y Descuentos	 13

15. 		Monedas de la Oferta y Monedas de Pago	 14

16. 		Documentos que Establecen la Elegibilidad del Oferente	 15

17. 		Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos	 15

18. 	Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con los 
Documentos de Licitación	 15

19. 		Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente	 16

20. 		Período de Validez de Ofertas	 16

21. 		Garantía de Mantenimiento de Oferta	 17

22. 		Formato y Firma de la Oferta	 18

D. Presentación y Apertura de Ofertas	 18

23. 		Presentación e Identificación de Ofertas	 18

24. 		Plazo para Presentación de Ofertas	 19

25. 		Ofertas Tardías	 19

26. 		Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas	 19

27. 		Apertura de Ofertas	 19

E. Evaluación y Comparación de Ofertas	 20

28. 		Confidencialidad	 20

29. 		Aclaración de  Ofertas	 21

30. 		Cumplimiento de Ofertas	 21

31. 		Disconformidades, Errores y Omisiones	 22

32. 		Examen Preliminar de Ofertas	 22

33. 		Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica	 23

34. 		Conversión a Una Sola Moneda	 23

35. 		Margen de Preferencia	 23

36. 		Evaluación de Ofertas	 23

37. 	Comparación de Ofertas	24

38.	Pos-calificación del Oferente	24

39.	Derecho del Comprador de Aceptar Cualquier Oferta y de Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas	 25

F. Adjudicación del Contrato	 25

40. 		Criterios de Adjudicación	 25

41. 		Derecho del Comprador de Variar las Cantidades al Momento de Adjudicación	 25

42. 		Notificación de la Adjudicación	 25

43. 		Firma del Contrato	 26

44. 		Garantía de Cumplimiento de Contrato	 26

45. 		Protestas y Reclamos

26

|  | Sección I. Instrucciones a los Oferentes |
| --- | --- |
|  | - Generalidades |
| # Objeto # De la # Licitación | ## De conformidad con el Llamado a Licitación indicado en la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), el Comprador, tal como se indica en los DDL, emite estos Documentos de Licitación para el suministro de los Bienes y Servicios Conexos especificados en la Sección VI, Programa de Suministros. El nombre, identificación y número de lotes de la Licitación Pública Internacional (LPI) están indicados en los DDL. |
| # Fuente de Recursos | ## El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado “Prestatario”) indicado en los DDL, ha solicitado o recibido un financiamiento (en adelante denominado “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de estos fondos para sufragar gastos elegibles en virtud del Contrato objeto de estos Documentos de Licitación. ## El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y después que el Banco haya aprobado dichos pagos, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Préstamo entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “Contrato de Préstamo”). Los pagos estarán sujetos en todo respecto a los términos y condiciones establecidos en dicho Contrato de Préstamo. Nadie sino el Prestatario tendrá derechos en virtud del Contrato de Préstamo para reclamar los recursos del préstamo. |
| # Prácticas Corruptivas | ## El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y el Comprador), así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. ### “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. ### “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. ### “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. ### “Colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. |
|  | ## Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: ### Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o ### declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrado en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento del Banco. La inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente; y/o ### cancelará, y/o acelerará el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario. |
|  | ## El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en el Formulario de Presentación de Oferta. ## El Proveedor deberá permitir al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados con la ejecución del contrato. |
| # Oferentes Elegibles | ## Un Oferente puede ser una persona natural, una entidad privada (firma), una entidad gubernamental, sujeta a lo dispuesto en la Sub-Cláusula 4.6 de las IAO, o cualquier combinación de ellas que tengan la intención formal de establecer un acuerdo o sujeto a cualquier acuerdo existente, en forma de asociación en participación, consorcio o asociación. A menos que se indique de otra manera en los DDL, en el caso de asociación en participación, consorcio o asociación, las partes deberán ser mancomunada y solidariamente responsables. |
|  | ## (Un Oferente deberá tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considera que un Oferente tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: ### en caso de personas naturales: #### ser ciudadano de un país elegible; o #### haber establecido su domicilio en un país elegible como residente “bona fide” y estar legalmente autorizado a trabajar en dicho país (en otra capacidad que la de funcionario internacional); o, ### en caso de entidades privadas (firmas): - estar constituidas, incorporadas o registradas en un país elegible y operar de conformidad con las disposiciones legales de dicho país; y - que más del 50% del capital del Oferente sea de propiedad de una o más personas naturales o firmas de país elegible, de acuerdo con las definiciones señaladas anteriormente. ## Estos criterios se aplicarán también a cada uno de los miembros de un consorcio y a otras firmas que dicho consorcio (o firma) pueda proponer para subcontratar o suministrar parte de los bienes o servicios conexos. |
|  | ## Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que tengan conflicto de interés serán descalificados. Para estos efectos, se considerará que un Oferente tiene conflicto de interés con una o más de las partes participantes en esta licitación, si: ### cuenten con accionistas mayoritarios en común; o ### reciben o han recibido subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o ### cuentan con el mismo representante legal para propósitos de esta licitación; o ### mantienen una relación, ya sea directa o por intermedio de terceros, que les permita obtener información sobre otras ofertas, o influir sobre las mismas o sobre las decisiones del Comprador, con respecto a esta licitación; o ### presentan más de una oferta para esta licitación. Esta regla no afecta el caso de ofertas alternativas, que se permitan según la Cláusula 13 de las IAO, y no restringe la participación de subcontratistas en más de una oferta, ni la participación en calidad de Oferentes y subcontratistas en forma simultánea; o ### han participado en calidad de consultores en la elaboración del diseño o de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios conexos objeto de esta licitación. |
|  | ## Serán descalificadas las firmas que el Banco hubiese declarado o declare inelegibles a la fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, de conformidad con la Cláusula 3 de las IAO. |
|  | ## Las entidades gubernamentales sólo podrán ser elegibles si pueden demostrar que gozan de autonomía legal y financiera, y operan de acuerdo con las leyes comerciales. |
|  | ## Los Oferentes deberán mostrar evidencia, a solicitud del Comprador y a satisfacción de éste, que continúan siendo elegibles. |
| # Bienes y Servicios Conexos Elegibles | ## Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato, y que sean financiados por el Banco, deberán tener su origen en países elegibles (ver Sección V). ## Para propósitos de esta Cláusula, el término “bienes” incluye productos, materias primas, maquinarias, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial. ## El término “país de origen” significa el país en el cual los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, manufacturados o procesados; o el país en que como efecto de la manufactura, procesamiento o montaje, resulte otro artículo, comercialmente reconocido que difiera sustancialmente en sus características básicas de sus componentes importados. ## La nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya, o venda los bienes, no determina el origen de los mismos. ## Si así se indica en los DDL, el Oferente deberá demostrar que ha sido debidamente autorizado por el Fabricante y/o Representante Oficial de los bienes indicados en la oferta para suministrarlos en el país del Comprador. ## Los servicios conexos deberán ser suministrados por firmas de países elegibles. En el caso de transporte de bienes, éstos deberán ser transportados en un medio de transporte que cumpla con por lo menos uno de los siguiente criterios: ### que la bandera del medio de transporte sea de país elegible; ### que el propietario del medio de transporte sea de país elegible; ### que el medio de transporte esté registrado en país elegible; ### que la empresa que emita el conocimiento de carga, sea de país elegible. |
|  | - Contenido de los Documentos de Licitación |
| # Secciones de los Documentos de Licitación | ## Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 2 y 3, con sus respectivas Secciones indicadas a continuación. Los documentos comprenden, además, cualquier adenda que se emita de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. |
|  | PARTE 1 Procedimientos de Licitación - Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) - Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - Sección III. Criterios de Evaluación y de Calificación - Sección IV. Formularios de la Oferta - Sección V. Países Elegibles PARTE 2 Suministros Requeridos - Sección VI. Programa de Suministros PARTE 3 Contratación - Sección VII Condiciones Generales del Contrato - Sección VIII Condiciones Especiales del Contrato - Sección IX Formularios del Contrato - Convenio - Garantía de Cumplimiento - Orden de Compra |
|  | ## El Llamado a Licitación que emite el Comprador no forma parte de los Documentos de Licitación. |
|  | ## El Comprador no se hace responsable de que los Documentos de Licitación y sus adenda estén completos, cuando dichos documentos no fueron obtenidos directamente de éste. |
|  | ## Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenidos en los Documentos de Licitación. La falta de presentación de toda la información o documentación requerida en los Documentos de Licitación, podrá constituir causal de rechazo de la oferta. |
| # Aclaración sobre los Documentos de Licitación | ## Todo Oferente que requiera alguna aclaración sobre los Documentos de Licitación, podrá solicitarla por escrito al Comprador a la dirección indicada en los DDL, por lo menos 14 días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El Comprador responderá también por escrito a las solicitudes de aclaración que reciba por lo menos 7 días antes de la fecha límite de presentación de ofertas. El Comprador enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los Oferentes que hubiesen adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. Si como resultado de las aclaraciones, el Comprador considerase necesario modificar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula 8 y Sub-Cláusula 24.2, de las IAO. ## Glosario Adquisición: Se refiere a toda contratación de provisión de bienes y servicios conexos que lleve a cabo el Prestatario con motivo de un proyecto parcialmente financiado por el Banco. Banco: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Contratante o Licitante: Es la entidad que llevará a cabo la adquisición. Esta entidad podrá ser, según el caso, el Prestatario, los Organismos Ejecutores, los Beneficiarios, las Instituciones Financieras Intermedias, u otras que se indiquen en el respectivo Contrato de Préstamo. Proveedor: Empresa que, una vez seleccionada a través de la Licitación, proveerá los bienes y servicios que se contraten. Contrato de Préstamo: Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual este último otorga y el primero acepta un préstamo y en el que se establecen los derechos y obligaciones de las partes. Día: Salvo aclaración expresa, significa día calendario. Licitación Pública Internacional: Es un proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicitan públicamente, en el ámbito local e internacional, se reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes y servicios conexos. Oferente: Es toda Empresa que presenta una oferta. Otros sinónimos son: licitador, postulante, proponente, postor. Pliego de Condiciones: También llamado Documento de Licitación, es el conjunto de documentos emitidos para el llamado a Licitación que especifican detalladamente los bienes y servicios cuya contratación se licita, determinan el trámite a seguir en el procedimiento de licitación y establecen las condiciones del Contrato a celebrar. Por escrito: En estos documentos de adquisición el término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. Prestatario: Se utiliza para referirse al país o entidad que toma prestado del Banco. Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otra manifestación de disconformidad presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa cumplida del proceso de la Licitación, ya sea ante alguna autoridad competente del país donde se lleve a cabo la adquisición o directamente ante el Banco. |

| # Enmienda de los Documentos de Licitación | ## El Comprador podrá enmendar los Documentos de Licitación a través de la emisión de adenda, en cualquier momento antes de la fecha límite de presentación de ofertas. ## Las adenda que se emitan formarán parte de los Documentos de Licitación y deberán ser notificadas, por escrito, a todos los Oferentes que hayan adquirido los Documentos de Licitación directamente del Comprador. ## Cuando se hubiesen emitido adenda a los Documentos de Licitación y para dar más tiempo a los Oferentes para preparar sus ofertas con motivo de dichas adenda, el Comprador podrá, a su discreción, prorrogar la fecha límite de presentación de ofertas, de conformidad con la Sub-Cláusula 24.2 de las IAO. |
| --- | --- |
|  | - Preparación de las Ofertas |
| # Costos de la Oferta | ## El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de su oferta. El Comprador no será responsable en ningún caso de dichos costos, independientemente de la forma en que se lleve a cabo la licitación o su resultado. |
| # Idioma de la Oferta | ## La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y el Comprador, deberán redactarse en idioma Español. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma Español. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá dicha traducción. |
| # Documentos que Componen la Oferta | ## La oferta deberá incluir los siguientes documentos: ### Presentación de Oferta y Lista de Precios, de conformidad con las Cláusulas 12, 14 y 15 de las IAO; ### Garantía de Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO; ### Ofertas alternativas, cuando éstas estén permitidas, de conformidad con la Cláusula 13 de las IAO; ### confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO; ### evidencia documentada sobre la elegibilidad del Oferente para presentar oferta, de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; ### evidencia documentada de que los bienes y servicios conexos que suministre el Oferente son de origen elegible, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO; ### evidencia documentada de que los bienes y servicios conexos cumplen con los Documentos de Licitación, de conformidad con las Cláusulas 18 y 30 de las IAO; ### evidencia documentada estableciendo que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en caso de que su oferta sea aceptada, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO; y ### cualquier otro documento requerido en los DDL. |
| # Formularios de Oferta y Lista de Precios | ## El Oferente deberá presentar el formulario de Presentación de Oferta que se incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Este formulario deberá llenarse sin alteraciones en su formato y no se aceptarán sustitutos. Deberán completarse todos los espacios en blanco con la información solicitada. |
|  | ## El Oferente deberá presentar el formulario de Lista de Precios para bienes y servicios conexos que se incluye en la Sección IV, Formularios de la Oferta, sin alteraciones en su formato y no se aceptarán sustitutos. Deberán completarse todos los espacios en blanco con la información solicitada. |
| # Ofertas Alternativas | ## A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán ofertas alternativas. |
| # Precios de la Oferta y Descuentos | ## Los precios y descuentos cotizados por el Oferente en los Formularios de Presentación de Oferta y Lista de Precios, deberán ajustarse a los requerimientos que se especifican a continuación. |
|  | ## Todos los ítems del Programa de Suministros deberán indicarse en la Lista de Precios, por separado y con su precio correspondiente. Si una Lista de Precios incluye ítems sin precio, se entenderá que el precio faltante está incluido en el precio de otros ítems. Se considerará que los ítems no incluidos en la Lista de Precios tampoco lo están en la oferta. En este caso, y siempre que la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, se aplicará el ajuste correspondiente, siguiendo para ello lo indicado en las Sub-Cláusulas 31.2 y 31.3 de las IAO. |
|  | ## El precio, que se debe cotizar en el Formulario de Presentación de Oferta, será el precio total de la oferta. Si estuviese permitido por los DDL, y el Oferente deseara hacerlo, se agregará en este formulario todo descuento incondicional, así como la metodología para su aplicación. |
|  | ## Los precios propuestos en la Lista de Precios para bienes y servicios conexos, deberán incluir: ## (a) para bienes: ## el precio total del lote y/o ítem incluyendo todos los derechos de aduana, impuestos a las ventas y otros impuestos pagados o pagaderos, y aplicables en el país del Comprador, a los bienes, o a sus componentes y a la materia prima utilizada en su fabricación o ensamble, si el Oferente resultase adjudicatario; y ## b) para servicios conexos: ## el precio total de cada uno de los ítems que constituyen los servicios conexos; incluyendo todos los derechos de aduana, impuestos a las ventas y otros impuestos, pagados o pagaderos, y aplicables en el país del Comprador, a los servicios conexos, si el Oferente resultase adjudicatario. |
|  | ## Los precios cotizados por el Oferente permanecerán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a variaciones de ninguna índole, salvo indicación contraria en los DDL. Conforme a lo dispuesto en la Cláusula 30 de las IAO, las ofertas que se presenten con precios ajustables se considerará que no se ajustan a los Documentos de Licitación y, por lo tanto, serán rechazadas. |
|  | ## Si así se indica en la Sub-Cláusula 14.5 de los DDL, los Oferentes podrán presentar ofertas para contratos individuales por lotes o para cualquier combinación de contratos (paquetes de lotes). ## Los Oferentes que deseen ofrecer una reducción de precio para el caso de adjudicárseles más de un contrato, deberán especificar en su oferta las reducciones de precio aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos individuales dentro de un paquete. Las reducciones de precio o descuentos deberán presentarse de conformidad con las Sub-Cláusulas 14.3 y 14.4 de las IAO, y serán considerados siempre y cuando las ofertas para todos los lotes sean presentadas y abiertas al mismo tiempo. |

| # Monedas de la Oferta y Monedas de Pago | ## 15.1 Los precios de la oferta serán cotizados en las siguientes monedas: ### (a) Para bienes y servicios conexos nacionales, los precios serán cotizados en la moneda de curso legal en la República Argentina. (b) Para bienes y servicios conexos que no sean originarios del país del Comprador, o para repuestos o componentes importados, de bienes y servicios conexos que no sean originarios del país del Comprador, los precios serán cotizados en la moneda del país donde se incurra el gasto o en la moneda del país del Oferente. Como alternativa, el Comprador podrá requerir que los precios cotizados sean expresados en la moneda especificada en los DDL. Si un Oferente desea que se le pague en una moneda o combinación de monedas distintas a la moneda en que se le requirió que expresara su cotización, deberá, como parte de su oferta: - indicar su requisito de pago en otras monedas, incluyendo el monto en cada moneda o el porcentaje del precio cotizado que corresponda a cada moneda. En caso que el oferente haya cotizado en una moneda y solicitado que un porcentaje de su oferta sea pagado en otra, la tasa de cambio a utilizar a los efectos de determinar el monto respectivo en esa otra moneda, será la indicada por el oferente o en su defecto la tasa de cambio que ha sido especificada para la conversión en una sola moneda a los efectos de su evaluación y comparación. Explicitada en la Cláusula 34 de las IAO - justificar, a satisfacción del Comprador, su requerimiento de pago en las monedas solicitadas; y - utilizar la tasa de cambio indicada por el Comprador para expresar su cotización en la moneda requerida por dicho Comprador. La fuente, fecha y tipo de tasa de cambio a utilizarse, se especifica en los DDL, de conformidad con la Sub-Cláusula 34 de las IAO, y la fecha de la tasa de cambio deberá preceder a la fecha límite de presentación de ofertas en por lo menos veinte (20) días. ## 15.2 Para los fines de esta Cláusula, la moneda de la Unidad Económica Europea (Euro) se considera moneda elegible . |
| --- | --- |
| # Documentos que Establecen la Elegibilidad del Oferente | ## Para establecer su elegibilidad, de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones de elegibilidad en la Presentación de Oferta, incluida en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| # Documentos que Establecen la Elegibilidad de los Bienes y Servicios Conexos | ## Para establecer la elegibilidad de los bienes y servicios conexos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 5 de las IAO, los Oferentes deberán completar las declaraciones respecto a país de origen en la Lista de Precios incluida en la Sección IV, Formularios de la Oferta. |
| # Documentos que Establecen la Conformidad de los Bienes y Servicios Conexos con los Documentos de Licitación | ## El Oferente deberá presentar, como parte de su oferta, evidencia documentada de que los bienes y servicios conexos se ajustan a los documentos de licitación, según se indica en la Sección VI, Programa de Suministros. ## La evidencia documentada podrá consistir en la presentación de textos impresos, planos o datos, e incluirá una descripción detallada de las características esenciales técnicas y de funcionamiento de los bienes y servicios conexos, que demuestre un cumplimiento sustancial con los requerimientos del Comprador. De ser procedente, el Oferente incluirá una declaración de las variaciones o excepciones a lo dispuesto por el Programa de Suministros. ## Las normas sobre la calidad de mano de obra, proceso, materiales y equipo, así como las referencias a marcas o números de catálogo que haya incluido el Comprador en el Programa de Suministros, son meramente descriptivas y no restrictivas. El Oferente podrá incluir en su oferta otras normas de calidad, marcas y/o números de catálogo, con la condición de que demuestre, a satisfacción del Comprador, que los sustitutos son sustancialmente equivalentes o superiores a los que se indican en el Programa de Suministros. |
| # Documentos que Establecen las Calificaciones del Oferente | ## Para acreditar sus calificaciones para ejecutar el Contrato, el Oferente presentará la evidencia para cada criterio indicada en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. |
| # Período de Validez de Ofertas | ## Las ofertas permanecerán válidas por el período especificado en los DDL, a partir de la fecha límite para presentación de ofertas establecida por el Comprador. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los DDL. ## En circunstancias excepcionales, y antes de la expiración del período de validez de ofertas, el Comprador podrá solicitar a los Oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se harán por escrito. Si se hubiese solicitado una garantía de mantenimiento de oferta, de acuerdo a la Cláusula 21 de las IAO, ésta deberá prorrogarse también por un período equivalente. Los oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les ejecute su garantía. A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas. |

| # Garantía de Manteni-miento de Oferta | ## Salvo indicación contraria en los DDL, el Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía de mantenimiento de oferta, en su versión original y por el monto y en la moneda indicados en los DDL. ## La garantía de mantenimiento de oferta deberá ser, a discreción del Oferente, de alguno de los siguientes tipos: ### garantía bancaria pagadera a la vista; o ### carta de crédito irrevocable; o ### cheque de caja o cheque certificado; o ### seguro de caución, u ### otra garantía que se indique en los DDL. Todas emitidas por una entidad de prestigio de un país elegible y ejecutables en la República Argentina. La garantía deberá, además, ser aceptable al Comprador, quien no podrá irrazonablemente negar su aceptación. Para la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta deberá utilizarse el formulario de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluido en la Sección IV, Formularios de la Oferta, u otro formato sustancialmente similar, y siempre deberá incluir el nombre completo del Oferente. La garantía de mantenimiento de oferta tendrá validez por un plazo que debe exceder en veintiocho (28) días la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta. Esta disposición será aplicable también en el caso que se prorrogue el período de validez de la oferta. Cualquiera que fuese el medio elegido, las mismas deberán poder ser hechas efectivas por el Comprador en la República Argentina durante todo el lapso de su vigencia; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. No se aceptarán cheques diferidos con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía. ## Toda oferta que no esté acompañada de una garantía de mantenimiento de oferta, de ser ésta requerida de conformidad con lo dispuesto en la Sub-Cláusula 21.1 de las IAO, será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los Documentos de Licitación. ## Las garantías de mantenimiento de oferta de los Oferentes cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, serán devueltas lo antes posible una vez que el adjudicatario haya presentado la garantía de cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO. ## La garantía de mantenimiento de oferta del adjudicatario le será devuelta al adjudicatario lo antes posible, una vez que éste firme el Contrato y presente la garantía de cumplimiento. |
| --- | --- |
|  | ## La garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada por el Comprador: ### si un Oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas indicado por dicho Oferente en la Presentación de Oferta, salvo lo dispuesto en la Sub-Cláusula 20.2 de las IAO; o ### si el adjudicatario: #### no firma el Contrato, según lo indicado en la Cl. 43 de las IAO; o #### no suministra la garantía de cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; o #### no acepta la corrección del precio de su oferta, de conformidad con la Sub-Cláusula 31.5 de las IAO. |
| # Formato y Firma de la Oferta | ## El Oferente deberá preparar un original de los documentos que constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de las IAO, y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra “ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar el número de copias de la oferta que se indique en los DDL, y marcar cada una claramente con la palabra “COPIA”. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las copias, prevalecerá el original. ## El original y todas las copias de la oferta deberán ser mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmados por una persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización, que se adjuntará a la oferta, deberá consistir en una confirmación escrita, según lo indicado en los DDL. El nombre y cargo de los que firmen la autorización deberán ser mecanografiados o impresos al pie de la respectiva firma. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan texto impreso que no haya sido modificado, deberán llevar la firma de la persona autorizada ## Todo texto entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la oferta. |
|  | - Presentación y Apertura de Ofertas |
| # Presentación e Identificación de Ofertas | ## El Oferente presentará el original y cada una de las copias de la oferta en sobres separados y cerrados, incluyendo las ofertas alternativas, cuando estuviesen permitidas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las IAO. Cada sobre deberá estar claramente identificado con los términos “ORIGINAL” o “COPIA”, según corresponda. Los sobres que contienen el original y las copias se colocarán, a su vez, en un solo sobre cerrado. ## Los sobres interiores y exteriores deberán: ### indicar el nombre y dirección del Oferente; ### estar dirigidos al Comprador, de conformidad con la Sub-Cláusula 24.1 de las IAO; ### indicar la identificación específica de la presente licitación mencionada en los DDL; y ### contener la advertencia de que los sobres no deberán ser abiertos antes de la hora y fecha de apertura de las ofertas, de conformidad con la Sub-Cláusula 24.1 de las IAO. ## Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna por el traspapelado o la apertura prematura de las ofertas. |
| # Plazo para Presentación de Ofertas | ## Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección y a más tardar a la hora y fecha que se especifiquen en los DDL. ## El Comprador podrá, a su sola discreción, extender la fecha límite para la presentación de ofertas emitiendo un adendum a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Comprador y de los Oferentes que estaban sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la nueva fecha límite para presentación de ofertas. |
| # Ofertas Tardías | ## El Comprador no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. Toda oferta que reciba el Comprador una vez vencida la hora y fecha límite para presentación de ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Oferente sin abrir. |

| # Retiro, Sustitución y Modificación de Ofertas | ## Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, mediante el envío de una comunicación, por escrito y debidamente firmada por su representante autorizado. Deberá, además, incluir una copia de la autorización, de conformidad con la Sub-Cláusula 22.2 de las IAO, (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta que no requieren copias). Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de oferta. Todas las comunicaciones deberán: ### ser presentadas de acuerdo con las Cláusulas 22 y 23 de las IAO (con excepción de las notificaciones de retiro de oferta que no requieren copias) y, adicionalmente, los sobres correspondientes deberán identificarse claramente con los términos “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”, según corresponda; y ### ser recibidas por el Comprador antes de la fecha límite indicada para la presentación de ofertas, de conformidad con la Cláusula 24 de las IAO. ## Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado, de conformidad con la Sub-Cláusula 26.1 de las IAO, deberán ser devueltas a los Oferentes sin abrir. ## Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentación de ofertas y la fecha de vencimiento del período de validez de la oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Ofertas. |
| --- | --- |
| # Apertura de Ofertas | ## El Comprador llevará a cabo el acto de apertura de las ofertas en la dirección, fecha y hora establecidas en los DDL, y en presencia de los representantes designados de los Oferentes que deseen asistir. ## Primero, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “RETIRO” y el sobre con la correspondiente oferta no se abrirá sino que será devuelto al Oferente sin abrir. No se permitirá el retiro de ninguna oferta, a menos que la comunicación de retiro incluya una autorización válida que solicite el retiro y ésta haya sido leída en voz alta en el acto de apertura. A continuación, se abrirán y leerán en voz alta los sobres marcados “SUSTITUCION” y su contenido se intercambiará con la oferta que estuviese siendo sustituida. La oferta sustituida será devuelta al Oferente sin abrir. No se permitirá la sustitución de una oferta, a menos que la comunicación de sustitución incluya una autorización válida que solicite la sustitución, y ésta haya sido leída en voz alta en el acto de apertura. Los sobres marcados “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta junto con el de la oferta correspondiente. No se permitirá la modificación de una oferta, a menos que la comunicación de modificación incluya una autorización válida que solicite la modificación y ésta haya sido leída en voz alta en el acto de apertura. Solo se continuarán considerando aquellas ofertas que hubiesen sido abiertas y sus contenidos leídos en voz alta en el acto de apertura. ## Todos los demás sobres deberán ser abiertos, uno a la vez, y se leerá lo siguiente en voz alta: el nombre del Oferente, si hay modificaciones; el precio de la oferta, y cualquier descuento e indicando si hay ofertas alternativas; la existencia de una garantía de mantenimiento de oferta, de requerirse; y cualquier otro detalle que el Comprador considere pertinente. Sólo se evaluarán los descuentos y las ofertas alternativas que hubiesen sido leídas en voz alta en el acto de apertura. En dicho acto de apertura no se podrá rechazar ninguna oferta, excepto las tardías, de conformidad con lo dispuesto en la Sub-Cláusula 25.1 de las IAO. ## El Comprador preparará un acta de la apertura de ofertas que deberá incluir, como mínimo: el nombre del Oferente y la existencia de un retiro, sustitución o modificación de oferta; el precio de la oferta, por lote de ser aplicable, y los descuentos y ofertas alternativas, si los hubiere; y la existencia o falta de una garantía de mantenimiento de oferta, cuando ésta hubiese sido requerida. Se solicitará a los representantes de los Oferentes que estén presentes, que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los Oferentes. |
|  | ## Cuando así se indique en los DDL, según lo estipulado en la legislación local aplicable, los Oferentes tendrán la oportunidad de revisar las ofertas de los demás participantes,. Esto podrá ocurrir luego de la apertura de ofertas y antes del inicio del proceso confidencial de evaluación. |
|  | - Evaluación y Comparación de Ofertas |
| # Confidencia-lidad | ## No se divulgará a los Oferentes ni a cualquier otra persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso de esta licitación, ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas, ni las recomendaciones para la adjudicación del Contrato. La información podrá darse a conocer una vez que el Informe de Recomendación de Adjudicación del Contrato hubiese sido comunicado a todos los Oferentes, de acuerdo con la Sub-Cláusula 38.4 de las IAO, de ser aplicable, o una vez que la notificación de adjudicación hubiese sido comunicada a todos los Oferentes, conforme a la Cláusula 42 de las IAO. ## Todo intento por parte de un Oferente de influir al Comprador en la revisión, evaluación, comparación y poscalificación de las ofertas o en las decisiones de adjudicación del Contrato, dará lugar al rechazo de su oferta. |
|  | ## No obstante lo dispuesto en la Sub-Cláusula 28.2 de las IAO si, desde la fecha de apertura de ofertas hasta la fecha de adjudicación del Contrato, algún Oferente desease comunicarse con el Comprador sobre cualquier asunto relacionado con esta licitación, deberá hacerlo por escrito. |
| # Aclaración de Ofertas | ## Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y poscalificación de ofertas, el Comprador podrá, a su discreción, solicitar de los Oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los Oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por el Comprador. Las solicitudes de aclaraciones del Comprador y las respuestas de los Oferentes, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por el Comprador en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO. |
| # Cumplimiento de Ofertas | ## La determinación por parte del Comprador de si una oferta se ajusta a los Documentos de Licitación, se basará solamente en el contenido de la misma ## Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, reserva u omisión significativa aquella que: ### afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los bienes y servicios conexos solicitados; o ### limita de manera sustancial, en discrepancia con lo establecido en los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente emanadas del Contrato; o ### de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que hubiesen presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos de Licitación. ## Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Comprador. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a los DDL mediante la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a los Documentos de Licitación, sí lo haga como resultado de dicha corrección. |
| # Disconformi-dad, Errores y/u Omisiones | ## Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador podrá dispensar cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa. |
|  | ## Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, y a efectos de rectificar disconformidades u omisiones insignificantes, el Comprador podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de la oferta. Si el Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podrá ser rechazada. |
|  | ## Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador rectificará las disconformidades u omisiones insignificantes de la oferta. A estos efectos y solo para propósitos comparativos, se reajustará el precio de la oferta a fin de reflejar el precio del ítem o componente faltante o disconforme. El ajuste se hará utilizando el método establecido en los DDL. |
|  | ## Si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador corregirá errores aritméticos de la siguiente manera: ### si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Comprador, existe un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; ### si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y ### si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a los párrafos (a) y (b) antes mencionados. |
|  | ## Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más baja no aceptase la corrección de errores, su oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada. |
| # Examen Preliminar de Ofertas | ## El Comprador examinará las ofertas para confirmar que todos los documentos y documentación técnica solicitados según la Cláusula 11 de las IAO han sido suministrados, y para determinar si cada documento suministrado está completo. ## El Comprador confirmará que los siguientes documentos e información han sido suministrados como parte de la oferta. Si falta cualquiera de estos documentos o información, la oferta será rechazada: ### Presentación de Oferta, incluyendo: - Una breve descripción de los bienes y servicios conexos ofrecidos; - el precio de la oferta; y - el período de validez de la oferta; - Lista de Precios; - Autorización al firmante de la Oferta, confirmada por escrito, para comprometer al Oferente; y - Garantía de Mantenimiento de Oferta, si corresponde. |
| # Examen de los Términos y Condiciones, y Evaluación Técnica | ## El Comprador examinará las ofertas, para confirmar que todos los términos y condiciones que se especifican en el presente Pliego de Condiciones han sido aceptados por el Oferente sin desviaciones o reservas significativas. ## El Comprador deberá evaluar los aspectos técnicos de la oferta, presentados de acuerdo a la Cláusula 18 de las IAO, para confirmar que cumplen con todos los requisitos especificados en la Sección VI, Programa de Suministro de los DDL, sin ninguna desviación o reserva significativas. ## Si mediante el examen indicado en 33.1 y 33.2, se determina que la oferta no se ajusta sustancialmente a lo solicitado, será rechazada. |
| - Conversión a una sola moneda | ## 34.1 Para efectos de la evaluación y comparación de ofertas, el Comprador convertirá los precios cotizados expresados en diversas monedas, a una sola moneda, utilizando para ello la tasa de cambio tipo vendedor establecida por la fuente y en la fecha indicada en los DDL. |
| # Margen de Preferencia | ## A menos se especifique lo contrario en los DDL, no se aplicarán márgenes de preferencia. |
| # Evaluación de Ofertas | ## El Comprador evaluará aquellas ofertas que haya determinado que, hasta esta etapa, cumplen sustancialmente con los Documentos de Licitación. ## Al evaluar las ofertas, el Comprador utilizará únicamente todos los criterios y metodologías que se definen en esta Cláusula y en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. En la evaluación de una oferta, el Comprador tomará en cuenta lo siguiente: ### precio de la oferta; en el que, como se indica en la Cláusula 14.3 de las IAO, se considerarán incluidos todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos, aplicables en la República Argentina, sobre los bienes y servicios conexos, o sus componentes y materia prima utilizada en su fabricación o ensamble, si el Contrato fuera adjudicado al Oferente; ### ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de conformidad con la Sub-Cláusula 31.4 de las IAO; ### ajustes de precios debido a descuentos ofrecidos, de conformidad con la Sub-Cláusula 14.3 de las IAO; ### ajustes debido a disconformidades y omisiones, de conformidad con la Sub-Cláusula 31.3 de las IAO; ### aplicación de todos los factores de evaluación indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación; ### (f) ajustes por aplicación de un margen de preferencia, si correspondiera de conformidad con la Cláusula 35 de las IAO. ## En la evaluación de las ofertas, el Comprador excluirá y no tomará en consideración: ### (a) ninguna disposición sobre ajuste de precio durante el período de ejecución del Contrato, si estuviese previsto en la oferta. ## Al evaluar una oferta, el Comprador podrá requerir tomar en cuenta otros factores, además del precio cotizado conforme a la Cláusula 14 de las IAO. Estos factores podrán estar relacionados con las características, rendimiento y términos y condiciones de compra de los bienes y servicios conexos. Los factores seleccionados, si los hubiere, serán expresados en términos monetarios para facilitar la comparación de las ofertas, salvo indicación contraria en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Los factores a utilizarse así como la metodología para su aplicación deberán incluirse en dicha Sección III y no podrán utilizarse otros. ## Cuando se permita a los Oferentes cotizar precios separados para distintos lotes, y que se adjudiquen lotes múltiples a un solo Oferente, los DDL indicarán la metodología de evaluación para determinar las combinaciones de lotes evaluados como los más bajos, incluyendo los descuentos ofrecidos en el Formulario de Presentación de Oferta. |
| # Comparación de Ofertas | ## El Comprador comparará todas las ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar cuál es la oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 14 de las IAO. ## El Comprador procederá a la comparación de precios, conforme lo establece la subcláusula 36.3 y 36.4. |
| # Pos-calificación del Oferente | ## El Comprador deberá determinar, a su satisfacción, si el Oferente seleccionado por haber presentado la oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente con los Documentos de Licitación, está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. ## Esta determinación se basará en el examen de la evidencia documentada presentada por el Oferente sobre sus calificaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 19 de las IAO, así como de cualquier aclaración que hubiese hecho el Oferente, de conformidad con la Cláusula 29 de las IAO, y en la aplicación de los criterios de calificación que se mencionan en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. No podrán utilizarse otros factores no incluidos en la mencionada Sección III. ## Si el Oferente seleccionado cumple los requisitos establecidos, se le podrá adjudicar el Contrato. En caso contrario, se descalificará la oferta, y el Comprador seguirá el mismo procedimiento con la oferta evaluada como la siguiente más baja, para determinar si dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. ## A menos que los DDL indiquen lo contrario, el Comprador deberá preparar un informe de evaluación y comparación de las ofertas, que incluya una recomendación para la adjudicación del Contrato. Dicha recomendación no creará derechos en favor de ningún Oferente. El informe deberá comunicarse a todos los Oferentes por escrito y en forma simultánea. Los Oferentes podrán enviar comentarios sobre el informe por escrito y dentro de los cinco (5) días contados a partir de la fecha de la comunicación del Comprador. Una vez que el Comprador haya respondido a todas los comentarios, si los hubiere, deberá preparar el informe final de adjudicación del Contrato, el cual deberá ser comunicado a todos los Oferentes por escrito y en forma simultánea. |
| # Derecho de Aceptar y de Rechazar Cualquiera o Todas las Ofertas | ## El Comprador se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes. |
|  | - Adjudicación del Contrato |
| # Criterios de Adjudicación | ## El Comprador adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y que cumple sustancialmente con los Documentos de Licitación habiendo, además, determinado que dicho Oferente est calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria. |
| # Derecho del Comprador de Variar las Cantidades al Momento de Adjudicación | ## El Comprador se reserva el derecho, al momento de la adjudicación, de aumentar o disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos, indicada en la Sección VI, Programa de Suministros. Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta y de los Documentos de Licitación, ni exceder los porcentajes indicados en los DDL. |
| # Notificación de la Adjudicación | ## Antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta, el Comprador notificará al adjudicatario, por escrito, que su oferta ha sido aceptada. Al mismo tiempo, el Comprador deberá notificar a los demás oferentes el resultado de la licitación. ## Hasta que el Contrato formal se prepare y ejecute, la notificación de la adjudicación constituirá una obligación contractual. |
| # Firma del Contrato | ## Inmediatamente después de vencido el plazo para presentar protestas que se estipula en la Cláusula 45, y si no se hubiera presentado ninguna, el Comprador le enviará al adjudicatario el Contrato, Orden de Compra o como se denomine en los DDL al instrumento que se utiliza habitualmente para formalizar el acto de compra. ## El adjudicatario tendrá un plazo de catorce .(14.) días, contados a partir de la fecha en que reciba lo citado en la Subcláusula 43.1 , para firmar, fechar y devolverlo al Comprador. |
| # Garantía de Cumplimien-to de Contrato | ## Dentro de los catorce ( 14 ) días siguientes al recibo de la notificación de adjudicación del Comprador, el adjudicatario deberá presentar la garantía de cumplimiento de Contrato, , utilizando para dicho propósito el formulario de Garantía de Cumplimiento incluido en la Sección IX, Formularios del Contrato, u otro formato similar que resulte aceptable para el Comprador. ## La falta de presentación por parte del adjudicatario de la Garantía de Cumplimiento o la falta de firma del Contrato, Orden de Compra o cualquier otra forma que indiquen los DDL, constituirán causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta. En tal caso, el Comprador podrá adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido evaluada como la siguiente más baja, siempre que la misma se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación y que el Comprador determine que dicho Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. |
| # Protestas y Reclamos | ## Los Oferentes podrán presentar observaciones, protestas y reclamos por escrito, en cualquier momento del proceso. El Comprador recepcionará las observaciones, protestas y/o reclamos, los que serán evaluados y analizados. Las observaciones, protestas y reclamos que se refieran a los contenidos de los Documentos de Licitación, serán contestados durante el período de aclaraciones, según lo establece la cláusula 7.1 de las IAO. Para el caso, que durante el lapso determinado para las aclaraciones no se hubieran solucionado, el Comprador deberá prorrogar la fecha de apertura de ofertas por un plazo razonable hasta que se aclaren las diferencias planteadas. ## Si las observaciones, protestas y/o reclamos fueran presentados durante el acto de apertura de ofertas o después de cerrado el mismo, durante el proceso de evaluación, y antes de la notificación del resultado de la misma, el Comprador los responderá en el momento que comunique a todos los oferentes por escrito el Informe de Evaluación y Comparación de Ofertas, de acuerdo a lo estipulado en la subcláusula 38.4. ## Para las protestas y reclamos referentes al Informe de Evaluación y Comparación de Ofertas, se estipula como fecha límite de presentación de los mismas, a más tardar diez (10) días después de la fecha de notificación de la adjudicación, conforme a la Cláusula 42 de las IAO. |

| Sección II. Datos de la Licitación |  |
| --- | --- |
| - Introducción |  |
| IAO 1.1 | El Comprador o Contratante: El Proyecto PNUD N° ARG/02/007. Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior (en adelante llamado “Comprador”) |
| IAO 1.1 | El nombre de la LPN es: “Equipamiento Nuevo Hospital Dr. Clemente Álvarez y Maternidad Martin – Equipamiento Hospitalario” El número de identificación de la LPI es: 7 El número e identificación de los lotes que comprende esta LPI es: LOTE 1: Camas Eléctricas - ITEM 1: 36 cama ortopédica eléctrica con control LOTE 2: Camas de internacion - ITEM 1: 119 camas articuladas - ITEM 2: 155 mesa de comer - ITEM 3: 155 mesa de noche LOTE 3: Equipamiento para traslado de pacientes - ITEM 1: 31 camillas de transporte - ITEM 2: 4 camillas articuladas, con ruedas, traslucidas - ITEM 3: 9 camillas articuladas para transporte - ITEM 4: 20 camillas de transporte plegables con ruedas - ITEM 5: 8 camilla para atención de pacientes - ITEM 6: 2 camillas con ruedas y frenos para examen ginecológico - ITEM 7: 13 sillón de ruedas - ITEM 8: 3 sillón de extracción de sangre LOTE 4: Elementos auxiliares de sala - ITEM 1: 35 carros de curaciones - ITEM 2: 10 carros de urgencias - ITEM 3: 2 carro de materiales de enfermeria - ITEM 4: 14 negatoscopios con doble pantalla - ITEM 5: 5 negatoscopio con tres cuerpos - ITEM 6: 15 negatoscopio de un cuerpo - ITEM 7: 38 tensiómetros de pared - ITEM 8: 36 tensiómetros de pie - ITEM 9: 2 colchones de aire - ITEM 10 : 1 balanza colgante con plato para 50 kg. - ITEM 11: 8 balanza - ITEM 15: 8 balanza LOTE 5: elementos especiales de acero inoxidable - ITEM 1: 2 cuba de acero inoxidable para lavado de pac. - ITEM 2: 2 refrigeradores para cuatro bandejas de inoxidable (morgue) - ITEM 3: 1 mesa de autopsia de acero inoxidable LOTE 6: Mesa de neurocirugia - ITEM 1: 1 mesa de cirugía radiolúcida con frenos y ruedas neuro LOTE 7: mesas de cirugia - ITEM 1: 3 mesa de cirugía radiolúcida con frenos y ruedas general - ITEM 2: 5 mesa de instrumentación de finochietto - ITEM 3: 5 mesa de mayo - ITEM 4: 1 mesa cirugía traumatológica LOTE 8: mesa de cirugía baja complejidad - ITEM 1: 1 mesa quirúrgica para quirófano LOTE 9: respiradores - ITEM 1: 18 respiradores microprocesados - ITEM 2: 4 respiradores para ventilación no invasiva LOTE 10: mesas de anestesia - ITEM 1: 6 ventiladores p/anestesia - ITEM 2: 6 mesa de anestesia c/2 vaporiz, flujometros, tensiom LOTE 11: lamparas de cirugia - ITEM 1: 3 lampara cialítica con tres brazos de luminarias LOTE 12: lamparas de cirugia menor - ITEM 1: 16 lamparas tipo fotóforo - ITEM 2: 7 lamparas cialíticas portátiles - ITEM 3: 2 lampara cialítica con dos brazos articulados - ITEM 4: 1 lampara cialítica con un brazos articulados LOTE 13: monitoreo - ITEM 1: 5 central de monitoreo - ITEM 2: 65 monitores configurables multiparamétricos LOTE 14: electrobisturies - ITEM 1: 6 electrobisturí de alta potencia hasta 300w, con sistema LOTE 15: electrofisiologia - ITEM 1: 1 equipo de electrofisiología LOTE 16: monitoreo coronariio - ITEM 1: 11 equipos de electrocardiografía - ITEM 2: 9 cardiodesfibriladores - ITEM 3: 4 monitores con telemetría - ITEM 4: 1 espirómetro - ITEM 5: 1 equipo de marcapasos transitorio y otro ext. - ITEM 6: 1 balón de contrapulsación aórtico - ITEM 7: 1 computadora de holter de tres canales con 3 gra-badoras - ITEM 8: 2 equipos completos de ergometría LOTE 17: elementos de laboratorio - ITEM 1: 1 agitador tipo vortex - ITEM 2: 5 centrifugas - ITEM 3: 3 baño termostatizado - ITEM 4: 1 estufa de secado - ITEM 5: 1 agitador vdrl. - ITEM 6: 2 estufas de cultivo - ITEM 7: 1 phmetro - ITEM 8: 1 balanza electrónica de precisión (milésimas de gramo) LOTE 18: flujo laminar - ITEM 1: 1 flujo laminar LOTE 19: Rx Digital - ITEM 1: 1 equipos de rayos fijos digital LOTE 20: Rx - ITEM 1: 1 equipos de rayos fijos Standard LOTE 21: rx portatil - ITEM 1: 3 equipos de rayos portátiles LOTE 22: reveladora - ITEM 1: 1 equipos de revelado LOTE 23: ecografia - ITEM 1: 2 ecógrafo completo LOTE 24: Tomógrafo - ITEM 1: 1 tomógrafo LOTE 25: Resonador - ITEM 1: 1 resonador LOTE 26: digitalizacion de imagenes - ITEM 1: 1 sistema digitalizador, con láser LOTE 27: esterilizacion - ITEM 1: 4 estufas de calor seco - ITEM 2: 4 esterilizador por oxidoetileno - ITEM 3: 2 autoclaves - ITEM 4: 1 lavadora por ultrasonido - ITEM 5: 1 selladora de bolsa - ITEM 6: 2 cortadoras de gasa LOTE 28: hemodialisis - ITEM 1: 4 maquinas para diálisis LOTE 29: tratamiento de agua - ITEM 1: 1 equipo purificador de agua por osmosis inversa LOTE 30: cirugia laproscopica - ITEM 1: 3 torres de videolaparoscopía - ITEM 2: 1 elementos para cirugía artroscópica LOTE 31: videoendoscopia - ITEM 1: 1 videogastroscopio - ITEM 2: 1 torre de videoendoscopía completa - ITEM 3: 1 videocolonoscopio - ITEM 4: 1 endoscopio rígido tipo dumon con cabezal universal - ITEM 5: 1 juego de ópticas de diferentes diámetros para endo rígido. - ITEM 6: 1 videobroncoscopio con canal operador de 2.8 mm., completo LOTE 32: urologia - ITEM 1: 1 nefroscopio con pinzas para calculo - ITEM 2: 1 ureteroscopio rígido de 8.5 french - ITEM 3: 1 set de dilatadores ureterales 6 a 10 french - ITEM 4: 3 pinzas para cálculos - ITEM 5: 1 pinza de biopsia para ureteroscopio - ITEM 6: 1 citoscopio con camisa de 17 a 21 french - ITEM 7: 2 pinzas de biopsia para citoscopio - ITEM 8: 1 resectoscopio con camisa de 24 y 27 french - ITEM 9: 1 uretrotomo con camisa de 20 french - ITEM 10: 3 sets de dilatadores uretrales LOTE 33: patologia - ITEM 1: 1 microscopio con cámara digital y monitor. - ITEM 2: 4 microscopios binoculares para rutina. - ITEM 3: 1 microtomo de rotación. - ITEM 4: 1 citocentrífuga. LOTE 34: laringoscopios y oft. - ITEM 1: 15 laringoscopio tipo mcintosch - ITEM 2: 2 laringoscopios de fibra óptica - ITEM 3: 3 oftalmoscopio - ITEM 4: 1 oftalmoscopio binocular indirecto LOTE 35: microscopio de neurocirugia - ITEM 1: 1 microscopio para neurocirugía LOTE 36: microscopia gral. - ITEM 1: 1 lampara de hendidura con tonómetro LOTE 37: sierras cirugia - ITEM 1: 1 micromotor eléctrico con pieza de mano quirúrgica. - ITEM 2: 1 microsierra neumática oscilante - ITEM 3: 1 microsierra neumática reciprocante - ITEM 4: 6 perforadores a bateria para o yt. - ITEM 5: 4 sierras para extracción de yesos - ITEM 6: 1 sierra quirúrgico para cirugía de mano y pie - ITEM 7: 1 sierra quirurgico para cirugia de cadera LOTE 38: archivo patologia - ITEM 1: 2 histoteca LOTE 39: instrumental (Cajas) - ITEM 1: 2 carneo - ITEM 2: 2 columna vertebral para neurocirugía y ortopedia y traumatología. - ITEM 3: 2 traumatismo encéfalo craneano - ITEM 4: 2 separadores de columna vertebral para neurocirugía y ortopedia y traumatología - (1) separador autoestático de columna - (1) separador de yasargil - ITEM 5: 2 cirugía cardiovascular, ablación de órganos. - ITEM 6: 1 marcapaso. - ITEM 7: 2 cirugía urológica - ITEM 8: 1 lumbotomía - ITEM 9: 1 cirugía ginecológica - ITEM 10: 2 cirugía máxilo facial - ITEM 11: 12 cirugía de ortopedia y traumatología - (1) cirugía de hombro - (1) cirugía de antebrazo - (1) cirugía de mano - (1) cirugía para artroplastía de cadera - (1) caja de cadera para osteosíntesis - (7) cajas de osteosíntesis ## ITEM 12: 8 cirugía general - (1) cirugía de hígado ## (1) vías biliares # (6) cajas de cirugía mayor LOTE 40: CAMAS - ITEM 1: 12 cama ortopédica eléctrica con control LOTE 41: CAMAS Y MESAS - ITEM 1: 42 camas articuladas - ITEM 2: 54 mesa de comer - ITEM 3: 54 mesa de noche LOTE 42: CARROS Y CAMILLAS - ITEM 1: 10 carros de urgencias - ITEM 2: 2 camilla ginecológica - ITEM 3: 15 balanzas neonatales - ITEM 4: 4 sillas de parto - ITEM 5: 3 camillas de traslado LOTE 43: OXIMETRIA - ITEM 1: 13 oximetros de pulso neonatales - ITEM 2: 3 oximetros de pulso adultos LOTE 44: TABURETES Y MESAS - ITEM 1: 20 taburetes - ITEM 2: 2 mesa de cirugía radiolúcida con frenos y ruedas general - ITEM 3: 3 mesa de instrumentación de finochietto - ITEM 4: 4 mesa de mayo LOTE 45: RESPIRADORES MICROP. - ITEM 1: 6 respiradores microprocesados LOTE 46: ANESTESIA - ITEM 1: 3 ventiladores p/anestesia - ITEM 2: 3 mesa de anestesia c/2 vaporiz, flujometros, tensiom LOTE 47: SCIALITICAS - ITEM 1: 2 lampara cialítica con tres brazos de luminarias - ITEM 2: 4 lamparas calificas portátiles LOTE 48: MONITOREO - ITEM 1: 26 monitores configurables multiparamétricos LOTE 49: ELECTROBISTURIES - ITEM 1: 2 electrobisturí de alta potencia hasta 300w, con sistema LOTE 50: CARDIOLOGIA - ITEM 1: 2 equipos de electrocardiografía - ITEM 2: 2 cardiodesfibriladores - ITEM 3: 12 laringoscopios neonatología - ITEM 4: 4 laringoscopios adulto LOTE 51: ECOGRAFIA - ITEM 1: 1 ecógrafo general LOTE 52: NEO E INCUBADORAS - ITEM 1: 30 bolsas de reanimacion para neonatologia - ITEM 2: 16 bombas de infusion a jeringa - ITEM 3: 14 luminoterapia de 6 tubos - ITEM 4: 5 cunas térmicas servocontroladas - ITEM 5: 8 incubadoras de alto riesgo - ITEM 6: 2 incubadoras de alto riesgo con balanza - ITEM 7: 6 cpap - ITEM 8: 6 colchones calefaccionados - ITEM 9: 4 oximetros ambientales - ITEM 10: 6 mesas de recepción calefaccionadas - ITEM 11: 18 humidificadores calefaccionados - ITEM 12: 8 cunas de acrílico - ITEM 13: 5 extractores de leche LOTE 53: MONITOREO FETAL - ITEM 1: 6 monitor fetal y toco con registro - ITEM 2: 2 monitor fetal y toco con registro y sonda intra craneana - ITEM 3: 6 monitor fetal LOTE 54: Esterilización - ITEM 1: 2 estufas de calor seco - ITEM 2: 1 autoclave - ITEM 3: 1 lavadora por ultrasonido - ITEM 4: 1 selladora de bolsa - ITEM 5: 2 cortadora de gasa LOTE 55: Instrumental (Cajas) - Item 1: 6 caja de desgarro - ITEM 2: 7 caja de legrado. - ITEM 3: 15 caja de parto - ITEM 4: 6 caja de canalización umbilical - ITEM 5: 10 caja ginecológicas LOTE 56: Flujo Laminar - ITEM 1: 1 flujo laminar |
| IAO 2.1 | El Municipio de Rosario prevé destinar parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo N°1068/OC-AR, al que accedieron mediante un Contrato Subsidiario de Préstamo suscrito con el Gobierno Nacional, para sufragar los pagos elegibles conforme al contrato (en adelante denominado el Contrato) a que se refiere la presente Licitación, consistente en el costo del equipamiento hospitalario del Nuevo Hospital de Emergencia Clemente Alvarez y de la Maternidad Martin de acuerdo a al Programa de Suministro del presente pliego . El proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La fuente de los recursos es: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Comprador es: el Proyecto PNUD N° ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior (BID 1068/OC-AR). El Proyecto PNUD N° ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa GAU (BID 1068/OC-AR) efectuará pagos de conformidad con las estipulaciones del Convenio de Préstamo, el Acuerdo Marco suscrito por la República Argentina y el PNUD con fecha 26 de octubre de 1985 y aprobado por la Ley 23396 del 10 de octubre de 1986, en su carácter de Tratado Internacional en el marco del Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y el Documento de Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior en ese orden de prelación |
| IAO 2.1 | El nombre del Proyecto es: “Equipamiento Nuevo Hospital Dr. Clemente Alvarez y Maternidad Martin – Equipamiento Hospitalario” |
| IAO 4.1 | Los individuos o firmas de una asociación en participación, consorcio, o asociación “serán” mancomunada y solidariamente responsables. |
| IAO 5.5 | El Oferente “deberá” incluir junto con su oferta documentación emitida por el Fabricante de los bienes y/o su Representante Oficial, donde conste que ha sido autorizado para suministrar los bienes indicados en la oferta en el país del Comprador. |

| - Documentos de la Licitación |  |
| --- | --- |
| IAO 7.1 | La dirección del Comprador es: Atención: Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa GAU (BID 1068/OC-AR) Calle y Número: Buenos Aires 711 Piso: 3ero.- Oficina: Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Ciudad: Rosario – Provincia de Santa Fe Código Postal: 2000 País: ARGENTINA Teléfono: (0341) 4802609/732/349 Número de fax: (0341) 4802609/732 Se agrega el siguiente texto a la presente subcláusula: Todas las comunicaciones cursadas al Comprador deberán ser entregadas en la Mesa de Entrada y Salida Unica del Proyecto PNUD N°ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior sita en calle Buenos Aires 711. 3er Piso. (2000) Rosario. Santa Fe. Argentina. El Contratante no se responsabiliza por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en la Mesa General de Entradas y/o en cualquier otra dependencia de la Municipalidad de Rosario. |
| C. Preparación de Ofertas |  |
| IAO 10.1 | El idioma de la oferta es el español. |
| IAO 11.1 | h) El Oferente “deberá” incluir junto con su oferta, documentación emitida por el fabricante de los bienes, donde conste que ha sido autorizado a suministrar los bienes indicados en su oferta, en el país del Comprador. |
| IAO 13.1 | Las ofertas alternativas “no serán” permitidas. |
| IAO 14.3 | De formularse un descuento en un tanto porciento, sobre el precio cotizado por el/los Lote/s, dicho descuento se entenderá aplicable a todos los ítems que conforman el/los lotes respectivos. Sólo serán tenidos en cuenta descuentos indicados en el propio formulario de oferta y no los presentados en hoja aparte. El Oferente deberá cotizar el precio del/los Lote/s de la presente Licitación usando el siguientes término de los Incoterms 2000: DPP (Delivered Duty Paid): “En este término el vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, despachada para la importación y no descargada de los medios de transporte a sus llegada al lugar convenido del país de la importación. El vendedor asume todos los gastos y riesgos, incluidos derechos, impuestos y otras cargas por llevar la mercancía hasta aquel lugar, una vez despachada en aduana para la importación”. Se añade además que el proveedor deberá incluir en su cotización: - la descarga del último medio de transporte al llegar al destino - El armado y/o la instalación si correspondiere, con la inclusión de todos los materiales y costos de mano de obra necesarias. |
| IAO 14.4 | Los precios cotizados por el Oferente serán fijos. |
| IAO 14.5 | Los Oferentes podrán presentar ofertas para contratos individuales o combinación de contratos (paquetes de lotes). Las ofertas deberán ser por Lote/s completo/s donde incluya la totalidad de los ítems componentes del/os mismo/s y los servicios conexos, en un todo de acuerdo al Programa de Suministros, Sección VI del presente Pliego y la cumplimentación de la Lista de Bienes y servicios Conexos. |
| IAO 20.1 | El período de validez de la oferta será: 150 días. |
| IAO 21.1 | Una garantía de mantenimiento de oferta “será” requerida. El monto y la moneda en que se expresará dicha garantía será: de acuerdo al/los Lote/s ofertado/s y serán los siguientes valores: Lote 1: $ 5.000 Lote 2: $ 5.000 Lote 3: $ 3.700 Lote 4: $ 3.600 Lote 5: $ 1.300 Lote 6: $ 3.600 Lote 7: $ 5.700 Lote 8: $ 700 Lote 9: $ 14.000 Lote 10: $ 5.300 Lote 11: $ 3.200 Lote 12: $ 2.400 Lote 13: $ 23.000 Lote 14: $ 3.600 Lote 15: $ 800 Lote 16: $ 10.200 Lote 17: $ 750 Lote 18: $ 1.000 Lote 19: $ 21.000 Lote 20: $ 5.000 Lote 21: $ 7.500 Lote 22: $ 850 Lote 23: $ 14.500 Lote 24: $ 18.000 Lote 25: $ 40.000 Lote 26: $ 24.000 Lote 27: $ 14.500 Lote 28: $ 3.900 Lote 29: $ 3.000 Lote 30: $ 5.000 Lote 31: $ 5.500 Lote 32: $ 900 Lote 33: $ 2.000 Lote 34: $ 500 Lote 35: $ 4.200 Lote 36: $ 750 Lote 37: $ 950 Lote 38: $ 150 Lote 39: $ 6.700 Lote 40: $ 1.700 Lote 41: $ 1.700 Lote 42: $ 2.700 Lote 43: $ 2.400 Lote 44: $ 1.700 Lote 45: $ 5.400 Lote 46: $ 2.700 Lote 47: $ 2.500 Lote 48: $ 7.000 Lote 49: $ 600 Lote 50: $ 850 Lote 51: $ 2.100 Lote 52: $ 11.500 Lote 53: $ 1.000 Lote 54: $ 3.700 Lote 55: $ 3.700 Lote 56: $ 1.000 El oferente deberá presentar el monto de la garantía de oferta correspondiente al Lote/s ofertado/s. Para el caso que el Oferente decida presentar propuestas para la totalidad de los Lotes de la presente licitación, deberá presentar una garantia de $324.000.- |
| IAO 21.2 | La presente subcláusula de las IAO es reemplazada por lo siguiente: La Garantía de la propuesta podrá integrarse de acuerdo a las siguientes formas: - En efectivo, mediante depósito en la cuenta corriente del Banco Municipal de Rosario Casa Central Nro. 20 – 6376/2 – PNUD ARG/02/007– Apoyo Ejecución GAU. Dicha constitución de Garantía no devengará interés alguno. - Títulos Públicos de Nación, Provincia o Municipalidad de Rosario, según cotización a la fecha de la constitución de la garantía, a depositar en el Banco Municipal de Rosario Casa Central “Proyecto PNUD ARG/02/007– Apoyo Ejecución GAU., y que tenga cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al momento de su constitución a cuyo efecto se presentará el certificado de depósito correspondiente. El monto de este depósito se calculará a valor de mercado del segundo día hábil anterior a la fecha de constitución y deberá cubrir la garantía requerida más un veinte por ciento (20%) a fin de prever fluctuaciones futuras. Cuando el valor de mercado de dicho depósito se redujera por debajo del monto de garantía requerida, deberá reconstruirse la garantía y el margen adicional del 20% dentro de los diez (10) días de advertida esta circunstancia. En tanto se mantenga el valor requerido de la garantía, la renta y amortización de los títulos depositados podrán ser retirados por el depositante. - En cheque certificado, contra una entidad bancaria de Plaza, o cualquier Giro Postal bancario. Dicho Documento se hará efectivo y se depositará, no admitiéndose cheques diferidos. Dicha constitución de garantía no devengará interés alguno. - Con Aval Bancario o Seguro de Caución a favor de: Proyecto PNUD ARG/02/007 Apoyo Ejecución de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior. Representación en la Argentina, sobre Empresas o Bancos con domicilio legal o corresponsalía en la ciudad de Rosario y expresar el sometimiento expreso a los Tribunales Ordinarios de esta ciudad, todo a satisfacción del Contratante. Tanto el Banco como las compañías de Seguros deberán constituirse en liso, y llano y principal pagador, sin beneficio de división y excusión. Cualquiera que fuese el instrumento adoptado, la garantía tendrá vigencia por treinta (30) días más que el período original de validez de la oferta o de cualquier nueva fecha límite de validez pedida por el Contratante y aceptada por el Oferente. Deberán poder ser hechas efectivas por el Contratante durante todo ese lapso; por lo tanto no se admitirán libramientos de pago diferidos o cualquier otro instrumento que limite la ejecutabilidad dentro del período. Si se presentasen cheques con certificación por un lapso inferior al exigido para la vigencia de la garantía, el cheque será cobrado por el Contratante, debiendo el oferente reponer los gastos bancarios que ello ocasione, dentro de los catorce (14) días de serle requerido. La instrumentos mencionados deberán ajustarse a uno de los formularios de garantía de mantenimiento de la oferta que figuran en la Sección IV; se podrán aceptar otros formatos sujeto a la aprobación previa del Contratante. Queda a exclusivo juicio del Contratante la decisión respecto a producir el rechazo de la oferta por no ajustarse la garantía de mantenimiento a lo establecido en la sección I IAO 21.2, o a requerir su sustitución en el plazo a que tal fin se fije. Los casos en los que se podrán exigir la sustitución será en los casos en que los avales sean ejecutables pero que adolezcan de aspectos formales, tales como: Nombre correcto del Beneficiario, algún tipo de garantías no establecidas en el Pliego, monto y plazo exigidos, debida forma. |

| - Presentación y Apertura de Ofertas |  |
| --- | --- |
| IAO 22.1 | Además de la oferta original, deberá incluirse el siguiente número de copias : Una (1) copia de la oferta |
| IAO 22.2 | Los Documentos Legales. Representación: Oferentes Nacionales: Poder para representar legalmente al oferente, otorgado a través de la propia Escritura constitutiva o mediante Poder específico certificado ante escribano público. Oferentes Extranjeros: Documentación análoga a la exigida para los oferentes nacionales, según legislación vigente en los respectivos países de origen, acompañada de declaración jurada suscrita por el responsable del oferente, garantizando el fiel cumplimiento de la legislación de aplicación. Previo a la firma del Contrato, el oferente seleccionado proporcionará al Contratante, la correspondiente documentación debidamente certificada por los respectivos organismos de competencia. Respecto a las ofertas presentadas por una Asociación de Empresas o UTE: Se deberá consignar como representante a uno de los integrantes y la designación se probará mediante la presentación de un Poder firmado por personas legalmente autorizadas por todos los integrantes de la UTE o Asociación de Empresas. El Oferente deberá presentar junto con su oferta, constancia certificada ante Escribano Público, de aceptación del cargo para el cual es propuesto el Representante Técnico, por parte de la firma o consorcio. |
| IAO 23.2 (c) | La identificación del presente proceso de licitación es: Licitación Pública Internacional Nro 7: “Equipamiento Nuevo Hospital Dr. Clemente Alvarez y Maternidad Martin – Equipamiento Hospitalario” |
| IAO 24.1 | Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la dirección del Comprador es: Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa G. A. U. . Préstamo BID 1068/OC-AR Calle y Número: Buenos Aires 711 Piso: 3ero.- Oficina: Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Ciudad: Rosario – Provincia de Santa Fe Código Postal: 2000 País: ARGENTINA La fecha límite para la presentación de ofertas es: 18/08/05. Hora : 11,00 am |
| IAO 27.1 | La apertura de ofertas tendrá lugar en: Calle y No.: Buenos Aires 711 Piso/Oficina: 1er. Piso – Salón Belgrano Ciudad: Rosario – Provincia de Santa Fe Código Postal: (2000) País: Argentina Fecha: 18/08/05. Hora: 12,00 |

| - Evaluación y Comparación de Ofertas |  |
| --- | --- |
| IAO 31.3 | La metodología de ajuste de precios para reflejar la falta o disconformidad de un ítem o componente del o de los Lotes efectivamente cotizados: En caso de faltante: Se tomará el valor mas alto cotizado para ese componente por los demás oferentes y en caso de no existir tal cotización, se utilizará el valor del presupuesto del Comprador del ítem que hubiere faltado en su cotización y lo incluirá en el monto de la oferta respectiva. En caso de disconformidad: si la Comisión Evaluadora considera que algún ítem del equipamiento no satisface las especificaciones solicitadas o de precio que puede considerarse excesivo, en el momento de la adjudicación se dejará sin efecto la adquisición del/os ítem/s correspondientes. |
| IAO 34.1 | La moneda que será utilizada en la etapa de evaluación y comparación de ofertas para convertir los precios cotizados en otra moneda a una sola moneda es: la moneda de curso legal de la República Argentina (Pesos). A tal fin se utilizará el tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina, para el cierre de las operaciones del vigésimo día anterior a la fecha límite fijada para recibir las propuestas (en caso que resultará inhábil se utilizará la cotización del inmediato hábil anterior). |
| IAO 35.1 | Un margen de preferencia no será aplicable. |
| IAO 36.5 | La evaluación se realizará por Lote o combinación de Lotes y se resolverá la adjudicación según el Lote o la combinación de los Lotes que resulte más ventajoso para el Comprador. |
| IAO 37.1 | La comparación de las ofertas se efectuará en base a los precios finales, resultantes de aplicar lo establecido en las subcláusulas 36.3; 36.4 y 36.5 . |
| IAO 38.4 | El Comprador “deberá” preparar un informe de recomendación de adjudicación del Contrato. |
| F. Adjudicación del Contrato |  |
| IAO 41.1 | El Comparador se reserva la facultad de variación de la cantidad en las unidades solicitadas, en la instancia de la adjudicación, en un porcentaje que no superará en mas – menos 10%. |
| IAO 43.2 | El Adjudicatario tendrá un plazo de 14 días |

.

| Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación |  |
| --- | --- |
| Criterios de Evaluación |  |
| Criterios Técnicos |  |
| Criterios Económicos |  |
| Criterios de Calificación |  |
| Experiencia |  |
| Suministro |  |
| Criterios para Lotes Específicos |  |

Criterios de Evaluación

Criterios Técnicos

El criterio técnico a utilizarse para la aceptación de los Lotes de la presente Licitación es el cumplimiento de lo especificado para cada uno de los ítems que componen los mismos y las condiciones generales a los mismos, que están explicitados en el Programa de Suministro de la Sección VI  del presente Pliego.

Se evaluará con base en un sistema  que solo determinará si las ofertas pasaron o no los niveles mínimos requeridos (en adelante se denominará “pasa / no pasa”). Este sistema incluye un mínimo nivel de aceptabilidad para cada especificidad dentro de las características detalladas en las Especificaciones Técnicas - “Programa  de Suministros” del presente Pliego licitatorio.

Criterios Económicos

Una vez que las ofertas han pasado la evaluación técnica para cada uno de los Lotes ofertados el precio mas bajo por Lote COMPLETO determinará la adjudicación respectiva, la adjudicación será lote por lote o por combinación de Lotes según conveniencia del Comprador.

Criterios de Calificación

Capacidad de Suministro

La capacidad mínima de suministro será exigible únicamente para los oferentes que propongan los lotes especificados mas abajo:

- La capacidad de suministro que es exigida es la de que el Oferente haya cumplimentado por lo menos un contrato donde se haya suministrado una cantidad de elementos, en los últimos 5 años, los cuales comprenderán desde un mes antes de la fecha fijada para a apertura de las ofertas de la presente licitación., según se detalla:

| Lote | Cantidad |
| --- | --- |
| 1 | 15 camas |
| 2 | 20 camas |
| 3 | 10 camillas |
| 4 | 20 carros |
| 7 | 2 mesa de cirugía |
| 9 | 6 respiradores |
| 10 | 3 mesa de anestesia |
| 13 | 10 monitores |

- Para la totalidad de los Lotes de la presente Licitación será exigible que el  Oferente tenga Soporte Técnico en la ciudad de Rosario. Se deberá anexar a la Oferta documentación que de cumplimiento al presente requisito. La documentación probatoria deberá consistir en un Contrato legalmente constituido entre el Oferente y la Empresa local que brindará el Soporte Técnico.

# Criterio para la Evaluación de Lotes Específicos

A continuación se detalla las Metodologías de Evaluación que se seguirán, a los efectos de la adjudicación, de Lotes Específicos de la  presente Licitación.

Los Lotes que serán objeto de dicha evaluación son los siguientes:

- Lote N° 19: RX – Digital.

- Lote N° 23: Ecógrafo.

- Lote N° 24: Tomógrafo.

- Lote N° 25: Resonador.

- Lote N° 26: Digitalización de Imágenes.

- Lote N° 51: Ecógrafo

La descripción de la metodología que se describe a continuación tiene el propósito siguiente:

- Que el Oferente sepa claramente los factores que el Comprador tendrá en cuenta para la adjudicación de los Lotes enunciados.

- Que a los efectos de que el Comprador pueda evaluar el/los Lotes que los respectivos Oferentes propongan, doten  a la Comisión Evaluadora, que designará el Comprador oportunamente, de toda la información y documental necesaria para posibilitar la/s respectiva/s evaluación/es.

- Que el Comprador adjudique los distintos Lotes, a aquellos que a su entender, maximicen la relación Costo- Prestación y Calidad.

Metodología

Generalidades.- Se establece que después del análisis de cada uno de los Lotes Específicos, donde se corrobore que efectivamente el equipamiento propuesto cumple con las especificaciones técnicas requeridas en el presente Pliego Licitatorio, los mismos serán objeto de la aplicación de la presente metodología, a los efectos de que la adjudicación recaiga sobre los oferentes que obtengan el mayor puntaje por el equipamiento propuesto.

En forma genérica se establece que el equipamiento será valuado por la siguiente Polinómica:

Formula polinómica general para la evaluación de las distintas ofertas, teniendo en cuenta calidad y precio:

A * … % + B * …% + C * … % + D * . . . % = 100 puntos

donde:

A + B + C = ….. puntos correspondientes a nivel de prestación, relación Precio del Repuesto o Insumo / Precio del Equipo, Tiempo de Garantía.

………puntos es el puntaje para el menor precio y se asigna un valor para cada propuesta, que resultarán del diferencial porcentual con respecto al precio más bajo.

Evaluación de los Lotes Nros. 19, 24 y  25.

- Lote N° 19: RX – Digital.

- Lote N° 24: Tomógrafo.

- Lote N° 25: Resonador.

Función:

0.40 *  Precio + 0.20 * Prestaciones + 0.20 *  Repuesto/Precio + 0.20 * Garantía

Descripción de Variables:

1.- Precio (40%): Precio Total del Equipo ofertado en la presente licitación por los distintos oferentes.

El valor resultante del precio de cada equipo se ordenarán de mayor a menor y se asignará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al menor valor ofrecido.

2.- Prestaciones (20%): (corresponde a las prestaciones que se oferten por sobre lo exigido en el pliego) y las mismas dependerán del lote a analizar, según se detalla a continuación:

|  | Tomógrafo | Resonador | RX - Digital |
| --- | --- | --- | --- |
| Prest. 1 (10%) | Software | Software | Software |
| Prest. 2 (10%) | N° de Cortes por sobre lo solicitado | Potencia del Imán | Potencia del Generador |

Detalle:

La Comisión evaluará las prestaciones ofertadas de acuerdo a los siguientes criterios

Prest. 1: Software

Para el caso del RX-Digital

Se tomará en consideración las siguientes Herramientas:

Funciones Angio, tales como:

- "Bolus chasing DSA"

- Imagen funcional

- Integración de máscaras

- "Pixel Shift" automático

- "Pixel Shift" independiente dcha/izq

- Medida del índice de estenosis

- "Road mapping"

- Imágenes de referencia

Imagen procesada flurográfica:

- Filtro espacial

- Escala de grises

- Inversión de imágenes

- Imagen múltiple

- Anotación

- Shutter electrónico

- Magnificación

- Magnificación en ROI

- Rotación

- Substracción en tiempo real

- Substracción en imagen post procesada con opacificación máximo y mínimo de pixel

Para el caso del Tomógrafo

Se tomarán en consideración las siguientes Herramientas:

- Posibilidad de up-grade a 16 cortes (para estudios cardiacos) sin necesidad de cambiar el detector o el gantry.

- Posibilidad de realizar  fluoroscopia CT en tiempo real (para guia de intervencionismo).

- Reconstrucción en tiempo real durante adquisición helicoidal.

- Sistema de evaluación del arribo del medio de contraste en tiempo real  sin necesidad de inyección de test.

- Software para Perfusión Cerebral

- Software para Cuantificación de Efisema Pulmonar

Para el caso del Resonador

Se tomarán en consideración la siguiente Herramienta:

- 3D Fluoro MR: Fluoroscopia de MR con posicionador 3-D en tiempo real, aplicable a la realización de estudios dinámicos, articulaciones, deglución, etc

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a la herramienta adicional descrita y evaluada como tal, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor obtenido entre los equipos.

Para el caso que el/los oferentes propongan equipo/s que no disponga/n la entrega de la herramienta adicional descrita y que sume a las requeridas en la Especificaciones Técnicas del presente Pliego Licitatorio, se asignará el valor “0”.

Prest. 2.   Prestaciones Adicionales

Se tomarán en consideración las siguientes prestaciones según el equipo y son:

- Caso del Tomógrafo.-Número de cortes adicionales a lo solicitado en el Pliego

- Caso del Resonador.-  Potencia del Imán

- Caso del RX – Digital.-Potencia del Generador

Para el caso que en que el equipo no disponga la entrega  prestaciones adicionales en el software propuesto, además de las prestaciones básicas establecidas en el pliego, se asignará el valor “0”.

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a prestaciones adicionales evaluadas como tales, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor de las prestaciones Adicionales.

Nota: Para los Oferentes que presenten en sus propuestas, equipos que tengan la totalidad de las Herramientas recien enumeradas, obtendrán el máximo puntaje dado para la Prestación. A los efectos de la puntuación, todas las herramientas arriba descritas tendrán el mismo valor, en consecuencia, la cantidad de Herramientas presentadas dará como resultado el Porcentaje que resulte de la suma de las mismas. (a los efectos de la suma total, los valores que resulten en fracción mayor a 0.5 serán tomados por unidad y para valores de fracción menores a 0,5 no será tenido en cuenta la fracción).

Los Oferentes que proponga/n equipo/s que no disponga/n la entrega de la Herramienta adicional descrita, no sumarán puntos adicionales.

3.- Costo repuesto / Precio (20%): Este factor tendrá una ponderación del 20% en la Función Polinómica General, y está referido al costo del repuesto en función de su durabilidad en relación al precio del equipo cotizado, para lo cual el Oferente deberá brindar la información necesaria a los efectos de que la Comisión Evaluadora pueda llevar a cabo el análisis correspondiente:

| Tomógrafo | Resonador | RX - Digital |
| --- | --- | --- |
| Cantidad de Disparos / Costo repuesto (Tubo) | (Consumo elemento refrigerante / año / costo del elemento refrigerante) / Precio del equipo cotizado. | (Cantidad de Disparos / Costo Tubo) / Precio del equipo cotizado. |

El valor resultante del cociente de cada equipo, se ordenará de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al menor valor.

4.- Garantía (20%): corresponde a la garantía que se oferte por sobre lo exigido en el pliego.

La garantía ofrecida por los distintos oferentes se ordenará de mayor a menor, aplicándose el valor resultante correspondiente al diferencial porcentual respecto al mayor valor de tiempo ofrecido para cada  equipo.

Serán aceptables las garantías ofrecidas por mes completo, que se oferte por sobre el plazo exigido en el presente pliego. No se tomarán en consideración ampliaciones al plazo establecido en pliego, por fracciones de tiempo inferiores a treinta (30) días.

Cuadro Resumen Función Polinómica:

Rx - Digital - Tomógrafo - Resonador

| Orden | Precio | Diferencial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas | (Ponderación del % 40) | Porcentual |  |
| Orden | Prestaciones 1 | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 10) | Porcentual |  |
| Orden | Prestaciones 2 | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 10) | Porcentual |  |
| Orden | Costo Repuesto / Precio | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 20) | Porcentual |  |
| Orden | Garantía | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 20) | Porcentual |  |
| Empresa | Total Puntos |  |  |

Evaluación de los Lotes Nros. 23 y  51.

- Lote N° 23: Ecografía.

- Lote N° 51: Ecografía

Función:

0.60 *  Precio + 0.10 * Prestaciones + 0.15 *  Repuesto/Precio + 0.15 * Garantía

Descripción de Variables:

1.- Precio (60%): Precio Total del Equipo ofertado en la presente licitación por los distintos oferentes.

El valor resultante del precio de cada equipo se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al menor valor ofrecido.

2.- Prestaciones (10%): (corresponde a las prestaciones que se oferten por sobre lo exigido en las especificaciones técnicas del presente pliego) las mismas dependerán del lote a analizar, según se detalla a continuación:

|  | Lote 23: Ecógrafo | Lote 51: Ecógrafo |
| --- | --- | --- |
| Prest. (10%) | Software | Software |

Detalle:

La Comisión evaluará las prestaciones ofertadas de acuerdo a los siguientes criterios

Prest. 1- Software:

Para el Ecógrafo:

Se tendrán en cuenta las siguientes Herramientas:

- Herramientas de Visualización

- Herramientas Diagnósticas

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a herramientas adicionales propuestas, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor obtenido entre los equipos, según la cantidad de Herramientas ofertadas:

Caso de Herramientas de Visualización: el mayor puntaje (5%) lo obtendrá/n los oferentes que propongan 4 o más herramientas.

Caso de Herramientas Diagnósticas: el mayor puntaje (5%) lo obtendrá/n el/los oferente/s que propongan 5 o más herramientas.

Para el caso que el/los oferentes propongan equipo/s que no disponga/n la entrega de herramientas adicionales a las requeridas en la Especificaciones Técnicas del presente Pliego Licitatorio, se asignará el valor “0”.

Nota: Para los Oferentes que presenten en sus propuestas, equipos que tengan la totalidad de las Herramientas, ya sea en las herramientas de visualización y/o de Diagnósticas, obtendrán el máximo puntaje dado para la Prestación respectiva. A los efectos de la puntuación, todas las herramientas arriba descritas tendrán el mismo valor, en consecuencia, la cantidad de Herramientas presentadas dará como resultado el Porcentaje que resulte de la suma de las mismas. (a los efectos de la suma total, los valores que resulten en fracción mayor a 0.5 serán tomados por unidad y para valores de fracción menores a 0,5 no será tenido en cuenta la fracción).

Los Oferentes que proponga/n equipo/s que no disponga/n la entrega de la Herramienta adicional descrita, no sumarán puntos adicionales

3.- Costo repuesto / Precio (15%): Este factor tendrá una ponderación del 15% en la Función Polinómica General, y está referido al costo del repuesto en función de su durabilidad en relación al precio del equipo cotizado, para lo cual el Oferente deberá brindar la información necesaria a los efectos de que la Comisión Evaluadora pueda llevar a cabo el análisis correspondiente:

Ecógrafos

Costo del Traductor (Cardiológico y abdominal general) / Precio del equipo cotizado.

El valor resultante del cociente de cada equipo se ordenará de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al menor valor

Los Oferentes que proponga/n equipo/s que no disponga/n la entrega de la Herramienta adicional descrita, no sumarán puntos adicionales

4.- Garantía (15%): corresponde a la garantía que se oferte por sobre lo exigido en el pliego.

La garantía ofrecida por los distintos oferentes se imputará en orden de mayor a menor, aplicándose el valor resultante correspondiente al diferencial porcentual respecto al mayor valor de tiempo ofrecido.

Serán aceptables las garantías ofrecidas por mes completo, que se oferte por sobre el plazo exigido en el presente pliego. No se tomarán en consideración ampliaciones al plazo establecido en pliego, por fracciones de tiempo inferiores a treinta (30) días.

Cuadro Resumen Función Polinómica: Ecografía

| Orden | Precio | Diferencial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas | (Ponderación del % 60) | Porcentual |  |
| Orden | Prestaciones | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del 10% ) | Porcentual |  |
| Orden | Costo Repuesto / Precio | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del 15% ) | Porcentual |  |
| Orden | Garantía | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 15) | Porcentual |  |
| Empresa | Total Puntos |  |  |

Evaluación del Lote Nro. 26.

- Lote N° 26: Digitalizador de Imagenes.

Función:

0.50 *  Precio + 0.30 * Prestaciones + 0.20 * Garantía

Descripción de Variables:

1.- Precio (50%): Precio Total del Equipo ofertado en la presente licitación por los distintos oferentes.

El valor resultante del precio de cada equipo se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al menor valor ofrecido.

2.- Prestaciones (30%): (corresponde a las prestaciones que se oferten por sobre lo exigido en el pliego) las mismas dependerán del lote a analizar, según se detalla a continuación:

|  | Digitalización |
| --- | --- |
| Prest. 1 (18 %) | Software |
| Prest. 2 (12 %) | Velocidad de Procesamiento de Chasis en el Digitalizador. |

Detalle:

La Comisión evaluará las prestaciones ofertadas de acuerdo a los siguientes criterios

Prest. 1- Software:

Para Digitalización de Imagenes:

Se tomarán en cuenta las siguientes Herramientas:

- Herramientas de Visualización.

- Herramientas de Impresión

- Herramientas de Almacenamiento

- Herramientas de Diagnóstico.

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a herramientas adicionales propuestas, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor obtenido entre los equipos, según la cantidad de Herramientas ofertadas:

Caso de Herramientas de Visualización: el mayor puntaje (5%) lo obtendrá/n los oferentes que propongan 2 o mas herramientas.

Caso de Herramientas de Impresión: el mayor puntaje (4%)lo obtendrá/n los oferentes que propongan 2 o mas herramientas.

Caso de Herramientas de Almacenamiento: el mayor puntaje (4%) lo obtendrá/n el/los oferente/s que propongan 2 o mas herramientas.

Caso de Herramientas Diagnósticas: el mayor puntaje (5%) lo obtendrá/n el/los oferente/s que propongan 4 o mas herramientas.

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a herramientas adicionales evaluadas como tales, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor obtenido entre los equipos.

Nota: Para los Oferentes que presenten en sus propuestas, equipos que tengan la totalidad de las Herramientas enunciadas de visualización, de impresión, y de dianósticas, obtendrán el máximo puntaje dado para la respectiva prestación. A los efectos de la puntuación, todas las herramientas arriba descritas tendrán el mismo valor, en consecuencia, la cantidad de Herramientas presentadas dará como resultado el Porcentaje que resulte de la suma de las mismas. (a los efectos de la suma total, los valores que resulten en fracción mayor a 0,5 serán tomados por unidad y para valores de fracción menores a 0,5 no será tenido en cuenta la fracción).

Los Oferentes que proponga/n equipo/s que no disponga/n la entrega de la/s Herramienta/s adicional/es descrita/s, no sumarán puntos adicionales

Prest. 2.

Digitalizador de Imágenes.- Velocidad de Procesamiento de chasis en el digitalizador

Para el caso que en que el equipo no disponga la entrega  prestaciones adicionales en el software propuesto, además de las prestaciones básicas establecidas en el pliego, no sumarán puntos adicionales.

El valor resultante de cada equipo, en cuanto a prestaciones adicionales evaluadas como tales, se ordenarán de mayor a menor y se aplicará el valor resultante del diferencial porcentual respecto al mayor valor de las prestaciones Adicionales.

3.- Garantía (20%): corresponde a la garantía que se oferte por sobre lo exigido en el pliego.

La garantía ofrecida por los distintos oferentes se imputará en orden de mayor a menor, aplicándose el valor resultante correspondiente al diferencial porcentual respecto al mayor valor de tiempo ofrecido.

Serán aceptables las garantías ofrecidas por mes completo, que se oferte por sobre el plazo exigido en el presente pliego. No se tomarán en consideración ampliaciones al plazo establecido en pliego, por fracciones de tiempo inferiores a treinta (30) días.

Cuadro Función Polinómica: Digitalización de Imágenes

| Orden | Precio | Diferencial | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresas | (Ponderación del % 50) | Porcentual |  |
| Orden | Prestaciones 1 | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 18) | Porcentual |  |
| Orden | Prestaciones 2 | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 12) | Porcentual |  |
| Orden | Garantía | Diferencial | Resultado |
| Empresas | (Ponderación del % 20) | Porcentual |  |
| Empresa | Total Puntos |  |  |

Sección IV. Formularios de la Oferta

Indice

- Pág.

Presentación de Oferta	57

Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos	59

Garantía de Mantenimiento de Oferta	60

Autorización del Fabricante	62

Presentación de Oferta

Fecha: 	__________________________

LPI No.: 	________________________

Llamado a Licitación No.: 	__________

Alternativa No.: 	___________________

- A:  ______________________________________________________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo las adendas y n        _________________________________________;

- De conformidad con los Documentos de Licitación y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos:

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

- El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el ítem (d) siguiente es:

__________________________________________________________________________;

- Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  ________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de ........... días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Documentos de Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;

- Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Documentos de Licitación, por la suma de ______________________________________________________________________________________________________________________________________________para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato;

- Nuestra firma, incluyendo todo subcontratista o proveedor relacionado con cualquier aspecto del Contrato, tienen nacionalidades de países elegibles;

- Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Documentos de Licitación;

- Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco para presentar ofertas;

- Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con respecto al proceso de esta licitación o ejecución del Contrato:

Nombre del Beneficiario		Dirección 			Propósito 		Monto

______________________________________________________________________________

[Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.]

- Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito (o notificación de adjudicación), constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

- Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

Nombre __________________________  En calidad de ________________________

Firma ___________________________________

- Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de__________________________

El día.......................................... del mes.................................del año...................

| Lista de Precios de los Bienes y Servicios Conexos |  |
| --- | --- |
|  | Fecha: ________________________ LPI No.: ______________________ Llamado a Licitación No.: ________ |
| Nombre del Oferente: ___________________________________________________________ |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote Nro. 1, 2, 3, … (Item No.) | Bien o Servicio Conexo | País de Origen | Cantidad (Número de unidades) | Precio unitario1 | Impuesto al valor Agregado (IVA por unidad)2 | Precio Total |
| ________________________________________________ | ________________________________________________ | ________________________________________________ | _________________________________________ | __________________________________________ | ____________________________________________________________ | __________________________________________ |
| Subtotal Lote 1, Lote 2, ….. ….. |  |  |  |  |  |  |
| Total Lote 1+ 2+.., …. |  |  |  |  |  |  |

Notas:

- De conformidad con las Cláusulas 14 y 15 de las IAO.

Nombre _________________________   En calidad de____________________________

Firma __________________________________

- Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ____________________

_________________________________________________________________________

El día ______________________ del mes de _______________________ de ______.

Garantía de Mantenimiento de Oferta

Fecha: 	________________________

LPI No.: _____________________

Llamado a Licitación No.:  ________

A:  __________________________________________________________________________

PORCUANTO__________________________________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha ____________________ para la LPN No. ____________________________ para el suministro de_______________________ ________________________________________________(en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

- POR LA PRESENTE dejamos constancia que_______________________________________de__________________________________________ con domicilio legal en _______________________________________________ (en lo sucesivo denominado “el Garante”), hemos contraído una obligación con _____________________________________________(en lo sucesivo denominado “el Comprador”) por la suma de _______________________________, que el Garante, sus sucesores o cesionarios pagarán al Comprador.  Otorgada y firmada por el Garante el día ____________________________ de _________________ de ______.

LAS CONDICIONES de esta Garantía son las siguientes:

- Si el Oferente retirase su oferta durante el período de validez indicado en el formulario de Presentación de Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Sub-Cláusula 20.2 de las IAO; o

- Si el Oferente, habiendo sido notificado de la aceptación de su oferta por el Comprador y durante el período de validez de la oferta, faltase o rehusase a:

(a)	firmar el Contrato; o

- presentar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 44 de las IAO; o

- aceptar la  corrección de su oferta efectuada por el Comprador, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO,

El Garante se obliga a pagar al Comprador, hasta el monto arriba indicado, contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte del Comprador, sin que éste tenga que justificar su demanda.  El pago se condiciona a que el Comprador haga constar en su solicitud la suma que le es adeudada en razón de que han ocurrido por lo menos una o más de las condiciones antes señaladas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado.

Esta garantía permanecerá en vigor durante los veintiocho (28) días posteriores al vencimiento del plazo de validez de la oferta, y toda reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada.

Nombre ________________________   En calidad de___________________________

Firma __________________________________

- Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de ____________________________________________________________________________________________

El día _______________________________ del mes de _________________ de ______.

Autorización del Fabricante

Fecha: ________________________

LPI No.:____

Llamado a Licitación No.:___________

Alternativa No.__________________

A: 	________________________________________________________________________

POR CUANTO ______________________________________________________, somos los Fabricantes de _________________________________________________, con domicilio legal en ______________________________________________________________, autorizamos por la presente a ______________________________________ a presentar una oferta en relación con la licitación arriba indicada, que tiene por objeto proveer los siguientes bienes de nuestra fabricación ________________________________________________________________________ _________________________________________________________,  y de resultar adjudicatarios, a negociar y firmar el correspondiente Contrato.

Por la presente extendemos nuestra total garantía en cuanto a los bienes de nuestra fabricación, según lo requerido en la Cláusula 28 de las Condiciones Generales del Contrato, ofrecidos por la firma arriba mencionada en respuesta al Llamado a Licitación de referencia.

Nombre ________________________   En calidad de____________________________

Firma __________________________________

- Debidamente autorizado para firmar la autorización por y en nombre de ____________________________________________________________________________________________

El día ____________________________ del mes de _________________ de ______.

NOTA: Para el caso que el autorizante sea un Representante Oficial en lugar de un Fabricante se deberá modificar en el formulario las citas correspondientes.

El Representante Oficial, debe adjuntar al formulario de Autorización la documentación que lo acredita como tal emitida por el fabricante.

- Sección V.  Países Elegibles

| - Alemania - Argentina - Austria - Bahamas - Barbados - Bélgica - Belice - Bolivia - Brasil - Canadá - Colombia - Costa Rica | - Croacia - Chile - Dinamarca - Ecuador - El Salvador - Eslovenia - España - Estados Unidos - Finlandia - Francia - Guatemala - Guyana | - Haití - Honduras - Israel - Italia - Jamaica - Japón - México - Nicaragua - Noruega - Países Bajos - Panamá | - Paraguay - Perú - Portugal - Reino Unido - República Dominicana - República de Corea - Suecia - Suiza - Suriname - Trinidad y Tobago - Uruguay - Venezuela |
| --- | --- | --- | --- |

- Territorios y Dependencias Elegibles

- Antillas Holandesas-DA (Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba y St. Eustatius) - participan como Departamentos de Países Bajos.

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica y Reunión - participan como Departamentos de Francia.

- Puerto Rico - participa como Estado Asociado o que forma parte de los Estados Unidos.

NOTA:	Debe consultarse al Banco con relación a la elegibilidad de las otras repúblicas sucesoras de la ex- República Socialista de Yugoslavia, para llevar a cabo adquisiciones con motivo de préstamos del Banco

PARTE 2 –

Sección VI. Programa de Suministros

Índice

- Pág.

1.  Lista de Bienes y Servicios Conexos	66

2.  Plan de Entrega y Cumplimiento	74

3.  Especificaciones Técnicas	75

4.  Planos	169

Indice de Cláusulas	171

1. Lista de Bienes y Servicios Conexos

Equipamiento Hospitalario del Nuevo Hospital de Emergencia

Clemente Alvarez y Maternidad Martin

La presente Licitación consta de los siguientes Lotes :

LOTE 1: Camas Eléctricas

- ITEM 1:		36	cama ortopédica eléctrica con control

LOTE 2: Camas de internacion

- ITEM 1:		119	camas articuladas

- ITEM 2:		155	mesa de comer

- ITEM 3:		155	mesa de noche

LOTE 3: Equipamiento para traslado de pacientes

- ITEM 1:		31	camillas  de  transporte

- ITEM 2:		4	camillas articuladas, con ruedas, traslucidas

- ITEM 3:		19	camillas articuladas para transporte

- ITEM 4:		20	camillas  de transporte plegables con ruedas

- ITEM 5:		8	camilla para  atención de pacientes

- ITEM 6:		2	camillas con ruedas y frenos para examen ginecológico

- ITEM 7:		13	sillón   de  ruedas

- ITEM 8:		3         sillón de extracción de sangre

LOTE 4: Elementos auxiliares de sala

- ITEM 1:		35	carros de  curaciones

- ITEM 2:		10	carros  de  urgencias

- ITEM 3:		2	carro de  materiales de enfermeria

- ITEM 4:		14	negatoscopios  con doble pantalla

- ITEM 5:		5	negatoscopio con  tres cuerpos

- ITEM 6:		15	negatoscopio de un cuerpo

- ITEM 7:		38	tensiómetros de pared

- ITEM 8:		36	tensiómetros  de  pie

- ITEM 9:		2	colchones de  aire

- ITEM 10:	1	balanza colgante con plato para 50 kg.

- ITEM 11:	 8	balanza

LOTE 5: elementos especiales de acero inoxidable

- ITEM 1:		2	cuba  de  acero  inoxidable  para  lavado  de pac.

- ITEM 2:		2	refrigeradores para cuatro bandejas de inoxidable (morgue)

- ITEM 3:		2         mesa de autopsia de acero inoxidable

LOTE 6: Mesa de neurocirugia

- ITEM 1:		1	mesa  de  cirugía  radiolúcida  con frenos y ruedas neuro

LOTE 7: mesas de cirugia

- ITEM 1:		3	mesa  de  cirugía  radiolúcida  con frenos y ruedas general

- ITEM 2:		5	mesa de instrumentación  de  finochietto

- ITEM 3:		5	mesa de mayo

- ITEM 4:		1	mesa cirugía traumatológica

LOTE 8: mesa de cirugía baja complejidad

- ITEM 1:		1	mesa quirúrgica para quirófano

LOTE 9: respiradores

- ITEM 1:		18	respiradores microprocesados

- ITEM 2:		4	respiradores para ventilación no invasiva

LOTE 10: mesas de anestesia

- ITEM 1:		6	ventiladores p/anestesia

- ITEM 2:		6	mesa  de  anestesia c/2 vaporiz, flujometros, tensiom

LOTE 11: lamparas de cirugia

- ITEM 1:		3	lampara cialítica  con  tres  brazos  de  luminarias

LOTE 12: lamparas de cirugia menor

- ITEM 1:		16	lamparas Tipo Fotóforo

- ITEM 2:		  7	lamparas  calificas  portátiles

- ITEM 3:		  2	lampara cialítica con dos brazos articulados

- ITEM 4:		  1	lampara cialítica con un brazos articulados

LOTE 13: monitoreo

- ITEM 1:	   	5	central de monitoreo

- ITEM 2:		65	monitores configurables multiparamétricos

LOTE 14: electrobisturies

- ITEM 1:		6	electrobisturí de alta potencia hasta  300w, con  sistema

LOTE 15: electrofisiologia

ITEM 1:		1	Equipo de electrofisiología

LOTE 16: monitoreo coronariio

- ITEM 1:		11	equipos de electrocardiografía

- ITEM 2:		9	cardiodesfibriladores

- ITEM 3:		4	monitores con  telemetría

- ITEM 4:		1	espirómetro

- ITEM 5:		1	equipo de marcapasos transitorio y otro ext.

- ITEM 6:		1	balón  de  contrapulsación  aórtico

- ITEM 7:		1	computadora de holter de tres canales  con   3 grabadoras

- ITEM 8:		2	equipos  completos de ergometría

LOTE 17: elementos de laboratorio

- ITEM 1:		1	agitador tipo vortex

- ITEM 2:		5	centrifugas

- ITEM 3:		3	baño  termostatizado

- ITEM 4:		1	estufa de secado

- ITEM 5:		1	agitador  vdrl.

- ITEM 6:		2	estufas de cultivo

- ITEM 7:		1	phmetro

- ITEM 8:		1	balanza electrónica de precisión  (milésimas de gramo)

LOTE 18: flujo laminar

- ITEM 1:		1	flujo laminar

LOTE 19: Rx Digital

- ITEM 1:		1	equipos de rayos fijos digital

LOTE 20: rx

- ITEM 2:		1	equipos de rayos fijos Standard

LOTE 21: rx portatil

- ITEM 1:		3	equipos de rayos portátiles

LOTE 22: reveladora

- ITEM 1:		1	equipos de revelado

LOTE 23: ecografia

- ITEM 1:		2	ecógrafo completo

LOTE 24: Tomógrafo

- ITEM 1:  	1	tomógrafo

LOTE 25: Resonador

- ITEM 1:  	1	resonador

LOTE 26: digitalizacion de imagenes

- ITEM 1:  	1	sistema digitalizador, con láser

LOTE 27: esterilizacion

- ITEM 1:   	4	estufas de calor seco

- ITEM 2:  	4	esterilizador por oxidoetileno

- ITEM 3:  	2	autoclaves

- ITEM 4:  	1	lavadora por ultrasonido

- ITEM 5:  	1	selladora de bolsa

- ITEM 6:  	2	cortadoras de gasa

LOTE 28: hemodialisis

- ITEM 1:  	4	maquinas para diálisis

LOTE 29: tratamiento de agua

- ITEM 1:  	1	equipo  purificador  de  agua por osmosis inversa

LOTE 30: cirugia laproscopica

- ITEM 1:  	3	torres  de videolaparoscopía

- ITEM 2:         1	elementos  para  cirugía  artroscópica

LOTE 31: videoendoscopia

- ITEM 1:  	1	videogastroscopio

- ITEM 2:  	1	torre de videoendoscopía completa

- ITEM 3:  	1	videocolonoscopio

- ITEM 4:  	1	endoscopio rígido tipo dumon con cabezal universal

- ITEM 5:  	1	juego de ópticas de diferentes diámetros para endo rígido.

- ITEM 6:  	1	videobroncoscopio con canal operador  de  2.8 mm.,  com

pleto

LOTE 32: urologia

- ITEM 1:  	1	nefroscopio con pinzas para calculo

- ITEM 2:  	1	ureteroscopio  rígido  de  8.5 french

- ITEM 3:  	1	set de dilatadores ureterales  6 a 10 french

- ITEM 4:  	3	pinzas para cálculos

- ITEM 5:  	1	pinza de biopsia para ureteroscopio

- ITEM 6:	        1	citoscopio con camisa de 17 a 21 french

- ITEM 7:  	2	pinzas de biopsia para citoscopio

- ITEM 8:  	1	resectoscopio con camisa de 24 y 27 french

- ITEM 9:  	1	uretrotomo con camisa de 20 french

- ITEM 10:  	3	sets de dilatadores uretrales

LOTE 33: patologia

- ITEM 1:  	1	microscopio con cámara digital y monitor

- ITEM 2:  	4	microscopios binoculares para rutina

- ITEM 3:  	1	microtomo de rotación

- ITEM 4:  	1	citocentrífuga

LOTE 34: laringoscopios y oft.

- ITEM 1:  	15	laringoscopio  tipo mcintosch

- ITEM 2:  	2	laringoscopios de fibra  óptica

- ITEM 3:  	3	oftalmoscopio

- ITEM 4:  	1	oftalmoscopio  binocular indirecto

LOTE 35: microscopio de neurocirugia

- ITEM 1:  	1	microscopio  para neurocirugía

LOTE 36: microscopia gral.

- ITEM 1:  	1	lampara de hendidura con tonómetro

LOTE 37: sierras cirugia

- ITEM 1:  	1	micromotor  eléctrico con pieza de mano quirúrgica

- ITEM 2:  	1	microsierra  neumática oscilante

- ITEM 3:  	1	microsierra  neumática reciprocante

- ITEM 4:  	6	perforadores a bateria para  o yt.

- ITEM 5:  	4	sierras  para  extracción  de  yesos

- ITEM 6:  	1	cierra  quirúrgico  para  cirugía  de  mano y pie

- ITEM 7:  	1	cierra  quirurgico  para  cirugia de cadera

LOTE 38: archivo patologia

- ITEM 1:  	2	histoteca

LOTE 39: instrumental

- ITEM 1:         2       cráneo

- ITEM 2:         2       columna vertebral para neurocirugía y ortopedia y

traumatología.

- ITEM 3:         2       traumatismo encéfalo craneano

- ITEM 4:         2       separadores de columna vertebral para

neurocirugía y ortopedia y traumatología

- (1) separador autoestático de columna

- (1) separador de yasargil

- ITEM 5:         2       cirugía cardiovascular, ablación de órganos.

- ITEM 6:         1       marcapaso.

- ITEM 7:         2       cirugía urológica

- ITEM 8:         1       lumbotomía

- ITEM 9:         1       cirugía ginecológica

- ITEM 10:       2       cirugía máxilo facial

- ITEM 11:       12     cirugía de ortopedia y traumatología

- (1) cirugía de hombro

- (1) cirugía de antebrazo

- (1) cirugía de mano

- (1) cirugía para artroplastía de cadera

- (1) caja de cadera para osteosíntesis

- (7) cajas de osteosíntesis

- ITEM 12:      8       cirugía general

- (1) cirugía de hígado

- (1) vías  biliares

- (6) cajas de cirugía mayor

LOTE 40: CAMAS

- ITEM 1:  	12	cama ortopédica eléctrica con control

LOTE 41: CAMAS Y MESAS

- ITEM 1: 	   42     camas articuladas

- ITEM 2:    54     mesa de comer

- ITEM 3:    54     mesa de noche

LOTE 42: CARROS Y CAMILLAS

- ITEM 1: 	10	carros  de  urgencias

- ITEM 2: 	2	camilla ginecológica

- ITEM 3: 	15	balanzas neonatales

- ITEM 4:  4	sillas de parto

- ITEM 5: 	3	camillas de traslado

LOTE 43: OXIMETRIA

- ITEM 1: 	13	oximetros de pulso neonatales

- ITEM 2:    3     oximetros de pulso adultos

LOTE 44: TABURETES Y MESAS

- ITEM 1: 	20	taburetes

- ITEM 2: 	2	mesa  de  cirugía  radiolúcida  con frenos y ruedas general

- ITEM 3: 	3	mesa de instrumentación  de  finochietto

- ITEM 4: 	4	mesa de mayo

LOTE 45: RESPIRADORES MICROP.

- ITEM 1: 	6	respiradores microprocesados

LOTE 46: ANESTESIA

- ITEM 1: 	3	ventiladores p/anestesia

- ITEM 2: 	3	mesa  de  anestesia c/2 vaporiz, flujometros, tensiom

LOTE 47: SCIALITICAS

- ITEM 1: 	2	lampara cialítica  con  tres  brazos  de  luminarias

- ITEM 2: 	4	lamparas  calificas  portátiles

LOTE 48: MONITOREO

- ITEM 1: 	26	monitores configurables multiparamétricos

LOTE 49: ELECTROBISTURIES

- ITEM 1: 	2	electrobisturí de alta potencia hasta  300w, con  sistema

LOTE 50: CARDIOLOGIA

- ITEM 1: 	2	equipos de electrocardiografía

- ITEM 2: 	2	cardiodesfibriladores

- ITEM 3: 	12	laringoscopios neonatología

- ITEM 4: 	4	laringoscopios adulto

LOTE 51: ECOGRAFIA

- ITEM 1: 	1	ecógrafo general

LOTE 52: NEO E INCUBADORAS

- ITEM 1: 	30	bolsas de reanimacion para neonatologia

- ITEM 2: 	16	bombas de infusion a jeringa

- ITEM 3: 	14	luminoterapia de 6 tubos

- ITEM 4: 	5	cunas térmicas servocontroladas

- ITEM 5: 	8	incubadoras de alto riesgo

- ITEM 6: 	  2	incubadoras de alto riesgo con balanza

- ITEM 7: 	  6	cpap

- ITEM 8:  6	colchones calefaccionados

- ITEM 9: 	 4	oximetros ambientales

- ITEM 1     6	mesas de recepción calefaccionadas

- ITEM 11: 18	humidificadores calefaccionados

- ITEM 12:   8	cunas de acrílico

- ITEM 13:   5	extractores de leche

LOTE 53: MONITOREO FETAL

- ITEM 1: 	6	monitor fetal y toco con registro

- ITEM 2: 	2	monitor fetal y toco con registro y sonda intracraneana

- ITEM 3: 	6	monitor fetal

LOTE 54: Esterilización

- ITEM 1:        2     estufas de calor seco

- ITEM 2:        1     autoclave

- ITEM 3:        1     lavadora por ultrasonido

- ITEM 4:        1     selladora de bolsa

- ITEM 5:        2     cortadora de gasa

LOTE 55: Instrumental

- Item 1:        6     caja de desgarro

- ITEM 2:        7     caja de legrado.

- ITEM 3:       15    caja de parto

- ITEM 4:        6     caja de canalización umbilical

- ITEM 5:       10    caja ginecológicas

LOTE 56: Flujo Laminar

- ITEM 1:        1     FLUJO LAMINAR

2.  Plan de Entrega y Cumplimiento

El presente Plan de Entrega y Cumplimiento forma parte del Programa de Suministros, constituye un documento contractual y, por lo tanto, forma parte del Contrato.

- El plan de entrega incluye una fecha de entrega en el lugar del proyecto .

#### Plazo de entrega: entre los 90 y 120 días, contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la orden de compra correspondiente.

Una vez realizada la entrega, el proveedor llevará adelante el armado, instalación y puesta a punto del bien suministrado en el lugar de destino de los bienes, en fecha a determinar por el comprador.

#### Lugar de entrega: a continuación en el cuadro figura el lugar de entrega de los bienes, todos en la ciudad de rosario – provincia de santa fe

| LOTE | LUGAR | DOMICILIO |
| --- | --- | --- |
| 1 – 39 | Nuevo Hospital de Emergencias Clemente Alvarez | Av. Pellegrini entre Crespo y Vera Mujica |
| 40 - 56 | Maternidad Martin CEMAR | San Luis 2020 |

Los lugares de entrega están supeditados a que la/s obra/s estén concluidas (Nuevo Hospital de Emergencia Clemente Alvarez y Maternidad Martin), el Comprador se reserva el derecho de determinación del lugar provisorio de almacenamiento del/los lotes (dentro del ejido de la ciudad de rosario). Una vez que el/los lugares estén en condiciones de ser receptores de los mismos, a criterio del Comprador, notificará al/los Proveedores el destino definitivo. La determinación del destino final implica que el Proveedor deberá, en caso de corresponder realizar la instalación, armado y/o puesta a punto del equipamiento.

Los equipos deberán ser  entregados, instalados  y  puestos en funcionamiento al 100% en lugar a designar en el Hospital Dr. Clemente Alvarez y la Maternidad Martin con todos los costos a cargo del oferente. En caso de requerirlo el oferente debe solicitar visita de obra con 7 días de anticipación, en la cual se entregara toda la información correspondiente.

En caso de ser necesario, los equipos entregados deben estar acondicionados para permanecer en depósito por el plazo de por lo menos 1 año sin perjuicio para su funcionamiento.

3.  Especificaciones Técnicas

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

- Presentar listado de Instituciones/Empresas de la región que corresponda al representante que se presenta como service oficial, donde su firma los halla instalado, especificando antigüedad y cantidad de equipos en cada una de ellas.

- En el momento de instalación se deberá capacitar al personal técnico del servicio en el uso adecuado de los equipos como así también rutinas de limpieza y conservación.

- Se debe capacitar al personal de Bioingeniería de la Secretaria de Salud Pública Municipal en tareas de mantenimiento preventivo, localización de fallas y resolución inmediata de problemas que no requieran servicio especializado.

- Deberán cumplir con todas las normas obligatorias vigentes ( Ejemplo IRAM 4220, ANMAT , etc.) y en casos particulares, las correspondientes al tipo de equipo (ej. FAA en Anestesia), documentando este cumplimiento con el adjuntado de los certificados correspondientes al equipo ofertado. Serán aceptables las Normas que sean superadoras a las vigentes a nivel nacional, tal el caso de Normas ISO u otras específicas de paises extranjeros, en cuyo caso el Oferente deberá acompañar la documentación detallada del alcanse de dicha Norma.

- Todo folleto, información técnica y certificaciones debe ser exclusivamente del equipo ofrecido, no debiéndose presentar documentación de otros modelos ni publicidades de ningún tipo.

- Los equipos deberán ser nuevos sin uso y con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento. ( Ej. Tubuladuras, cables paciente, transductores de presión, etc.)

- Garantía escrita por el término mínimo de un año, por cualquier desperfecto ó defecto de fabricación, presentado por el equipo y sus accesorios, la cual deberá ser cubierta por servicio técnico oficial. El comienzo del período de garantía se establecerá en la instancia de la firma del Contrato.

- Información técnica: Junto con la entrega de los equipos se deben proveer manuales (En Español) tanto de uso como técnicos, circuitos hidráulicos, eléctricos, electrónicos, etc…, siendo condición excluyente para su aceptación o conformidad de recepción.

- Se deberá garantizar la asistencia técnica en un plazo no mayor a las 24 hs., siendo pasible de una multa equivalente al 5 por mil por día que se calculará sobre el monto total del equipo.

- Se deberá garantizar la provisión de repuestos  por el término mínimo de 5 años y el mismo deberá disponerse en un plazo no mayor a 72 horas, quedando a cargo del proveedor los costos de flete y acarreos.

- El Comprador no perderá la garantía del equipo en el caso de ser abierto el mismo por personal de mantenimiento del Hospital.

- Las medidas que se encuentren acotadas a un rango fijo se considera que son aproximadas.

LOTE 1: Camas Eléctricas

- ITEM 1: 	36	cama ortopédica eléctrica con control

- Cama adultos ortopédicas para internación en cuidados críticos; con triple articulación, (trendelemburg y fowler);  con piecera y cabecera  de material ignifugo y  barandas laterales de caño estructural en hierro de 1,4 mm de espesor como mínimo, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis. Ajuste de las posiciones con control eléctrico desde panel remoto, operable por el paciente. Control de todos los movimientos.

- Todos los controles deberán estar aislados eléctricamente y controlados en tensiones no mayor a 12V. El motor deberá ser blindado y trabajar en baja tensión y la aislación del sistema a la red será con transformador.

- El largo de las camas deberán ser de 1900 mm como mínimo. El ancho del  lecho efectivo deberá ser de 650mm como mínimo. Con ruedas de 120 mm de diámetro  mínimo, eje de acero sobre rodamiento sellado, banda de rodadura de nylon ó poliuretano, guarda hilos, con capacidad para soportar como mínimo 100 Kg. cada rueda , con freno  y de giro libre en los 360 º. Altura piso / lecho de aprox. 700 mm. Con barandas laterales deslizables ó rebatibles de fijación automática.

- La estructura del lecho deberá ser acero de por lo menos 1,4 mm de espesor, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis.

- La estructura metálica no debe estar cubierta por ningún tipo de elemento que impida o dificulte su limpieza directa.

- El lecho deberá ser rígido para posibilitar masajes cardíacos.

- Con 2 mástiles de suero de tres ganchos como mínimo, de altura variable, soportado a la estructura de la cama, desmontable y construido en acero inoxidable calidad AISI 304 ó superior, con terminación pulido sanitario.

- Colchón y almohada antiescara de poliuretano de alta densidad, espesor mínimo 180 mm con funda desmontable y lavable.

LOTE 2: Camas de internacion

- ITEM 1: 	119	camas articuladas

- Cama adultos ortopédicas para internación; con doble articulación, con piecera y cabecera  de material ignifugo, barandas laterales de caño estructural en hierro de 1,4 mm de espesor como mínimo, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis. Ajuste de las posiciones con control manual.

- El largo de las camas deberán ser de 1900 mm como mínimo. El ancho del  lecho efectivo deberá ser de 650 mm como mínimo. Con ruedas de 120 mm de diámetro  mínimo, eje de acero sobre rodamiento sellado, banda de rodadura de nylon ó poliuretano, guarda hilos, con capacidad para soportar como mínimo 100 Kg. cada rueda , con freno  y de giro libre en los 360 º. Altura piso / lecho de aprox. 700 mm. Con barandas laterales deslizables ó rebatibles de fijación automática.

- La estructura del lecho deberá ser acero de por lo menos 1,4 mm de espesor, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis.

- La estructura metálica no debe estar cubierta por ningún tipo de elemento que impida o dificulte su limpieza directa.

- El lecho deberá ser rígido para posibilitar masajes cardíacos.

- Con mástil de suero de tres ganchos como mínimo, de altura variable, soportado a la estructura de la cama, desmontable y construido en acero inoxidable calidad AISI 304 ó superior, con terminación pulido sanitario.

- Soporte y trapecio para incorporación de paciente en acero con tratamiento antioxidante.

- Colchón y almohada antiescara de poliuretano de alta densidad, espesor mínimo 180 mm con funda desmontable y lavable.

- ITEM 2: 	155	mesa de comer

- Mesa de comer en la cama.

- variación de altura telescópico.

- plano superior, de altura regulable.

- fácilmente accionable por el paciente.

- terminación antioxidante

- plano superior de placa de imputrescible de por lo menos 15 mm. de espesor laminada en ambas caras, - guardacantos perimetrales de pvc

- ruedas dirigibles duales de nylon de mínimo50 mm. de diámetro.

- medidas del plano:     800 x 360 mm.

- Rango de movimiento vertical aproximado: 800 a 1300 mm.

- ITEM 3: 	155	mesa de noche

- Todas las partes de acero deberán tener terminación anticorrosiva resistente a líquidos sanitarios.

- Botinero con bisagras  a resorte automático, soporte para estante interior y un cajón con guía  montada sobre rodamiento, con tope de salida.

- Tapa superior, estante, frentes del cajón y botinero íntegramente laminada en de 15 mm. de espesor como mínimo.

- Tren rodante compuesto por cuatro ruedas dirigibles  duales de mínimo 50 mm de diámetro.

- parachoques de goma fijos en las patas posteriores.

- medidas aproximadas: frente   420 mm x fondo  400 mm x  alto   800 mm.

LOTE 3: Equipamiento para traslado de pacientes

- ITEM 1: 	31	camillas  de  transporte

Camilla para el traslado de pacientes de por lo menos 1900 mm de largo por 550 mm de ancho y altura de 800 mm piso lecho, construido en estructura tubular, con base reforzada en  I de por lo menos 1,4 mm de espesor, esmaltado epoxi, con la camilla en espuma poliéster, revestida con tela vinílica lavable, lecho rígido apto para masajes cardiacos. Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre.

Con barandas laterales rebatibles. Barandas contenedoras laterales, largas volcables, no desmontables, con enganche automático. Soporte para suero de 3 ganchos.

- ITEM 2:  	4	camillas articuladas, con ruedas, traslucidas

Camilla para Shock Room, radiotranslúcida, de por lo menos 2000 mm de largo por 700 mm de ancho y altura de 800 mm piso lecho, construido en estructura tubular, con base reforzada en  I de por lo menos 1,4 mm de espesor, esmaltado epoxi, lecho rígido apto para masajes cardiacos. Ruedas con freno de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre. Con barandas laterales rebatibles. Trendelemburg directo e inverso de movimiento continuo mediante manija rebatible no desmontable. Arco para campo quirúrgico. Sujetador de paciente Barandas contenedoras laterales, largas volcables, no desmontables, con enganche automático. Soporte para suero de 3 ganchos. Colchoneta impermeable, lavable, fácilmente desmontable. Cabezal móvil para prácticas de urgencia.

- ITEM 3: 	19	camillas articuladas para transporte

Camilla para el traslado de pacientes de por lo menos 1900 mm de largo por 550 mm de ancho y altura de 800 mm piso lecho, construido en estructura tubular, con base reforzada en  I de por lo menos 1,4 mm de espesor, esmaltado epoxi, con la camilla en espuma poliéster, revestida con tela vinílica lavable, lecho rígido apto para masajes cardiacos. Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, de giro libre. Con barandas laterales rebatibles. Barandas contenedoras laterales, largas volcables, no desmontables, con enganche automático. Soporte para suero de 3 ganchos. Respaldo con articulación accionable en forma continua de 0º a 70º aproximadamente mediante manija rebatible no desmontable.

- ITEM 4: 	20	camillas  de transporte plegables con ruedas

Camilla plegable para el traslado de pacientes de por lo menos 1900 mm de largo por 500 mm de ancho y altura de 800 mm piso lecho, construido en estructura tubular, de por lo menos 1,4 mm de espesor, esmaltado epoxi, con lecho flexible, para soportar pesos no menor a 150 Kg. Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre. Deberá ocupar plegada un ancho máximo de 350 mm.

- ITEM 5: 	8	camilla para  atención de pacientes

Chaisse long adulto de por lo menos 180cm de largo por 65 cm de ancho, construido en estructura tubular, con base reforzada en cruz de por lo menos 1,4mm de espesor, esmaltado epoxi ó cromada. con la camilla en espuma poliéster, revestida con tela vinílica lavable. con posibilidad de nivelar con respecto al plano. las patas deberán tener regatones.

- ITEM 6: 	2	camillas con ruedas y frenos para examen ginecológico

Camilla de examen ginecológico, de altura variable, con pierneras que permitan regular su posición, con movimiento universal y con la posibilidad de enganchar las fajas de sujeción de las piernas; estructura tubular de por lo menos 1,4mm de espesor, esmaltado  epoxi; las piernera en la parte móvil cromadas y en la parte de apoyo en chapa de acero inoxidable ó acolchadas en espuma poliéster, revestidas con tela vinílica, de igual forma el resto de la camilla donde apoya la paciente. con plano inferior rebatible y plano superior inclinable hasta 70º aprox. con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre y freno.

Escalera sanitaria de 2 peldaños, en estructura metálica reforzada y con goma antideslizante.

- ITEM 7: 	13	sillón   de  ruedas

  - Sillón de ruedas.

  - chasis en tubos de acero, espesor mínimo 1,4 mm como mínimo, con tratamiento a prueba de fluidos corporales y hospitalarios.

  - apoyapies fijos.

  - pedanas elevables.

  - apoyabrazos desmontables.

  - plegable.

  - tapizado en cuero vinílico reforzado.

  - ruedas delanteras dirigibles de 140 mm de diámetro.

  - ruedas traseras dirigidas de 600 mm de diámetro con llantas y rayos metálicos.

  - ambas montadas sobre rodamientos blindados.

  - frenos

  - Terminación cromado.

  - Capacidad para 150 Kg.

- ITEM 8: 	  3	sillón   para extracción de sangre

- Sillones para extracción de sangre, estructura tubular de acero,  espesor de aprox. 1,4 mm ; esmaltado epoxi; con base de aluminio ó fundición de hierro.

- Apoya brazos rebatible ó regulable en altura, tapizados.

- Tapizado vinílico en todas las partes que apoya el paciente.

- Con respaldo de posición regulable.

- Deberá permitir un peso superior a 150 Kg.

LOTE 4: Elementos auxiliares de sala

- ITEM 1:  	35	carros de  curaciones

- Carros de curaciones con bandeja de trabajo en acero inoxidable AISI 304, porta ondinas, 2 porta tambores y porta contenedor, con recipiente de residuos patológicos. El espesor de las chapas y de los caños estructurales no inferior a 1,4 mm .

- Cuatro ruedas de nylon de 100 mm de diámetro, con guarda hilo y giro libre. Dos ruedas con frenos.

- Las terminaciones en bandejas y planos deberán estar plegadas a 180º en los extremos, sin bordes cortantes.

- Medidas aproximadas: 75 cm x 40 cm x 80 cm.

- ITEM 2:  	10	carros  de  urgencias

- Carros de urgencia con bandeja de trabajo en acero inoxidable AISI 304, porta ondinas, tres cajones para medicamentos (uno con cerradura de seguridad y divisiones internas) bandeja superior porta monitor en chapa esmaltada epoxi. El espesor de las chapas y de los caños estructurales no inferior a 1,4 mm .

- Cuatro ruedas de nylon de 100 mm de diámetro, con guarda hilo y giro libre. Dos ruedas con frenos.

- Dos soportes de tubos, para tubos livianos de 1 m3.

- Dos tubos livianos de oxigeno de 1m3, normalizados y sus correspondientes reguladores con manómetros de alta y baja presión.

- Las terminaciones en bandejas y planos deberán estar plegadas a 180º en los extremos, sin bordes cortantes.

- Medidas aproximadas: 75 cm x 40 cm x 160 cm.

- ITEM 3:  	2	carro de  materiales de enfermeria

- Carros de materiales de enfermería con bandeja de trabajo en acero inoxidable AISI 304, porta ondinas, tres cajones para medicamentos (uno con cerradura de seguridad y divisiones internas). El espesor de las chapas y de los caños estructurales no inferior a 1,4 mm .

- Cuatro ruedas de nylon de 100 mm de diámetro, con guarda hilo y giro libre. Dos ruedas con frenos.

- Las terminaciones en bandejas y planos deberán estar plegadas a 180º en los extremos, sin bordes cortantes.

- Medidas aproximadas: 75 cm x 40 cm x 80 cm.

- ITEM 4:  	14	negatoscopios  con doble pantalla

- Negatoscopios dobles colgante, de un solo cuerpo, para visualizar 2 placas simultaneas; iluminación con  tubo fluorescente luz día, acrílico opalino blanco, de distribución homogénea; prensa placas automático,  placas a visualizar de 43cm x 35 cm. Llave de encendido

- Alimentación de 220 V 50 hz.

- ITEM 5:  	5	negatoscopio con  tres cuerpos

- Negatoscopios triples colgante, de un solo cuerpo, para visualizar 3 placas simultaneas; iluminación con  tubo fluorescente luz día , acrílico opalino blanco, de distribución homogénea; prensa placas automático,  placas a visualizar de 43cm x 35 cm. Llave de encendido

- Alimentación de 220 V 50 hz.

- ITEM 6:  	15	negatoscopio de un cuerpo

- Negatoscopios simples colgante, iluminación con  tubo fluorescente luz día, acrílico opalino blanco, de distribución homogénea; prensa placas automático,  placas a visualizar de 43cm x 35 cm. Llave de encendido

- Alimentación de 220 V 50 hz.

- ITEM 7:  	38	tensiómetros de pared

Tensiómetros de pared de columna de Hg,  con cámara de goma, tamaño adulto, banda con abrojo; con robinete metálico, pera de goma reforzada con válvula metálica.

- ITEM 8:  	36	tensiómetros  de  pie

Tensiómetros de pie, rodante,  de columna de Hg,  con cámara de goma, tamaño adulto, banda con abrojo; con robinete metálico, pera de goma reforzada con válvula metálica.

- ITEM 9:  	2	colchones de  aire

- Colchón de presión alterna de aire para pacientes de alto riesgo.

- Con superficies dinámicas que se hinchen y deshinchen mediante una bomba de aire.

- Provistos de sistema de celdas o tubos que se llenen y vacíen de aire en ciclos variables entre 10 a 20 minutos aproximadamente.

- La transición en la alternancia debe ser lenta y continua.

- Con su correspondiente compresor individual, de bajo nivel sonoro, y sin ningún tipo de contaminación ambiental.

- Medidas correspondientes a paciente adulto.

- ITEM 10	:       1	balanza colgante con plato para 50 kg.

Balanza digital, colgante, de plato, hasta 50 Kg , precisión 100 grs., como mínimo.

Con certificación de trazabilidad avalada por INTI.

- ITEM 11: 	8	balanza

- Balanza para pesar personas adultas con capacidad de peso no menor a 150Kg., sin el agregado de pesas, con una apreciación de por lo menos 100gr. La misma deberá tener forma en L, de fácil manejo, con plataforma antideslizante. Con nivelación para equilibrar la misma en el lugar de uso. Recubierta en chapa esmaltada, y la barra y pesas cromadas.

- También deberá permitir medir la altura de la persona con regla graduada para persona adulta.

- Con certificación de trazabilidad avalada por Ente nacional autorizado o extranjero.

LOTE 5: elementos especiales de acero inoxidable

- ITEM 1:  	2	cuba  de  acero  inoxidable  para  lavado  de pac.

- Cuba para el baño de pacientes quemados, de  acero inoxidable AISI 304, no poroso  de  2000 mm. x  800 mm. x  1000 mm.  (largo-alto-ancho)  con  instalación de agua fría-caliente,  con  bastidor con sunchos de material antideslizante  para  el  baño  sentado  de pacientes.

- Con accesorios para el sostén de la cabeza. Permitirá agregar sistema de terapia por medio de chorro de agua. Con canillas de agua caliente y fría con pico mezclador.

- ITEM 2:  	2	refrigeradores para cuatro bandejas de inoxidable (morgue)

- Cámara frigorífica mortuoria para 8 puestos con apertura individual e iluminación interna.

- Totalmente en acero inoxidable AISI 304.

- Aislación térmica completa.

- Bandejas desplazables sobre guías fijas, montadas sobre rodamientos, construidas en chapa de acero inoxidable AISI 304 pulido sanitario.

- Sistema de refrigeración montado en unidad compacta, con circulación de aire forzado, sistema de control electrónico con programación de temperatura, alarmas lumínico sonora.

- Carro de carga y descarga elevador rodante compatible con la cámara.

- ITEM 3:  	2       mesa de autopsia de acero inoxidable

- Mesa de autopsia adultos, construida en acero inoxidable calidad AISI 304 o superior, chapas y estructura en espesor no menor a 1,5 mm.

- Pulido sanitario.

- Sistema de lavado perimetral continuo de agua fría y caliente.

- Pileta de lavado montada sobre el extremo de la mesa con agua fría y caliente.

- Bandejas superiores perforadas, en secciones removibles.

- Modulo inferior central cerrado, con puertas de inspección que permitan el acceso a cañerías, desagües y todo tipo de conexión oculta.

- Llaves de maniobra para el accionamiento del sistema de lavado.

- Apoya cabeza.

- Bandeja porta instrumental.

- Duchador extensible.

- Desintegrador de residuos patológicos.

LOTE 6: Mesa de neurocirugia

- ITEM 1:  	1	mesa  de  cirugía  radiolúcida  con frenos y ruedas neuro

- Mesa de cirugía fluoroscópica según las siguientes características:

- Regulación en altura variable telescópica por bomba hidráulica en un rango de desplazamiento aproximado de 700 a 1000 mm, con doble sistema de seguridad ante eventuales caídas.

- Sistema de elevación protegido por funda de seguridad en material inoxidable y anticorrosivo a prueba de salpicaduras o filtraciones de fluidos.

- Comando manual totalmente aislado, resistente a impactos (caída desde 1500 mm) y a prueba de fluidos corrosivos (sangre, cloro, etc.).

- Base rodante con freno a pedal, desplazable sobre ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro.

- Longitud del tablero mínima 2000 mm.

- Ancho útil mínimo 500 mm.

- Movimientos principales:

- Deben ser todos motorizados desde comando manual a distancia.

- Trendelemburg directo e inverso, amplitud + 25º / - 25º ,( ± 5º)

- Lateralidad derecha izquierda, amplitud + 15º / - 15º ,( ± 3º)

- Posición sentado, semisentado y semiflexión de piernas y coxis

- Inclinación placa superior (Dorsal) + 60º / - 50 º ,( ± 10º)

- Inclinación pierneras  90º  abajo.

- Desplazamiento longitudinal 300 mm.

- Tablero superior totalmente fluoroscópico.

- La estructura soporte como así todo elemento metálico expuesto deberá ser íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 o superior con terminación sanitaria.

- Todo caño estructural deberá tener un espesor de pared como mínimo de 2 mm.

- Con todos los accesorios estándar:

- Apoya brazos.

- Arco de anestesia y par de pierneras de Goepel con sus correspondientes fijadores.

- Hombreras.

- Soporte lateral fijo.

- Soporte glúteo-dorsal.

- Accesorios para Neurocirugía compatible con la mesa Item 1 según las sigs. Características:

- Marco de sujeción para trabajar con el paciente sentado.

- Juego de colchones de espuma termomoldeable para intervenciones en la columna vertebral dividido en 10 segmentos aproximadamente, permeable a los Rx y conductivo, fijados sobre placa rígida.

- En posición  decúbito dorsal- decúbito ventral.

- Plano fluoroscópico con escotadura cervical, para fosa posterior sentado.

- Arco porta cabezal, de altura y posición regulable sistema de variación de angulación; para fosa posterior acostado, extensible, sistema de variación de angulación

- Cabezal neuroquirúrgico de Mayfield de metal de aleación ligera, con pines para adultos y para niños, intercambiables, esterilizabais, con todos los accesorios que componen el conjunto en acero al Cromo-Níquel.

- Cabezal neuroquirúrgico universal con escotadura occipito–cervical.

- Cabezal neuroquirúrgico cóncavo con apoyo parietal, con soporte para juego de cinchas para colgar brazos.

LOTE 7: mesas de cirugia

- ITEM 1:  	3	mesa  de  cirugía  radiolúcida  con frenos y ruedas general

Mesa de cirugía fluoroscópica apta para arco en C según las siguientes características:

- Regulación en altura variable telescópica por bomba hidráulica en un rango de desplazamiento aproximado de 700 a 1100 mm, con doble sistema de seguridad ante eventuales caídas.

- Sistema de elevación protegido por funda de seguridad en material inoxidable y anticorrosivo a prueba de salpicaduras o filtraciones de fluidos.

- Comando manual totalmente aislado, resistente a impactos (caída desde 1500 mm) y a prueba de fluidos corrosivos (sangre, cloro, etc.).

- Base rodante desplazable sobre ruedas, con freno.

- Longitud del tablero mínima 1800 mm.

- Ancho útil mínimo 450 mm.

- Trendelemburg directo e inverso, amplitud + 25º / - 15º ,( ± 3º)

- Lateralidad derecha izquierda, amplitud + 15º / - 15º ,( ± 3º)

- Desplazamiento longitudinal mínimo 300 mm.

- Posición sentado, semisentado y semiflexión de piernas y coxis

- Tablero superior totalmente fluoroscópico.

- La estructura soporte como así todo elemento metálico expuesto deberá ser íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 o superior con terminación sanitaria.

- Todo caño estructural deberá tener un espesor de pared como mínimo de 2 mm.

- Accesorios ginecológicos, proctológicos y endovesicales

- Compuestos por:

- Juego de porta piernas de goepel placa angular  de una sola pieza, ajustable mediante articulación universal 360°, con freno manual, acolchada, con correas de fijación.

- Juego de fijadores radiales, deslizables.

- Montaje sobre barras de fijación de accesorios.

- ITEM 2:  	5	mesa de instrumentación  de  finochietto

- Mesas para instrumental de cirugía tipo Finochietto, de altura regulable a volante o manivela debajo del campo, con los planos superiores en acero inoxidable pulido sanitario y laterales de contención; con base estable de acero inoxidable AISI 304 o superior, montada sobre ruedas de suave deslizamiento.

- Ningún borde deberá terminar a filo.

- Medidas aproximadas: 1000 x 500 mm

- ITEM 3:  	5	mesa de mayo

- Mesas para instrumental de cirugía tipo Mayo, de altura regulable a manivela debajo del campo, con el plano superior en acero inoxidable pulido sanitario; con base estable de acero inoxidable AISI 304 o superior, montada sobre por lo menos dos ruedas de suave deslizamiento.

- Ningún borde deberá terminar a filo.

- Medidas aproximadas: 550 x 350 mm

- ITEM 4:  	1	mesa cirugía traumatóloga

- Mesa de cirugía traumatológica fluoroscópica, apta para arco en C en tracciones de miembros superiores e inferiores, altura variable entre 700 a 1000 mm aproximadamente, trendelemburg e iverso.

- Desplazable por medio de (4) ruedas dirigibles de por lo menos 100 mm de diámetro, sobre rodamientos de bolas de acero, con guarda hilos a ambos lados, freno independiente para cada rueda, accionado por el pie.

- Sistema completo de tracción de miembros.

- Con todos los accesorios para el completo funcionamiento del sistema.

- La estructura soporte como así todo elemento metálico expuesto deberá ser íntegramente tratado contra corrosión y ataque de fluidos corporales.

- Todo caño estructural deberá tener un espesor de pared como mínimo de 1,4 mm.

LOTE 8: mesa de cirugía baja complejidad

- ITEM 1:  	1	mesa quirúrgica para quirófano

Mesa de cirugía fluoroscópica según las siguientes características:

- Regulación en altura variable telescópica por bomba hidráulica en un rango de desplazamiento aproximado de 700 a 1100 mm, con doble sistema de seguridad ante eventuales caídas.

- Sistema de elevación protegido por funda de seguridad en material inoxidable y anticorrosivo a prueba de salpicaduras o filtraciones de fluidos.

- Comando manual totalmente aislado, resistente a impactos (caída desde 1500 mm) y a prueba de fluidos corrosivos (sangre, cloro, etc.).

- Base rodante desplazable sobre ruedas, con freno.

- Longitud del tablero mínima 1800 mm.

- Ancho útil mínimo 450 mm.

- Trendelemburg directo e inverso, amplitud + 25º / - 15º ,( ± 3º)

- Lateralidad derecha izquierda, amplitud + 15º / - 15º ,( ± 3º)

- Posición sentado, semisentado y semiflexión de piernas y coxis

- Tablero superior totalmente fluoroscópico.

- La estructura soporte como así todo elemento metálico expuesto deberá ser íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 o superior con terminación sanitaria.

- Todo caño estructural deberá tener un espesor de pared como mínimo de 2 mm.

LOTE 9: respiradores

- ITEM 1:  	18	respiradores microprocesados

- Respiradores para adultos, que permitan su ciclado por volumen, por presión, SIMV, con distintos modos de control, para cada tipo de ciclado.

- Controles en el panel de tiempo inspiratorio, frecuencia, presión controlada, presión soporte, flujo inspiratorio, pausa inspiratoria y disparo manual.

- Alarmas de presión en la vía aérea, volumen tidal inspirado, apnea, frecuencia, pérdida de PEEP, falta de energía, baja presión de fluido gaseoso.

- Presentación de parámetros en pantalla gráfica de LCD, tales como presión en la vía aérea, flujo inspiratorio, tiempo espiratorio, volumen tidal y volumen minuto inspirado, relación I:E, tiempo espiratorio. Curvas en tiempo real de presión, volumen y flujo, bucles de presión-volumen y flujo-volumen.

- Alimentación de 220 v 50 Hz y batería interna de respaldo.

- Elementos incluidos por cada respirador:

- 2 (dos) circuitos paciente adulto, con trampa de agua, esterilizable (reusable).

- Soporte de tubuladura para circuito paciente.

- Mangueras de presión para el circuito de entrada (aire y oxigeno).

- Filtro de entrada de aire comprimido.

- Circuito de prueba.

- Estructura de soporte rodante.

- Puerto de comunicación serie (RS232), con la provisión de su respectivo protocolo de comunicación.

- Con humidificador calefaccionado, de cámara independiente del modulo calefactor y control de temperatura electrónico digital.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Los oferentes deberán incluir en su cotización  la provisión de repuestos e insumos para una duración de 1000 horas.

- ITEM 2:  	4	respiradores para ventilación no invasiva

- Respirador BiPAP con modos IPAP y EPAP, CPAP, temporizado (E) y espontáneo/temporizado (E/T). Rango de presión IPAP (presión de inspiración en las vías aéreas) y de EPAP (presión de espiración en las vías aéreas) entre -4 cmH2O y +20 cmH2O. Presión estática de 28 cmH2O.

- Tiempo de respuesta de 20 milisegundos. Rango de frecuencia respiratoria entre 4 y 30 rpm aproximadamente. Rango de IPAP del 10 % al 90 % aproximadamente. Tiempo mínimo y máximo de IPAP de 200 msec y 3.5 seg. respectivamente (modos E y E/T). Tiempo mínimo de EPAP 500 msec (modos E y E/T).

- Con tubuladuras, máscaras, adaptadores y sujetadores para adultos y pediátricos necesarios para ventilación no invasiva.

LOTE 10: mesas de anestesia

- ITEM 1:  	6	ventiladores p/anestesia

- Ventilador para anestesia.

- Electrónicamente controlado.

- Para adultos y niños

- Volumétrico.

- Ciclado por tiempo con indicación de frecuencia en display.

- Ventilación mandatoria continua (CMV)

- Ventilación Asistida (ACV)

- Posibilidad de Ciclado manual.

- Control de flujo inspiratorio

- Volumen corriente 200 - 1800 ml

- PEEP 2 a 20 cmH2O.

- Frecuencia 1 a 40 Rpm

- Relación I:E 1:9,9 a 1:,01 con indicación en display.

- Alarmas de: desconexión de paciente, falta de suministro de gases, presiones limites máxima y mínima, inversión I:E.

- ITEM 2:  	6	mesa  de  anestesia c/2 vaporiz, flujometros, tensiom

- Mesa de anestesia, compuesta de un carro rodante sobre ruedas de 120 mm de diámetro (dos delanteras con frenos), construido en acero inoxidable en los planos de apoyo y estructura tubular de acero pintado con esmalte epoxi.

- Deberá tener por lo menos dos planos de apoyo, 4 cajones con divisiones y cerradura, tomacorriente y otros elementos que posibiliten la funcionabilidad del sistema.

- Tensiómetro aneroide incorporado de por lo menos 120 mm de diámetro con sus accesorios correspondientes.

- Ficha de conexión a la red eléctrica inyectada para disminuir riesgo de roturas por tirones.

- 4 tomacorrientes como mínimo, integrados a la mesa para conexión de accesorios con fusibles de protección e indicadores de fusible quemado individuales.

- Soporte para tres vaporizadores con conexión universal de 23 mm con válvula de corte de gases anestésicos.

- Alimentación de Gases: O2, N2O, y aire comprimido.

- Manómetros integrados para medir la presión de entrada de todos los gases.

- Válvula mecánica de sobrepresión de línea respiratoria apertura automática a 60 cmH2O.

- Corte de N2O por mínima concentración de O2 programable por el usuario entre 21 a 100 %

- Alarma por baja presión de Oxigeno audible y visual.

- Salida común de gases ISO Standard

- Con caudalímetro Tipo Rotametro para O2 y N2O de 2 escalas y para aire comprimido de 1 escala.

- Absorbedor de CO2 tipo canister reusable capacidad mínima 1200 ml.

- Manovacuómetro analógico de medición de presión en vía aérea.

- Con  pulsador para llenado de bolsa de resucitación con O2 directo en un rango de 35 a 60 l/m

- Válvulas de seguridad de N2O y O2.

- Aspirador de secreciones.

- Vaporizador para isofluorano termo y presocompensado.

- Vaporizador para sevofluorano termo y presocompensado.

LOTE 11: lamparas de cirugia

- ITEM 1:  	3	lampara cialítica  con  tres  brazos.

- Lámpara ialítica satélite de dos brazos articulados a un punto de fijación en el techo radio de alcance aproximado 1,7 m. y brazo adicional para accesorios. Balanceada para permitir el movimiento y detención en cualquier posición en los 360 º, también deberá permitir regular la altura en distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 200.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia con el regulador de intensidad luminosa en lugar accesible. Temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Índice de reproducción de colores como mínimo de Ra 90

- Potencia de radiación infrarroja cada 100.000 Lux max. 35 W/m2

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continua.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser satélite de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- La cotización deberá incluir el montaje y la puesta total en funcionamiento en las salas de cirugía a designar.

LOTE 12: lamparas de cirugia menor

- ITEM 1:  	16	lamparas tipo otóforo

- Lámpara de luz fría (tipo fotóforo), de altura regulable, con soporte del porta foco flexible. El porta lámpara de latón, sobre soporte cerámico. Cable siliconado en la salida del porta lámpara, hasta bornera ubicada fuera de la zona caliente. La base metálica montada sobre ruedas deberá presentar una buena estabilidad, (ensayando a 10º de inclinación con respecto al  plano horizontal, en su máximo desplazamiento en altura, sin volcarse ).

- Con lente de enfoque.

- La lámpara deberá ser halógena, alimentada en baja tensión no mayor a 24 V y con una potencia no menor a 50 w.  Para potencias superiores prever la extracción forzada de temperatura.

- Alimentación en 220 V 50 Hz, con transformador para baja tensión en el pie del aparato.

- ITEM 2:  	7	lamparas  calificas  portátiles

- Lámpara ialítica rodante de brazo articulado. Balanceada con respecto a la base que permita un inclinación de 15º con respecto a la horizontal y en cualquier dirección sin provocar su vuelco, regulable en altura para distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 90.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia con el regulador de intensidad luminosa en un lugar accesible, temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continúa.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- ITEM 3:  	2	lámpara cialítica con dos brazos articulados

- Lámpara cialítica satélite de dos brazos articulados a un punto de fijación en el techo radio de alcance aproximado 1,7 m. Balanceada para permitir el movimiento y detención en cualquier posición en los 360º, también deberá permitir regular la altura en distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 180.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia con el regulador de intensidad luminosa en un lugar accesible, temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continua.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser satélite de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- La cotización deberá incluir el montaje y la puesta total en funcionamiento en las salas de cirugía a designar.

- ITEM 4:  	1	lampara cialítica con un brazos articulados

- Lámpara cialítica satélite de un brazo articulado a un punto de fijación en el techo radio de alcance aproximado 1,7 m. . Balanceada para permitir el movimiento y detención en cualquier posición en los 360º, también deberá permitir regular la altura en distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 90.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia con el regulador de intensidad luminosa en un lugar accesible, temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continua.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser satélite de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- La cotización deberá incluir el montaje y la puesta total en funcionamiento en las salas de cirugía a designar.

LOTE 13: monitoreo

- ITEM 1:  	5	central de monitoreo

- Central de Monitoreo pantalla color que deberá mostrar como mínimo las curvas de ECG, presión no invasiva e invasiva, saturación de O2 de por lo menos 6 pacientes simultáneos.

- Impresión de todos los parámetros presentados.

- Las alarmas de todas las cabeceras aparecen en el sistema central.

- Central de monitoreo digital, para seis o mas canales con indicación en pantallas de frecuencia cardíaca y alarmas en forma individual `para cada paciente bajo registro, pantalla de 17 pulgadas o superior, color, con pantalla TCR o LCD back Light.

- Registro de cualquiera de los parámetros monitorizados.

- Visualización de pantalla completa frente a evento sin inhibición de las alarmas.

- Visualización en cascada para un paciente.

- Transmición de señal por alto nivel o digitalizada.

- Software con licencias de plataforma y específico con copia de respaldo.

- Certificación escrita  de cumplimiento de la Norma IEC 601-1 y específica para aplicación sobre paciente.

- Se exige que sean compatibles con los monitores descriptos en los ítems siguientes del presente Lote.

- ITEM 2:  	65	monitores configurables multiparamétricos

Nota: Dadas las diversas configuraciones requeridas se hace un desglose de los 65 monitores según sus distintas opciones a saber:

25 Monitores

- Monitores multiparámetros  con:

- Trazo continuo de ECG.

- Saturación de hemoglobina.

- Con pantalla gráfica  tipo LCD con Back Light o TRC. Presentando en pantalla ambas curvas simultáneamente y valores numéricos en tiempo real correspondientes a cada parámetro.

- Curvas de Tendencias de las ultimas 24 hs. como mínimo.

- Deberá estar concebido en un único gabinete de construcción compacta.

- Alarmas visuales y audibles de máx. y mín. para cada parámetro, programables por el usuario.

- El preamplificador de entrada eléctricamente aislado del paciente.

- Puerto serie con salida RS232, incluyendo el correspondiente protocolo de comunicación.

- El sensor de dedo para la medición de SAO2, deberá ser para paciente adulto reutilizable tipo broche de dedo.

- Deberán estar diseñado, construido y certificado bajo norma de seguridad eléctrica IEC 601 – 1 y especifica para aplicación a paciente.

- Alimentación en 220 V 50 Hz.

5 Monitores Básicos

Monitores multiparámetros  con:

- Trazo continuo de ECG.

- 1 canal de presión arterial invasiva.

- Saturación de hemoglobina.

- Respiración, medición en tiempo real a través electrodos de ECG por impedancia.

- Temperatura por sensor de piel.

- Con pantalla gráfica color tipo TFT o TRC. Presentando en pantalla  por lo menos tres curvas simultaneas y valores numéricos en tiempo real correspondientes a cada parámetro o sea  frecuencia cardiaca,  presión sistólica, diastólica y media; SAO2, temperatura, etc.

- Curvas de Tendencias de las ultimas 24 hs. como mínimo.

- Deberá estar concebido en un único gabinete de construcción compacta.

- Alarmas visuales y audibles de máx. y mín. para cada parámetro, programables por el usuario.

- El preamplificador de entrada eléctricamente aislado del paciente.

- Puerto serie con salida RS232, incluyendo el correspondiente protocolo de comunicación.

- El sensor de dedo para la medición de SAO2, deberá ser para paciente adulto reutilizable tipo broche de dedo.

- Deberán estar diseñado, construido y certificado bajo norma de seguridad eléctrica IEC 601 – 1 y especifica para aplicación a paciente.

- Alimentación en 220 V 50 Hz.

7 Monitores Básicos más:

- Gasto cardíaco

- Medición  y graficación de Presión arterial no invasiva.

3 Monitores Básicos más:

- Medición y graficación de Presión arterial no invasiva.

19 Monitores Básicos más:

- Capnografía.

- Medición y graficación de Presión arterial no invasiva

4 Monitores Básicos más:

- apnografía.

- Medición y graficación de Presión arterial no invasiva.

2 Monitores Básicos más:

- Medición y graficación de Presión arterial invasiva.

Nota:

- Todos los monitores  pueden tener sus módulos preconfigurados en fabrica o intercambiables entre monitores, para este ultimo caso cotizar la cantidad de módulos según el ítem correspondiente.

- Modulo de Medición y graficación de Presión no invasiva.: por método oscilométrico, debe contar  con válvula de sobrepresión, cámara para adultos, programación de toma de muestra para monitoreo automático.

- Modulo de Caponearía: Curvas de ETCO2, FICO2, alarma de apnea y oclusión, trampa de agua u otro medio de seguridad contra el ingreso de humedad al equipo. Se deberán proveer todos los elementos necesarios para la calibración y funciomaniento del equipo (garrafa de gas, reguladoras de presión, conectores, filtros, trampas de agua).

- Gasto cardíaco: con conector universal para catéter tipo Swan-Ganz standard.

- Saturación de hemoglobina: debe presentar curva pletismográfica.

- La instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de monitoreo central debe ser provista con los mismos, incluyendo la conexión con los respectivos monitores.

LOTE 14: electrobisturies

- ITEM 1:  	6	electrobisturí de alta potencia

- Electrobisturí de estado sólido de alta frecuencia, monopolar y bipolar, para aplicar  en cirugía laparoscópica, artroscópica y general.

- Con una potencia de hasta 400 W, frecuencia de trabajo en 500 Khz o mayor, con salida flotante. Indicación en display de los ajustes de potencia de corte y coagulación, e indicación de monopolar y bipolar. Pedalera de mando para corte y coagulación, la misma opción desde mango de bisturí; indicación luminosa y acústica de la activación de cada función. Monitoreo continuo del nivel de impedancia del paciente, con desconexión automática por falla de contacto en paciente. Alarmas audibles y luminosas por fallas.

- Modos normal, spray y coagulación bipolar de precisión para aplicar en laparoscopia.

- Alimentación de 220V, 50Hz.

- Debe entregarse con protocolo certificado de cumplimiento de la norma de seguridad eléctrica IEC 601-1 y específica de aplicación a paciente y certificado de ensayo de potencia dispensada en cada modalidad y porcentaje de mezcla real.

- Con mesa rodante.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

LOTE 15: electrofisiologia

- ITEM 1:  	1	Equipo de electrofisiología

Sistema de potenciales evocados y E.M. Para el uso de electrofisiología en los sentidos y conducción nerviosa. debe tener como mínimo la capacidad de realizar estudios de conducción nerviosa, electromiografía y potenciales evocados.

Amplificador:

- De 4 canales como mínimo.

- Con controles de ganancia

- Con filtros de frecuencias en altos y bajos (indicar los rangos). Estos deben ser digitales.

Estimuladores:

- Auditivos

- Con estímulo de clic y tono específico.

- Ajustable en tiempo y frecuencia

- Auriculares abiertos

- Sistema para enmascarar uno de los audífonos.

- Somato – sensorial

- De corriente directa

- Con control de ajuste del estímulo.

- Visuales

- Con MONITOR.

- Con sistema de patrón.

Procesador:

- De tipo computadorizado

- De fácil manejo por teclado y/o mouse.

- El programa debe ser de tipo por menús en español.

- Con un puerto I/O por interacción con una computadora

- Con auto calibración y chequeo.

- Software

- Con métodos estadísticos para análisis de Información

Monitor del equipo:

- Pantalla por lo menos 17”.

- La información debe presentarse de manera que se pueda variar la base de tiempo (Indica el rango de ajuste).

Sistema de Impresión:

- Que utilice papel de tipo estándar.

- Velocidad de impresión no menor a 12 paginas por minuto en negro.

- La impresión de cada procedimiento debe incluir todos los datos del paciente.

Sistema de almacenamiento de datos:

- De rápido acceso.

- Con disco duro estándar de 80 Gb y una velocidad no inferior a 7200 rpm.

- Regrabadora de CD.

Carro de transporte:

- Construido en acero inoxidable tipo SAE 304.

- Con cuatro ruedas

- Con sistema de frenos

- Tratado con pintura epóxica u otra sin contenido de plomo y resistente a cloro y fluidos corporales.

- Debe tener capacidad para albergar todo el equipo y los accesorios solicitados.

Debe incluirse los siguientes accesorios:

- Cincuenta electrodos subcutáneos

- Cuadro juegos de electrodos de paciente (completos) del tipo esterilizable.

- Tres electrodos de estimulación eléctrica.

- El equipo debe contar con una salida para la red de computo del hospital. Por lo que se

- debe incluir los protocolos (software) para el manejo del mismo.

- Todos los accesorios necesarios para un completo y correcto funcionamiento.

LOTE 16: monitoreo coronario

- ITEM 1:  	11	equipos de electrocardiografía

- Electrocardiógrafos de tres canales.

- Con cable paciente de cinco electrodos. Registro de derivaciones con cambio manual y automático, indicación de los mismos mediante LED ó en display.

- Filtros de AC y de miograma.

- Selector de sensibilidad por 5 mm/mv, 10 mm/mv y 20 mm/mv.

- Selector de velocidad por 25 y 50 mm/seg.

- Estándar  de referencia.

- Sistema de Registro en papel.

- Entrada del paciente eléctricamente aislada, según Norma IEC 601 y especifica de equipo aplicable a paciente, con certificación de cumplimiento.

- Indicación de electrodo desconectado.

- Alimentación a  batería de 12V interna,  recargable con fuente de 220V 50Hz.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- ITEM 2:  	9	cardiodesfibriladores

- Cardiodefibriladores para su utilización en sala de cirugía, terapia y guardia; fácilmente transportable, liviano y compacto.

- Que permitan la visualización sobre una pantalla del tipo plasma, fluorescente, etc. del complejo en  trazo continuo. Con entrada de señal eléctricamente aislada, por cable paciente de tres ó cinco electrodos y desde paletas de defibrilación, indicación de la derivación actual, indicación de amplitud de referencia, presentación de la frecuencia cardíaca con alarmas de taquicardia y bradicardia, ajustables en modo continuo o por paso.

- Tipo de onda LAWN.

- El defibrilador deberá permitir la selección de por lo menos 8 pasos de energía hasta 360 Joules. Pulsadores de carga en el panel y en las paletas. Descarga manual o sincronizada. Indicación de energía programada y descargada.

- Certificación de potencia disparada.

- Impresora incorporada.

- Impresión de las distintas derivaciones de ECG en el modo electrocardiógrafo. Impresión automática del registro posterior a la descarga sobre paletas, con indicación de fecha, hora y cantidad de energía descargada.

- La entrada deberá estar protegido contra descarga de defibrilador.

- Alimentación a  batería de 12V interna,  recargable con fuente de 220V 50Hz.

- Con  juegos de paletas internas, externas y todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Se exige cumplimiento de la IEC 601 y específicas para desfibriladores como el ensayo de potencia entregada y tipo de onda.

- ITEM 3:  	4	monitores con  telemetría

- Monitor con por lo menos 4 módulos de telemetría, que permita el monitoreo de la señal de ECG en un radio aproximado de 30 mts. Cada modulo deberá permitir la toma de señal de ECG y la transmisión sin distorsión de la señal a la central de monitoreo para este efecto.

- Con alarmas individuales de taquicardia y bradicardia.

- Con baterías recargables y por lo menos 2 packs por cada modulo.

- ITEM 4:  	1	espirómetro

- Espirómetro portable.

- Para la realización de espirometría completa.

- Lazos flujo/volumen.

- Con memoria para 100 pruebas a paciente.

- Con batería recargable.

- Impresora incluida.

- Con valija de transporte, cargador de batería, adaptador de boca pediátrica y adulto.

- Interfaz RS-232.

- Rango de flujo: 0,03 a 15 l/seg. Rango de volumen: 10 l. Sensor de flujo: turbina bidireccional.

- ITEM 5:  	1	equipo de marcapasos transitorio.

Marcapasos transitorio bicameral. Microprocesado, display digital, programable. Modos: DDD, DVI, VDD, VVI, VVT, AAI, AAT, DOO, VOO, y AOO. Salida: 0,1 a 5,0 mA en pasos de 0,1mA, 5 a 20 mA en pasos de 1,0 mA. Ancho del pulso: auricular: 1,0 ms; ventricular: 2,0 ms. Sensibilidad auricular: 0,5 a 15 mV. Sensibilidad ventricular: 1,0 a 15 mV. Intervalo AV: 6 ms, 20 a 300 ms en pasos de 20 ms.

- ITEM 6:  	1	balón  de  contrapulsación  aórtico

Balón de contrapulsación nórtica montado sobre carro rodante con ruedas de por lo menos 100 mm de diámetro, con pantalla inteligente con indicación de: frecuencia cardiaca, curva de ECG, curva de presión sistólica, diastólica y media y curva de presión en el balón, con indicación de los niveles de presión, con ajuste de tiempo de inflado y desinflado del balón y frecuencia de trabajo. Con sistema de gatillado por niveles de ECG, presión arterial, etc. Con indicación de alarmas por variación en alguno de los parámetros prefijados.

- ITEM 7:  	1   computadora de holter de tres canales  con   3 grabadoras

- Sistema de Holter para ECG.

- Sistema de análisis computarizado que muestra hasta tres canales y analiza hasta 2 canales de datos de ECG ambulatorio de 24 horas (Holter). El sistema permitirá detectar, identificar y documentar los eventos significativos del electrocardiograma. También permitirá el análisis del segmento ST en los tres canales y la variabilidad del ritmo cardíaco en el tiempo y su espectro en frecuencia. Detección de pulsos de marcapasos. Con software apropiado para adultos y niños. Contará con análisis de arritmias.

- Monitor color de por lo menos 17”.

- Reportes.

- Respaldo de información adquirida e informes médicos y diagnostico en CD.

- Impresora de alta definición y velocidad (especificar).

- Con 3 grabadoras de estado sólido de por lo menos 3 canales.

- ITEM 8:  	2	equipos  completos de ergometría

- Sistema de ergometría compuesto de :

- Electrocardiógrafo de esfuerzo microprocesado con, visualización de por lo menos 12 derivaciones en monitor. Velocidad de barrido de 25 mm/seg. Indicación en display de frecuencia cardíaca, presión arterial ( con conexión opcional a tensiómetro automático), tiempo de ejercicio realizado, contador de eventos ventriculares ectópicos, protocolo y etapa del programa de ejercicio y mensajes de advertencia.

- Con disquetera de 3½ pulgadas. Determinación del nivel y pendiente del segmento ST en por lo menos 12 derivaciones. Determinación automática de arritmias. Impedancia de entrada mayor a 80 megohms. Protegido contra defibrilación.

- Impresora acorde a los parámetros registrados.

- Bicicleta fija para ergometría.

- Altura de asiento y manubrio ajustables. Provista de asiento acolchado, pedales de goma antideslizante, protector de cadena de transmisión. Equipada con odómetro (sistema MKS o SIMELA) y sistema de regulación de esfuerzo.

- Montada sobre soporte de acero con regatones antideslizantes. Manillar anatómico. Contará con dos (2) cuentakilómetros, un (1) temporizador y un (1) velocímetro.

LOTE 17: elementos de laboratorio

- ITEM 1:		1	agitador tipo vortex

Agitador eléctrico excéntrico tipo vortex de velocidad variable. Con activación al colocar el tubo. De base pesada y con patas antideslizantes de goma. Construido en materiales inoxidables.

- ITEM 2:		5	centrifugas

Centrífugas de mesa, sin carbones, libre de mantenimiento. Velocidad máxima: 5300 RPM. Con rotor plástico en ángulo; una para 16 tubos.

Dos para 48 tubos. Dos para tubos de hemólisis.   Con amortiguación de ruidos y vibraciones. Cámara de rotor y tapa de acero inoxidable. Excitador controlado por frecuencia.

- ITEM 3:  	3	baño  termostatizado

- Baño termostático con cuba de acrílico para incubación con capacidad de aproximadamente 3 litros de agua. Con gradilla para sostener tubos de ensayo dentro del agua. Agitador homogeneizador de temperatura de baño con interruptor de encendido independiente del circuito de control de temperatura. Control  de temperatura mediante circuito electrónico, que permita hasta 60ºC aproximadamente.

- Termómetro electrónico con indicación digital incorporado para medir temperatura de baño.

- Realizado en acero inoxidable AISI 304.

- ITEM 4:  	1	estufa de secado

- Estufa de secado, controlada electrónicamente en forma digital hasta 150ºC, puerta exterior de acero inoxidable y gabinete exterior de material metálico recubierto con pintura epoxi. Doble pared con aislación de lana de vidrio o similar. Rejillas de altura regulable. Con termómetro incluido con display digital y alarmas por alta y baja temperatura.

- Medidas internas aproximadas: 60 cm de ancho x 60 cm de profundidad y 40 cm de altura.

- ITEM 5:  	1	agitador  vdrl.

Agitador de vdrl para placas de vidrio.

- ITEM 6:  	2	estufas de cultivo

- Estufa de cultivo, controlada electrónicamente en forma digital entre 20-60º C con estabilidad de ±0,5º C con puerta interior de vidrio, puerta exterior de acero inoxidable y gabinete exterior de material metálico recubierto con pintura epoxi. Doble pared con aislación de lana de vidrio o similar. Rejillas de altura regulable.

- Con termómetro incluido con display digital y alarmas por de temperaturas. Medidas externas aproximadas: 79 cm de ancho x 80 cm de profundidad y 80 cm de altura.

- ITEM 7:  	1	phmetro

- Medidor de ph con brazo de sostén para electrodo, con electrodo de vidrio. Con display digital.

- Calibración automática con compensación por temperatura. Rango de medición entre 0 a +16 pH. Resolución de 0.001 pH.

- ITEM 8:  	1	balanza electrónica de precisión  (milésimas de gramo)

- Balanza analítica electrónica con capacidad de peso hasta 200 gr. Resolución de 0.1 mgr. Reproducibilidad y linealidad < 0.2 mgr. Realizada en materiales inoxidables.

- Funciones incorporadas: conversión de unidades, memoria de tara, peso en por ciento, peso total, chequeo de sobre/bajo peso. Salida serie tipo RS-232. Display digital. Salida para impresora.

- Con certificación de trazabilidad avalada por Ente nacional autorizado o extranjero.

LOTE 18: flujo laminar

- ITEM 1:  	1	flujo laminar

- Flujo laminar GABINETES CLASE II - TIPO A

- Superficie de acero inoxidable

- Tubo fluorescente en zona de trabajo

- Tubo luz ultravioleta esterilización zona de trabajo

- Conexiones interiores de corriente eléctrica, agua y gas

- Extracción 30% del aire a través del filtro HEPA de mientras el restante 70% se recircula a través del filtro HEPA eficiencia mínima 99.99%, de inyección al área de trabajo

# Controlador de presiones y/o caudales de seguridad

- Alarma lumínica y sonora de apertura de ventana fuera de  nivel de seguridad

- Posibilidad de conexión de extracción al exterior

# Acceso simple para el recambio de filtros

- Validación

- Mechero eléctrico para esterilización de ansa.

LOTE 19: Rx DIGITAL

- ITEM 1:  	1	equipos de rayos fijos digital

# Equipo de Rx digital salida DICOM 3

- Equipo de radiodiagnóstico universal completo y flexible, con emisor de rayos x en estructura arco en C, radiación oblicua . Velocidad variable para el movimiento del sistema seriador - emisor de rayos x y mesa desplazable en dirección transversal. Seriador totalmente automático con diversos programas de subdivisiones. Mando del sistema a través del pupitre de telemando o de la unidad de mando directo.

- Unidad intensificadora de imágenes radiológicas con tubo intensificador de alta resolución con por lo menos 3 capos entre  14” y 6”.

- Pantalla antirreflectante.

- Colimador multiplano y filtros de compensación, con selección automática de los mismos.

- Cámara CCD de alta resolución de por lo menos 1024 x 1024 de resolución.

- Almacenamiento de imágenes radiológicas.

- Posibilidad de comparación de las dos últimas imágenes radioscópicas.

- Auto calibración automática.

- Tensión radiográfica como mínimo de 125 Kv.

- Generador radiológico de alta frecuencia. Potencia de 80 Kw aproximadamente, corriente mayor o igual 750 mA.

- Mínimo tiempo de exposición: 2 mseg.

- Indicación posterior de tiempo y mAs

- Indicación del valor medio en radioscopia.

- Indicación en tableros de todos los parámetros y alarmas de protección.

- Emisor de rayos x con por lo menos 2 focos de 0,4 y 1, para 80 Kw.

- Con ánodos de mas de 1000 KHU.

- Salida digital con protocolo DICOM 3.

- Con 2 monitores de alta resolución de por lo menos 15 “ para la sala de consola  y 2 de por lo menos 21 “ para la sala de estudios.

- Deberá permitir la realización de estudios y practicas intervencionistas de angiografía digital.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

LOTE 20: Rx

- ITEM 1:  	1	equipos de rayos fijos Standard

# Equipo de Rx Standard

- Mesa radiográfica Bucky, de forma compacta, para la obtención de radiografías de todo el cuerpo, variación de la altura de 60 cm a 90 cm, motorizada.

- Radiación oblicua y técnica planigráfica.

- Unidad de mesa con tablero de emplazamiento desplazable longitudinalmente y transversalmente. Retención del tablero de mesa mediante frenos electromagnéticos. Radiografías oblicuas con barra de centrado acoplada de hasta +/- 45 grados, desacoplable a motor desde el lado central de la mesa.

- Soporte de columna desplazable en la dirección longitudinal de la mesa, con posibilidad de giro de +/- 180 grados.

- Empuñaduras para paciente y mando de pie para la retención del tablero de paciente.

- Emisor de rayos x con tamaños de doble foco para 40/80 Kw.

- Con disipación térmica entre 200 y 300 KHU.

- Tensión radiográfica como mínimo de 125 Kv.

- Generador de alta frecuencia con una potencia no inferior a 30 KW, corriente mayor o gual a 500 mA.

- Emisor de rayos x con por lo menos 2 focos de 0,8 y 1,2.

- Indicación en tableros de todos los parámetros y alarmas de protección.

- Bucky mural convencional y de 40 x 90 para radiografía de columna vertebral.

LOTE 21: rx portatil

- ITEM 1:  	3	equipos de rayos portátiles

- Equipo de Rx Rodante con carga capacitiva de alimentación.

- Generador de Rayos x

- De alta frecuencia

- Controlado por microprocesador

- Selección de kilovoltaje de 40 KV a  125  KV

- Selección de miliamperio-segundo rango de 0.5 mAs a 100 mAs

- Tiempos de exposición variables

- Protección de sobrecarga controlada por microprocesador

- Estabilización y regulación durante la exposición, controlada por microprocesador

- Potencia de operación no menor de 18 Kw

- Consola de mando con indicación de los parámetros seleccionados, indicación de exposición visual, audible o ambas.

- Indicación visual de errores del sistema

- Tamaño de campo de Rayos X hasta 45cm X 43cm con SID de 100 cm.

- Colimador multiplano

- Manual, de fácil ajuste

- Giratorio

- Indicar ángulos de rotación (giro).

- Con visor luminoso

Tubo de Rayos X

- Anodo giratorio

- Punto focal de 0.5 mm a 1 mm aproximadamente

Brazo

- Contrabalanceado

- Mínimo con dos articulaciones

- Debe permitir movimientos de rotación (giro) del tubo de Rayos X.

- Cables de alta tensión no expuestos.

Movimientos del conjunto brazo / base

- Vertical

- Horizontal hacia el frente

- Rotación mínimo +/- 90º

- Debe permitir el trabajo con incubadoras

- Fácil transporte y versatilidad de movimiento en corredores estrechos

- Ruedas

- Direccionables

- Combinadas grande y pequeña

- Sistema de frenado en por lo menos dos de sus ruedas

- Con agarradera fija

- Protección contra colisiones en paredes u otros.

- Con compartimentos para manuales y portaplacas protegido contra la radiación

- Resistente a golpes debidos a cambios bruscos de superficie

- Voltaje de alimentación  220 VAC, 50 Hz

LOTE 22: reveladora

- ITEM 1:  	1	equipos de revelado

- Procesadora automática de rayos X con capacidad mayor o igual a 50 películas/hora y tiempo de procesado rápido. Con transporte de película casi horizontal, regeneración automática y control automático de temperatura.

- Con secador por infrarrojos. Dimensiones de la película: ancho máximo, 36 cm; dimensión mínima, 10 x 10 cm (en diagonal).

LOTE 23: ecografia

- ITEM 1:  	2	ecógrafos completos

- Ecógrafo Color Digital de diagnóstico por imágenes por ultrasonido, de última generación,  multipropósito, para obtener imágenes Modo B, Modo M, Doppler Espectral Pulsado y Continuo, Doppler Color, Angio Color, Imagen Armónica Tisular de uso general hospitalario. Alimentación para todo el equipo y sus accesorios 220 V. C.A., 50 Hz.

- CARACTERISTICAS TECNICAS MÍNIMAS:

- El Método de Exploración deberá ser preferentemente electrónico para todos los transductores, que deberán ser: sectoriales (Phased Array), lineales con posibilidad de angular el barrido en estudios Vasculares Periféricos, y convexos.

- Monitor de alta resolución de por lo menos 15”, barrido no entrelazado, libre de parpadeo, o pantalla plana color de alta resolución.

- Los transductores deberán ser de banda ancha y multifrecuenciales y se deberán poder seleccionar, como mínimo, tres frecuencias distintas de operación, especificando el oferente las mismas.

- Echo stress de módulo y/o software de sencilla operación con protocolos programables. Totalmente integrado a la unidad principal.

- Posibilidad de conectar simultáneamente un mínimo de tres transductores, sin contar entre esos tres conectores a aquellos destinados a transductores ciegos.

- Deberá contar con  señales de referencia tales como ECG en pantalla.

- Deberá contar con 512 canales, por lo menos.

- Deberá contar como mínimo con doble pedal para congelamiento de imagen y otras funciones opcionales.

- Almacenamiento de datos e imágenes.

- Modulo cardiológico con 2da. Armonica,  echo stress y mediciones.

- Carro de Transporte con ruedas de gran diámetro a fin de poder ser trasladado en ascensores, con freno mecánico, estantes para ubicar todos sus accesorios, soporte para transductores, brazo soporte de cable de transductor.

TRANSDUCTORES

- 2 Transductores: Convexo electrónico, con 3.75 MHz aproximadamente de frecuencia central. Con radio de apertura entre 50 y 70 º. Deberá poseer seis modos de operación: Modo B, Modo M, Modo PWD, Modo CWD, Modo Color e Imagen Armónica Tisular.

- 2 Transductores: Lineal electrónico,  aproximado de 7,5 MHz de frecuencia central.

- para estudios Vasculares Periféricos, partes blandas etc. De 38 mm de longitud de contacto aproximado.

- 2 Transductores: Convexo electrónico endocavitario, frecuencia central aproximada 6.0 MHz. Aplicación  Obstétrica/Ginecológica/Urológico, con ángulo de apertura mayor a 120º. Se proveerá con guía de punción.

- 1 Transductor: Transesofágico de 6 Mhz aproximadamente, multiplano, deberá poseer seis modos de operación: Modo B, Modo M, Modo PWD, Modo CWD, Modo Color e Imagen Armónica Tisular

- 2 Transductores: Sectorial electrónico, de frecuencia central aproximada 2.5 MHz. con triple frecuencia seleccionable en modo B y por lo menos dos frecuencia en THI, Aplicación cardiológica.  Deberá poseer seis modos de operación: Modo B, Modo M, Modo PWD, Modo CWD, Modo Color e Imagen Armónica Tisular. Angulo  Sectorial de por lo menos 90 grados.

SISTEMAS DE REGISTRO

- Deberá estar provisto de los siguientes Sistemas de registro:

- Videoimpresora Blanco y Negro, con cables y accesorios de conexión.

- Videograbadora S-VHS tipo profesional, con cables y accesorios de conexión.

- Grabadora de CD

- Protocolo de comunicación DICOM 3.

- Con salida puerto paralelo, USB.

- Todos los sistemas de registros deberán poder ubicarse en el cuerpo principal del ecógrafo para optimizar el transporte intra-hospitalario.

- Con UPS para mantener conectado el equipo en un tiempo aproximado de 10 minutos.

LOTE 24: TOMOGRAFO

- ITEM 1:  	1	tomógrafo

- Tomógrafo axial computado multicorte de por lo menos 8 cortes en un giro o superior,  para cuerpo entero, de alta definición y velocidad, con sistema de tubo de rayos x y detector de rotación continua posibilitando la exploración helicoidal.

- Unidad de exploración (gantry) y mesa de examen:

- Diámetro mínimo de garganta de exploración: 65 cm.

- Basculamiento mínimo +/- 20º.

- Campo de visión mínimo: 40 cm.

- Mesa de paciente:

- Peso admisible de paciente mayor a 135 Kg.

- Altura mínima de la mesa: 35 cm.

- Colchoneta, cabecera, apoyabrazos, apoyacraneos, almohada y cinturones de fijación y demás accesorios necesarios para todos los estudios especificados.

Tubo:

- Capacidad calórica del ánodo: aproximadamente 5 MHu.

- Capacidad de refrigeración del ánodo: aproximadamente 700 KHu/min.

Consola, computadora y almacenamiento:

- Tiempo/Matriz de reconstrucción: Mejor de 2 Seg./512 x 512

- Contará con el hard completo (toda la memoria necesaria disponible por el fabricante) para el scan dinámico.

- Reformateará cortes Sagitales/Coronales.

- Interfase con el operador: Admitido teclado, Toque en pantalla y/o mouse.

- Matriz de reconstrucción (como mínimo) 512 x 512.

- Archivado automático de imágenes digitalizadas

- Sistema automático por altavoz para instrucción de paciente

- Interfaz de comunicaciones DICOM 3.

- Soft para reconstrucción 3D de superficie y volumen, incluyendo MPR – MIP – VRT- reconstrucción odontológica – Densiometría ósea, como mínimo.

- Todos los softwares utilizados deberán venir con licencia de uso y admitir actualizaciones.

- Una estación de trabajo (Workstation) de alta resolución, para diagnosticar las imágenes del tomógrafo antes descrito, con todos los software antes solicitados, además de endoscopio virtual en tiempo real, segmentación, protocolos de reconstrucción estandarizados, generación de reportes y posibilidad de acceso por Internet.

- Estudios:

- El T.C. deberá realizar, con alta resolución, reconstrucciones biplanares y tridimensionales y los siguientes estudios como mínimo

- T.C. Cerebrales de todo tipo.

- T.C. Odontológico y maxilofacial.

- T.C. Abdominal.

- T.C. Torácica.

- T.C. Otros órganos y regiones.

- T.C. Columna.

- Estudios vasculares.

- Densitometría Ósea.

- Se deberá proveer bomba de inyección de contraste con todos los accesorios necesarios e insumos por lo menos para 10 estudios.

LOTE 25: RESONADOR

- ITEM 1:  	1	resonador

- Sistema de Resonador Magnético abierto, con una intensidad de 0,3 Tesla o superior.

- Con bobinas  de reconocimiento y sintonía automatizado que permite lograr la óptima relación señal ruido durante la adquisición y asegurar la mejor transferencia de potencia durante la transmisión.

- Bobina abierta de transmisión

- Bobina cuadrática para cráneo

- Bobina cuadrática en arreglo para columna cervical y cuello

- Bobina cuadrática mediana para cuerpo y columna dorso-lumbar

- Bobina cuadrática grande para cuerpo y columna dorso-lumbar

- Bobina cuadrática en arreglo para hombro

- Bobina para extremidades

- Bobina flexible para pequeñas partes

- Bobinas para mamas.

- Con la correspondiente unidad procesadora y de almacenamiento consola de visualización.

- Con distintas técnicas de adquisición, en 2D y 3D.

- Con software para angiografía, fluoroscopia, scan dinámico, difusión y perfusión, etc.

- Protocolo DICOM 3.0

- Una estación de trabajo (Workstation) de alta resolución, para diagnosticar las imágenes del Resonador antes descrito, con todos los software antes solicitados, segmentación, protocolos de reconstrucción estandarizados, generación de reportes y posibilidad de acceso por Internet.

- Se deberá proveer un sistema de monitoreo de parámetros vitales compatible con MRI, sistema de inyección de contraste compatible con MRI, circuito cerrado de TV para visualización del paciente, Se cotiza con instalación completa (incluida la jaula de Faraday)y con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

LOTE 26: digitalizacion de imagenes

- ITEM 1:  	1	sistema digitalizador, con láser

Sistema integral de administración de imágenes médicas compuesto por:

- Un sistema informático de captura de todas las imágenes de los estudios a realizarse en distintas modalidades con salida DICOM 3.0 (Resonancia, Tomografía, Angiografía, Ecografía, Modulo digitalizador, Etc.)

- El Servidor principal con software para la administración del sistema, base de datos, de administración y de distribución de imágenes. Con por lo menos 4 procesadores, 32 GB de memoria.

- Discos en RAID 5 con un módulo de expansión conformando una capacidad de 4,2 TB para almacenar en línea por un período de 6 meses estudios mas recientes.

- Servidor secundario para la administración de la memoria de largo término que permita archivar la base de datos por un período de 3 años.

- Debe permitir la conexión vía Internet para la visualización remota de estudios desde PC.

- Hardware y software para impresión de CD de los estudios en forma automática.

- 2 Digitalizadores para radiología computada que permitan la entrada de chasis de hasta por lo menos 35 x 43 cm, con descarga automática un vez obtenido el scanéo de la imagen, quedando disponible para un nuevo uso.

- Capacidad de cada digitalizador de por lo menos 40 chasis hora.

- Cuatro juegos de chasis de las distintas medidas compatibles con el digitalizador.

- Pantalla de previsualización.

- 2 estaciones de trabajo para diagnóstico por monitor.

- Compuesto por un servidor de 1 procesador y 2 GB de memoria.

- Con todas las herramientas de software para mejoramiento y  procesamiento de imágenes.

- Las estaciones de diagnostico se harán  a través de  monitores de por lo menos 1600 x 1200 pixeles.

- 10 Estaciones de visualización para ver estudios por monitor.

- Con las herramientas básicas para mejoramiento y  procesamiento de imágenes. La visualización se hará a través de un monitor color de por lo menos 1280 x 1024 pixeles.

- Impresora láser seca para imprimir en placas las imágenes, de alta productividad con resolución mínima de 500 DPI.

- Debe ofrecer la posibilidad de imprimir en placas de distinto tamaño y ser compatible con las distintas fuentes de imágenes antes mencionadas.

- Con protocolo DICOM 3.0

- Se debe proveer con todas las licencias de los softwar incluidos.

- Todos los sistemas deben permitir la futura expansión en su capacidad en función del crecimiento del servicio.

- Todos los elementos deberán ser provistos con unidades de potencia de emergencia  (UPS) con una autonomía de por lo menos ½ hora.

- Todo el sistema debe poseer conexión a la red eléctrica estándar del edificio de 220 V 50 hz., y deberá estar preparado para le entrada automática de grupo electrógeno en caso de fallas de energía.

- La red de conexión entre los distintos elementos que componen el sistema deberá ser provista por el oferente.

LOTE 27: esterilizacion

- ITEM 1:  	4	estufas de calor seco

- Estufa de esterilización por calor seco, cada una tendrá un volumen aproximado 240 lts., totalmente construidas en acero inoxidable, calidad AISI 304 en la parte externa y AISI 316 en todo el interior de la cámara y puertas , con circulación forzada de aire, calefacción por resistencias eléctricas blindadas; laterales y fondo perforados, para permitir la circulación interna de aire caliente homogeneizando la temperatura del volumen interno.

- Todo el conjunto estará  aislado térmicamente, no debiendo incrementar la temperatura en la cara externa en mas de  5 º C, cuando la temperatura interior sea la máxima de trabajo.

- La circulación de aire interno debe ser forzada de manera que se logre una perfecta homogeneización de la temperatura .

- El rango de uso debe estar entre 50 º C  y 220 º C aprox.

- Cada estufa constará de dos puertas de apertura frontal con bisagras laterales, cierre hermético, totalmente construidas en acero inoxidable de acuerdo con lo solicitado.

- El interior contará con dos estantes desmontables.

- El comando será automático, por medio de microprocesador , permitiendo la realización de un ciclo sin la intervención del operador, pudiéndose además programar la hora de inicio  del ciclo. El control de temperatura deberá tener una precisión de +/- 2 % en cualquier punto del área de trabajo.

- Se deberá presentar mapeo de temperatura en por lo menos tres horizontes proporcionales (abajo, medio y arriba) y en tres líneas por horizonte (adelante, medio y atrás).

- Deberá contar con sistema de registro impreso de seguimiento del ciclo.

- ITEM 2:  	4	esterilizador por oxidoetileno

- Esterilizador por oxido etileno con un volumen de esterilización  de aproximadamente  130 litros, perfil rectangular.

- Será de simple puerta , pudiendo presentar la opción de apertura manual con bisagras laterales, ó motorizada con desplazamiento deslizante de apertura vertical , el cierre hermético de la puerta en ambos casos se logrará por la deformación de una junta de goma siliconada.

- Todas las partes estructurales que estén en contacto con el proceso se construirán en acero inoxidable AISI 316. La superficie interna de la cámara se entregará terminado con pulido sanitario estando el conjunto térmicamente aislado del área externa.

- El equipo deberá admitir una tensión de alimentación de 220 V , 50 Hz. , especificando el proveedor el consumo en vatios o en Amp.

Para el control del proceso estará equipado con un comando microprocesado , que permita:

1.-  seleccionar las temperaturas de trabajo.  35 º C ó 55 º C

2.- seleccionar  el tiempo de precalentamiento

3.- seleccionar el tiempo de esterilizado

4.- seleccionar el tiempo de aireación

5.- disponibilidad de distintos ciclos preprogramados.

- Si se aborta el ciclo por decisión del operario o por orden del microprocesador , la cámara no podrá abrirse hasta que el sistema barra la totalidad del gas existente en el interior de la misma.

- En el frente del equipo, deberá tener un display digital que permita la visualización de todos los valores del proceso , asentando en impresora grafica adjunta los valores de temperatura y presión a los que se está ejecutando el proceso.

- El procedimiento para la carga de la garrafa de gas en el equipo y la dosificación del mismo en  la cámara, deberá ser 100 % seguro , sin riesgos para el operario. La dosificación del gas en la  cámara y el control de la humedad, se harán en forma automática, el equipo usará cartuchos monodosis de oxido etileno puro,  entregando en cada proceso la totalidad de la carga; el fabricante deberá especificar en la oferta la concentración por ciclo, que no deberá ser menor a 600mg/l.

- Las dimensiones de la garrafa y el pico de acoplamiento con la máquina deberán ser normalizados, de forma que permita la reposición normal de las cargas, con cualquiera de los proveedores existentes en el mercado; esta condición deberá figurar claramente expresado en la oferta.

- La humidificación deberá ser por vapor, no por sistema de venturi.

- El proceso de esterilización y aireación se deberá de realizar en una sola cámara , a presión negativa Los equipos se entregarán con validación individual del proceso, sobre el equipo a entregar, acreditando el mismo en laboratorios nacionales habilitados para tal fin.

- Especificar tiempo de proceso.

- Nivel de residuos en material máximo admitido según normativa vigente dela ANMAT.

- ITEM 3:  	2	autoclaves

- Autoclave para esterilización por calor húmedo , especialmente construido para la esterilización de material médico, quirúrgico, hospitalario y de laboratorio , por medio de vapor de agua saturado seco a presión , operando con la técnica de vacío fraccionado, según normas DIN 58.946 , con puerta deslizante vertical, control con ajuste de tiempos de esterilización y secado (programables) y generador de vapor eléctrico .

- Esta máquina deberá  estar específicamente preparada para esterilizar, instrumental médico, textiles, líquidos y materiales de látex.

- Deberá poder realizar test de BOWIE AND DICK y test de hermeticidad independientes de los ciclos comunes .

- Deberá contar con sistema de impresión de fecha temperatura , tiempos y presiones durante el ciclo correspondiente.

- La puerta de la misma será deslizante vertical automática, el deslizamiento podrá realizarse entre dos colizas laterales o entre dos ejes de acero inoxidable y bujes de teflón ; todo el sistema de cierre y apertura, deberá asegurar la total protección para el usuario , y a presiones internas superiores a la ambiente impedir  su apertura.

- El cierre hermético se logrará  por la deformación de un burlete de caucho siliconado, ubicado entre la puerta y el frente de la máquina, la deformación se logrará  por presión de cierre entre puerta y cámara, o por presión del vapor procedente del mismo generador. No se admite  un cierre mecánico de la puerta con pasadores accionados por energía hidráulica o neumática como así también por medio de volantes centrales y brazos radiales.

- Deberá estar preparado para permitir como mínimo dos tipos de ciclos, permitiendo así la esterilización de material textil en uno y material metálico, cristal o productos de goma en el otro . Permitir  también la realización de un ciclo de muy corta duración para la rotura de propagación séptica, ciclo tipo flash, pudiéndose procesar instrumental metálico y de vidrio. Se pretende que el personal auxiliar de quirófanos pueda manipular luego del ciclo, el material que estaba previamente contaminado.

- Deberá permitir programación de temperatura entre 120 ºC y 140 º C y tiempos entre 5 a 60 minutos

- La cámara de esterilización y todas aquellas partes que estén en contacto con el vapor de agua a presión deberán ser construidas totalmente en acero inoxidable calidad AISI 316, la cámara deber  tener un volumen entre 400 y 500 litros , estar  calefaccionada por medio de vapor, por sistema de doble cámara completa, para aumentar el rendimiento térmico del equipo; externamente estará aislada térmicamente con lana de vidrio de aproximadamente 2,5 cm de espesor u otro tipo de material que garantice una aislación térmica adecuada.

- El ciclo de esterilización será  automático y programable y al ser iniciado, el operador no podrá modificarlo , pero si abortarlo.

- Con el equipo se deberá  proveer un carro de acero inoxidable calidad AISI 304 con ruedas y dos canastos de acero inoxidable calidad AISI 316 de dimensiones similares a la cámara de esterilización .

- La producción de vacío en la cámara se logrará  por medio de una bomba para alto vacío con sistema de sello por anillo líquido, de por lo menos un desplazamiento volumétrico de 800 litros por minuto,  montada sobre tacos antivibratorios, debiendo lograr la evacuación del 99,95% del aire existente en la cámara cargada.

- La presión de trabajo será de aproximadamente 2,8 Kg cm2 , todo el conjunto deberá  ser probado a una presión igual al doble de la de trabajo, debiéndose entregar junto con el equipo los ensayos realizados, aprobados por un ente oficial competente en la Provincia de Santa Fe. Las partes sometidas a presión durante el ciclo de trabajo deberán llevar dos válvulas de seguridad  una a resorte y otra a contrapeso .

- El autoclave será  provisto con un generador de vapor propio el cual deberá ser eléctrico trifásico, (3x380), con doble sistema de contactor en serie; con un cuerpo de acero inoxidable calidad AISI 304,  capacidad aprox. de 100 lts de agua , calefaccionado por medio de resistencias blindadas en caño de acero inoxidable AISI 316; carga de agua por medio de una bomba adecuada a la presión a vencer para el rápido llenado de la caldera y control de nivel automático; doble control de presión de caldera, el tanque intermediario de agua  deber  ser de acero inoxidable calidad AISI 304.

- El control se realizará  con un microprocesador o PLC, el cual controlará  en forma permanente todos los parámetros del ciclo. Y deberá permitir el acceso remoto vía MODEM para su control desde PC proveyéndose el software correspondiente que permita realizar el seguimiento de los ciclos de trabajo.

- Presentará  en el frente lectura directa por medio de indicadores analógicos y digitales de temperatura , presión de trabajo  entrecámara , generador de vapor y presión de la cámara ( Manovacuómetro), poseer  además pulsador de interrupción del ciclo , pulsador de reset de puesta a cero , indicación luminosa de tensión en las tres fases , indicación luminosa cierre y apertura de puerta , indicación luminosa generador de vapor en funcionamiento , indicación luminosa pasos del ciclo , señal acústica de final de ciclo .

- Todas las cañerías, válvulas, y accesorios para agua, vapor, y vacío serán de cobre, bronce o acero inoxidable.

- Los oferentes deberán especificar en sus propuestas la calidad y cantidad de suministros necesarios, tales como agua, gas, electricidad, desagües, ventilación , etc .

- La tensión de comando será  de 24 V o menor , estabilizada.

- El equipo deberá contar con sistema de filtrado y ablandamiento  de agua de red para su normal funcionamiento y optimo rendimiento.

- ITEM 4:  	1	 lavadora por ultrasonido

- Lavadora por ultrasonido con proceso de lavado enjuague y secado.

- Lavado

- Capacidad aproximada 50 litros.

- Temperatura de trabajo de 0 a 60º C.

- Tanque, totalmente construida en acero inox. AISI 316, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,5 mm como mínimo, pulido sanitario.

- Válvula de vaciado, cesto para lavado, enjuague y secado, tapa.

- Timer para elección del ciclo de lavado, termostato para elección de la temperatura de la solución, ambos a prueba de salpicaduras.

- Control de nivel de liquido que impida su funcionamiento sin el llenado correspondiente.

- Potencia mínima de ultrasonido 1000 W.

- Frecuencia 25 kHz.

Enjuague

- Tanque totalmente construido en acero inox. AISI 304, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,2 mm como mínimo, pulido sanitario.

- Capacidad aprox. 50 litros.

- Proceso de enjuague mediante  aspersor ubicado en el tanque.

Secado

- Tanque totalmente construido en acero inox. AISI 304, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,2 mm como mínimo, pulido sanitario, tapa de cierre del mismo material al tanque, con cierre hermético.

- Capacidad aprox. 50 litros.

- El secado se realizara mediante recirculación de aire caliente por turbina y resistencias blindadas.

- Debe contar con elementos automáticos de control de temperatura y tiempo de secado.

- ITEM 5:  	1	selladora de bolsa

- Selladora de pouch

- Equipo de mesa , proceso automático, ancho de soldado 400 mm , tensión de trabajo 220 V , 1,5 Amp aprox. . Con selectores de temperatura de trabajo y  tiempo de sellado .

- Deberá poseer un termostato de respaldo que saque de funcionamiento el equipo si se eleva en 5 ºC la temperatura de trabajo seleccionada.

- ITEM 6:  	2	cortadoras de gasa

Maquina de cortar gasa; cuchilla circular de diámetro 5 ¼, con todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

LOTE 28: hemodialisis

- ITEM 1:  	4	maquinas para diálisis

Equipos Dializadores automáticos de doble dosificación con control volumétrico según las siguientes características:

Circuito de sangre:

- Clamps de tipo magnético venoso

- Control de detenimiento del flujo de sangre

- Bomba de heparina

- Detenimiento automático de la bomba de heparina

- Lectura del volumen de sangre tratada

Circuito del líquido de diálisis

- Temperatura variable

- Diálisis con acetato con sodio variable

- Diálisis con bicarbonato con sodio variable

- Perfiles de sodio y ultrafiltración variables programables

- Módulo de filtrado de baño

Control de ultrafiltración

- Control volumétrico de ultrafiltración programable en tiempo y volumen de ultrafiltrado, independientemente

- Ultrafiltración aislada en cualquiera de los dos sistemas de control por volumen

- Compensación automática de ultrafiltración después de la situación de detenimiento de la misma.

- Detección o monitoreo de:

- Aire en circuito de sangre

- Presión venosa

- Presión arterial

- Temperatura del líquido de diálisis

- Conductividad del líquido de diálisis

- Presión transmembrana

- Fuga de sangre

- Tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento

- Tiempo que falta para completar el tratamiento

- Tiempo de no - difusión

- Test de seguridad automático

- Memoria de puesta en marcha

- Memoria continua del tratamiento

- Control de parada de la ultrafiltración

- Control de detenimiento del flujo de sangre

- Control de bypass del líquido de diálisis

- Control de detenimiento de alarmas

- Reajuste de los parámetros del tratamiento

- Batería auxiliar para cortes de energía.

- Programas de desinfección química

- Programas de desinfección por calor

- Programas de descalcificación

- Programa de aclarado/vaciado

- Parada automática en la desinfección

- Memoria de desinfección

Detector de fuga de sangre:

- Umbral de respuesta menor o igual a 0,5 ml de pérdida de sangre por minuto en el líquido de diálisis con un hematocrito de 0,25 (Flujo entre 300 ml/min y 800 ml/min.

Presión transmembrana:

- Intervalo de indicación: –60 a 520 mmHg

- Resolución: 20 mmHg

Ultrafiltración:

Tasa de ultrafiltración seleccionable desde 0,00 l/h hasta tasa máxima.

Concentración del líquido de diálisis:

- Intervalo de indicación: 12,8 a 15,7 mS/cm

- Medidor de conductividad electrónico de temperatura compensada .

Solución ácida (A):

- ajuste normal 1 + 44 programable para otras concentraciones

- Intervalo de ajuste para la concentración resultante de sodio: 125 a 150 mmol/l, según el concentrado usado.

- Sistema de mezcla volumétrico proporcional.

Solución de Bicarbonato (B):

ajuste normal 1 + 27,6

Temperatura del líquido de diálisis:

- Intervalo de indicación: 33,0 °C a 41,0 °C

- Intervalo de ajuste en diálisis: 35,0 °C a 39,0 °C

Programas de limpieza y desinfección química: 37 °C

Programa de lavado en caliente:

Temperatura l: 84 °C

Flujos:

- Intervalo de indicación: 100 a 1000 ml/min.

- Flujo del líquido de diálisis: 300, 500, 800 ml/min.

- Flujo de lavado y desinfección química: 600 ml/min

- Flujo de lavado caliente: Valor nominal: 450 ml/min

Presión arterial:

Intervalo de indicación: –300 a +280 mmHg

- Bomba de sangre (arterial)

- Flujo: 15 a 600 ml/min.

- Diámetro de la línea: 2 a 10 mm

- Alarma de bomba de sangre parada: 15 a 30 segundos

- Rodillos elásticos, totalmente oclusivos, con limitación de presión a 2 bar, con las líneas de sangre especificadas.

- Imposibilidad de inversión del sentido de la bomba de sangre por cualquier medio.

Presión venosa:

- Intervalo de indicación: –60 a + 520 mmHg

Detector de aire:

- Censado por ultrasonido, clampeo de tubuladura venosa, reposición manual, alarma.

LOTE 29: tratamiento de agua

- ITEM 1:  	1	equipo  purificador  de  agua por osmosis inversa

- Unidad productora de agua estéril para hemodiálisis.

- Unidad compacta de tratamiento de agua por el sistema de Osmosis Inversa, de doble paso, con un caudal de 450 litros/hora de producción.

- Contenida en gabinete insonorizado de acero inoxidable.

- Tanque de almacenamiento de agua tratada de acero inoxidable sanitario de por lo menos 1,5 mm. de espesor y pulido sanitario.

- Unidad de esterilización por ozono y sistema de degradación por irradiación UV.

- El funcionamiento del sistema debe ser totalmente automático contando con los sensores e instrumentos de medición necesarios para el monitoreo de todos los procesos, control e informe del estado de los elementos sujetos a desgaste (membranas, filtros, etc.)

- Debe estar totalmente preparada para el envío de la producción a sala de diálisis, sin necesidad de montaje de bombas auxiliares externas, absorbiendo las perdidas de carga de cañerías y manteniendo una presión de trabajo no inferior a 2,5 Kg/cm2 en forma constante y sin interrupciones.

- Debe contar con sistema de monitoreo visible de todos los parámetros de funcionamiento indicando como mínimo, caudal producido, volumen del tanque de reserva, conductividad, rechazo porcentual de las membranas y presión en el anillo de distribución.

- Todos los elementos componentes deben estar garantizados contra el ataque del agua de entrada, mediante protección anticorrosiva o materiales inoxidables.

Se debe proveer e instalar un anillo de cañería de distribución, con puestos de conexión de maquinas de diálisis, la cañería debe ser del tipo sanitaria a fin de disminuir el riesgo de desarrollo de colonias de bacterias.

El mismo debe estar compuesto por cañerías de acero inoxidable AISI 304 con pulido interior, sistema de válvulas de acero inoxidable, uniones sanitarias en acero inoxidable permitiéndose sellos de silicona, las uniones soldadas deben estar tratadas de manera de eliminar todo tipo de imperfección en el interior debiendo estas quedar perfectamente lisas, sin poros ni grietas.

La instalación deben ser 100 % drenables de manera de poder eliminar cualquier residuo de líquido estancado, por medio de válvulas de fácil acceso.

Los diámetros y dimensiones del sistema estarán de acuerdo a la distribución del servicio para cuyo conocimiento se debe solicitar visita de obra donde se entregará toda la información técnica necesaria.

El sistema deberá ser compatible con los equipos del lote 26.

LOTE 30: cirugia laproscopica

- ITEM 1:  	3	torres  de videolaparoscopía

Torre para ideolaparoscopía compuesta por:

- Carro montado sobre ruedas de por lo menos 100 mm de diámetro, antiestáticas con frenos, de fácil desplazamiento; construido en estructura tubular y pintado con esmalte epoxi. Con los tomas necesarios para conectar todos los componentes que se detallan y por lo menos 2 tomas adicionales para otros accesorios, con interruptor general..

- La altura máxima de la torre completamente armada no debe superar los 2000 mm. Con por lo menos 5 bandejas para los distintos componentes y accesorios.

- Una endocámara CCD, con balance automático de blanco, color, AGC y Shutter; de muy alta definición, no menor a 500.000 pixels. Para sistema PAL y NTSC, salida SVHS. Con cabezal que permita su esterilización. Alimentación 220 V/50 Hz. Con endocupla universal.

- Una fuente de luz con control electrónico de intensidad. Sistema de doble lámpara, accesorios para trabajar con distintos tipos de fibras, laparoscopia, artroscopia, etc. Potencia de la lámpara de por lo menos 250W ( temperatura de color 5600º K aproximadamente), con doble lámpara. Alimentación 220 V/50 Hz.

- Variación de la intensidad de la lámpara por pasos ó de variación continua sin  perder el color de la luz.

- Fibra óptica de cianoacrilato con una cantidad de 130 fibras  aproximadamente y de no menos de 2 mts de longitud compatible con la fuente de luz.

- Insuflador electrónico automático, para trabajar con por lo menos 18 litros/minutos. Con presión regulable entre 0-25 mmHg por lo menos. Con alarmas de obstrucción y sobrepresión. Sistema automático de venteo por exceso de presión abdominal. Filtros para CO2. Alimentación 220 V/50 Hz.

- Tv monitor  ó  pantalla plana de plasma para conectar a la salida de la endocámara, con entrada SVHS. La pantalla deberá ser entre 17” y 20” para monitor TRC y entre 15” y 17 “ si es pantalla plana.

- Optica para laparoscopia de 10 mm y 30 º, con punta de zafiro, sumergible y que permita su esterilización, con gran angular.

- Manguito para neumoperitoneo.

- ITEM 2:  	1	juego de elementos  para  cirugía  artroscópica

- Shaver completo, para cirugía artroscópica, con control de velocidad desde la pieza de mano y que permita regular hasta por lo menos 4.300 RPM.

- Optica para artroscopía de 4mm a 175 mm y 30 º, con punta de zafiro, sumergible y que permita su esterilización, con gran angular.

- Camisa para óptica de doble flujo, con diámetro interno de 4mm y ext. de 5 mm.

LOTE 31: videoendoscopia

- ITEM 1:  	1	videogastroscopio

- Videogastroscopio

- Con canal de trabajo de 2,8 mm de diámetro. máximo

- Campo de visión: 140º. aprox

- Profundidad de campo: 5 a 100 mm. Aprox.

- Deflexión del extremo distal: hacia arriba, 210º; hacia abajo, 90º; hacia derecha-izquierda: 100º. Como mínimo

- Diámetro del extremo distal rígido: 9 mm. máximo

- Largo de trabajo: 1030 mm. aprox

- Largo total: 1350 mm. Aprox.

- Con maletín de transporte.

- Compatible con video-procesador.

- ITEM 2:  	1	torre de videoendoscopía completa

- Torre para Videoendoscopía compuesta por:

- Carro montado sobre ruedas de por lo menos 100 mm de diámetro, de fácil desplazamiento; construido en estructura tubular y pintado con esmalte epoxi. Con los tomas necesarios para conectar todos los componentes que se detallan y por lo menos 2 tomas adicionales para otros accesorios.

- La altura máxima de la torre completamente armada no debe superar los 2000 mm.

- Central de videoendoscopía de alta resolución, que permita el registro de los pacientes, funciones de control del display, congelamiento de imágenes, con balance automático de blanco, color, AGC y Shutter; de muy alta definición, no menor a 500.000 pixels.

- Para sistema PAL y NTSC, salida SVHS. Compatible con los endoscopios descriptos en el lote.

- Alimentación 220 V/50 Hz.

- Fuente de luz con control electrónico de intensidad, con lámpara de Xenón de por lo menos 250w ( temperatura de color 5600º K aproximadamente), y lámpara halógena de emergencia de por lo menos 150w.

- Variación de la intensidad de la lámpara por pasos ó de variación continua sin  perder el color de la luz.

- Tv monitor  ó  pantalla plana de plasma para conectar al procesador de video, con entrada SVHS. La pantalla deberá ser entre 17” y 20” para monitor TRC y entre 15” y 17 “ si es pantalla plana.

- Videograbadora VHS de 4 cabezas para aplicar a la central antes detalladas.

- ITEM 3:  	1	videocolonoscopio

- Videocolonoscopio

- Canal de trabajo de 3,7 mm máximo.

- Campo de visión: 120º mínimo

- Profundidad de campo: 5 a 100 mm aprox.

- Deflexión del extremo distal: hacia arriba y abajo, 180º; hacia derecha-izquierda: 160º. Aprox.

- Diámetro del extremo distal rígido: 13 mm. máximo

- Largo de trabajo: 1500 mm. mínimo

- Largo total: 1950 mm. aprox

- Con maletín de transporte.

- Compatible con video-procesador.

- ITEM 4:  	1	endoscopio rígido tipo dumon con cabezal universal

- Endoscopio rígido tipo dumon con cabezal universal y juego de 5 tubos de bronquios con diferentes medidas y ejectores para prótesis.  pinzas para cuerpos extraños, forceps de biopsia, aspiradores y sonda rígida para electrocauterio.

- Con cámara de video y totalmente compatible con las torre de ítem 1.

- ITEM 5:  	1	juego de ópticas de diferentes diámetros para endo rígido.

Juego de ópticas de diferentes diámetros para el endoscopio rígido de ítem 4.

- ITEM 6:  	1	videobroncoscopio con canal operador  de  2.8 mm.

- Videobroncoscopio.

- Permitirá el uso de forceps de biopsia y accesorios estándar.

- Campo de visión: 120º como mínimo.

- Profundidad de campo: 5 a 100 mm como mínimo.

- Deflexión del extremo distal: hacia arriba, 180º; hacia abajo: 130º aproximadamente.

- Diámetro del extremo rígido: 6,8 mm como máximo.

- Diámetro del tubo de inserción: 6 mm aprox.

- Largo de trabajo: 550 mm aprox.

- Largo total: 800 mm aprox.

- Canal de instrumento de 2,8 mm como máximo

- Con maletines de transporte.

- Compatibles con el video-procesador.

LOTE 32: urologia

- ITEM 1:  	1	nefroscopio con pinzas para calculo

nefroscopio con pinzas para calculo con dilatadores metálicos para nefroscopía.

- ITEM 2:   	1	ureteroscopio  rígido  de  8.5 french

ureteroscopio  rígido  de  8.5 french

- ITEM 3:  	1	set de dilatadores ureterales  6 a 10 french

set de dilatadores ureterales  6 a 10 french

- ITEM 4:  	3	pinzas para cálculos

pinzas para cálculos

- ITEM 5:  	1	pinza de biopsia para ureteroscopio

pinza de biopsia para ureteroscopio

- ITEM 6:  	1	citoscopio con camisa de 17 a 21 french

citoscopio con camisa de 17 a 21 french

- ITEM 7:  	2	pinzas de biopsia para citoscopio

pinzas de biopsia para citoscopio

- ITEM 8:  	1	resectoscopio con camisa de 24 y 27 french

resectoscopio con camisa de 24 french y camisa de flujo continuo de 27 french  (asas respectivas)

- ITEM 9:  	1	uretrotomo con camisa de 20 french

uretrotomo con camisa de 20 french con las respectivas cuchillas

- ITEM 10:       3	sets de dilatadores uretrales

Sets de dilatadores uretrales.

LOTE 33: patologia

- ITEM 1:  	1	microscopio con cámara digital y monitor

- Microscopio ídem al Ítem 2, con cabezal trinocular para adaptación de cámara, que permita visión simultanea entre cámara y ocular.

- Cámara fotográfica digital compatible con el microscopio del Ítem 2 y las sigs. Características: 4 MP de resolución o superior, memoria de por lo menos 32 Mb, salida de video para monitor, dos juegos de baterías recargables, cargador, adaptador a la red de 220V 50 Hz, cable de conexión USB y a monitor o televisor por entrada de Video analógica, software de adquisición, almacenamiento y organización de imágenes.

- Tv monitor  ó  pantalla plana de plasma para conectar al procesador de video, con entrada SVHS. La pantalla deberá ser entre 17” y 20” para monitor TRC y entre 15” y 17 “ si es pantalla plana.

- Todos los accesorios necesarios para la correcta adaptación al tubo trinocular del microscopio citado.

- ITEM 2:  	4	microscopios binoculares para rutina

- Microscopio binocular de rutina de luz transmitida con estativo ergonómico y de gran solidez.

- Mandos de enfoque micro y macrométricos coaxiales bajos ubicados en ambos lados del estativo.

- Revolver portaobjetivos de por lo menos 4 posiciones. Con capacidad de poder cambiar objetivos.

- Iluminación halógena incorporada de baja tensión, 6V 30W con diafragma de campo y transformador de lámpara también incorporados. Posibilidad de regular la intensidad de la luz en forma continua.

- Tubo binocular inclinado aproximadamente 30º.

- Óptica Plana infinito.

- Mandos coaxiales bajos para platina de coordenadas en cruz que permitan su accionamiento con la mano apoyada en la base.

- Con sujeta objetos que permita dos portaobjetos simultáneos para comparaciones.

- Condensador intercambiable y regulable en altura de apertura numérica 1,25.

- Objetivos de 4x, 10x, 40x, 100x.

- Posibilidad de agregar los accesorios necesarios para fotografía, fluorescencia, campo oscuro, contraste de fase y polarización.

- ITEM 3:  	1	microtomo de rotación

- Micrótomo

- Micrótomo universal ubicado en pupitre individual.

- Con función mecánica de desbaste

- Sistema de avance protegido contra polvo.

- Avance automático micrométrico de 1 um a 60 um.

- Avance de la muestra 30 mm

- Desplazamiento vertical 70 mm

- Retracción de la muestra 200 um, desconectable manualmente.

Todas las medidas son aproximadas.

- ITEM 4:  	1	citocentrífuga

- Citocentrífuga para la sedimentación de células de diversos líquidos biológicos.

- Velocidad programable de 500 a 2500 rpm con incrementos de 100 rpm. Tiempo programable de 1 a 60 minutos, con incrementos de 1 minuto.

- Fuerza G superior a 735

- Panel de control digital

- Protección de la muestra mediante aceleración controlada por microprocesador

LOTE 34: laringoscopios y oft.

- ITEM 1:  	15	laringoscopio  tipo macintosch

- Laringoscopio curvos para adultos. Lámpara para una buena reproducción de los colores y larga duración. Mango de acero inoxidable  con superficie antideslizante.

- Baterías tamaño “C”. Ramas para adulto de fácil reemplazo y construidas en acero inoxidable, de una sola pieza.

- Provisto  de 3 ramas tipo Macintosh. Esterilizable por vapor. Con 2 lámparas de repuesto y su correspondiente caja-estuche.

- ITEM 2:  	2	laringoscopios de fibra  óptica

- Laringoscopio curvos para adultos. Lámpara en el mango que permita una buena reproducción de los colores y larga duración.

- Transmisión de luz, por medio de fibra óptica fija a la rama, que deben ser del tipo reusable para adulto de fácil reemplazo y construidas en acero inoxidable, de una sola pieza.

- Mango de acero inoxidable  con superficie antideslizante. Baterías tamaño “C”.

- Provisión  de 3 ramas como las descriptas en las tres medidas estándar, tipo Macintosh. Esterilizable. Con 2 lámparas de repuesto y su correspondiente caja-estuche.

- ITEM 3:  	3	oftalmoscopio

- Oftalmoscopio Directo, con mango metálico. Con selección de filtros antirrojos, para opacos y neutro; con selección de disco de lentes, con por lo menos 60 lentes a seleccionar. Alimentado por batería recargable, con su correspondiente cargador de 220 V 50 Hz. Especificar la cantidad de lentes y las accesorias si las tuviere.

- ITEM 4:  	1	oftalmoscopio  binocular indirecto

- Oftalmoscopio Binocular Indirecto, con ajuste de la distancia interpupilar desde 50mm hasta 72 mm aproximadamente; que permita ajustar el control de convergencia.

- Con filtro difusor, y los filtros de seguridad (azul cobalto ó amarillo, etc). Ajuste de la cinta  de cabeza de hasta por lo menos 620 mm.

- Con fuente de luz de lámpara halógena de por lo menos 10W de intensidad regulable, alimentado por batería recargable de fácil transportabilidad, con su correspondiente cargador de 220 V 50 Hz. Especificar las lentes de ajuste que se proveen con el equipo y las accesorias si las tuviere.

LOTE 35: microscopio de neurocirugia

- ITEM 1:  	1	microscopio  para neurocirugía

Microscopio para neurocirugía.

- Con estativo de suelo móvil de fácil posicionamiento y orientación precisa con manos, sin esfuerzos por parte del cirujano.

- Alcance máximo: aproximadamente 1,30 m. Radio de movimiento: vertical aproximadamente 1,35 m; horizontal aproximadamente 0,70 m. Superficie aproximada ocupada en posición de transporte o de espera: 1,30 m x 0,75 m. Con sistema iluminación incorporado en el microscopio de halógenos de 12 V, no menor a 100 W y lámpara de xenón de por lo menos 180 W. Con empuñadora anatómica de 8 funciones: enfoque, zoom, cámara, video, traslación y rotación. Microscopio con sistema zoom motorizado con margen de aumento 1:6, factores 0,4x hasta 2,4x. Enfoque motorizado. Con tubo binocular inclinable 180º, oculares granangulares para portadores de gafas 8x/22 B, 10x/22 B, 12,5x/18 B. Con dispositivo variable de coobservación estereoscópica, estereoseparador de haces S (corto), estereoseparador de haces largo L (largo).

- Pedalera de mando con funciones repetidas a la de comando manual.

- Cámara de video de por lo menos 500 líneas con todos los accesorios para conectar por SVHS.

- Accesorios necesarios para adaptación de la cámara al microscopio.

LOTE 36: microscopia gral.

- ITEM 1:  	1	lámpara de hendidura con tonómetro

- Lámpara de Hendidura con tonómetro de aplanación.

- Con mesa regulable en altura.

- Ampliación 8x, 12x, 20x

- Campo de vista 25 mm - 10 mm

- Piezas del ojo 10x altura del punto del ojo con + - 8 D
compensación de ametropía

- Anchura de la hendidura 0 - 14 mm ajustables continuamente

- Longitud de la hendidura en pasos 0,5 / 5,5 / 8 / 14 mm
1 - 14 mm continuamente ajustables

- Rotación de la hendidura + - 90 grados continuos

- Decentralización de la hendidura

- variable, alto de golpe en 0 grados

- Rango de torsión del proyector de la hendidura

- 180 grados, escala para diferencia angular alto de golpe en 0 grados

- Ángulo de incidencia

- 0 grados horizontal

- Filtros

- azul, verde (rojo libre), pantalla para el balanceo de tipos de iluminación difusa; filtro de barrera (amarillo) balanceo en tipos; protección UV, filtro de calor de absorción

- Libre distancia de trabajo 73 mm

- Viaje de la base del instrumento

- Altura 30 mm; lado 110 mm; profundidad 90 mm

- Viaje vertical del descanso de la barba 58 mm

- Fuente de luz

- Bulbo de halógeno 6V  20 W

- Voltaje de la lámpara continuamente ajustable

- alimentación 220V  50 Hz

LOTE 37: sierras cirugia

- ITEM 1:  	1	micromotor  eléctrico con pieza de mano quirúrgica

- Micromotor electrónico de conicidad suficiente para adaptar a todas las piezas de mano, con acople intra.

- Alimentado  con 220V/50 Hz, en el primario  y 24 V en el micro motor, con gabinete de la fuente independiente del micro motor.

- Velocidad variable entre 0 y unas 25.000 rpm.

- Pieza de mano con acople intra.

- Juego de Fresas de carburo de Tungsteno para pieza de mano, en la forma redonda Nº 4, 5, 7, 8, una de cada una.

- Juego de Fresas de carburo de Tungsteno para pieza de mano, en la forma troncocónicas Nº 699, 700, 701, 702, una de cada una.

- ITEM 2:  	1	microsierra  neumática oscilante

- Microsierra neumática Oscilante

- Para la remoción de insertos óseos, neurocirugías, cirugías de mano, cirugías reconstructivas, buco-maxilar, plástica, etc.

- ITEM 3:  	1	microsierra  neumática reciprocante

- Microsierra neumática Reciprocante

- Para la remoción de insertos óseos, neurocirugías, cirugías de mano, cirugías reconstructivas, buco-maxilar, plástica, etc.

- ITEM 4:  	6	perforadores a bateria para  o yt.

Perforador con mandril hasta 13 mm, montaje sobre rodamientos, a batería recargable, con cargador y todos los accesorios necesarios para su correcto uso.

- ITEM 5:  	4	sierras  para  extracción  de  yesos

Sierra eléctrica oscilante para la extracción de yesos con cuchilla circular grande, montada sobre rodamientos, con todos sus accesorios.

- ITEM 6:  	1	Sierra eléctrica  quirúrgica  para  cirugía  de  mano y pie

- Sierra eléctrica, con motor separado y  transmisión a  cabezal mediante flexible, motor blindado montado sobre rodamientos, apta para cirugía de mano, pie, con cabezales oscilantes y de desplazamiento lineal para corte de esternón, control mediante pedal, sistema de acoples universales.

- Con todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

- ITEM 7:  	1	Sierra electrica  quirurgica  para  cirugia de cadera

- Sierra eléctrica, con motor separado y  transmisión a  cabezal mediante flexible, motor blindado montado sobre rodamientos, apta para cirugía de, cadera, con cabezales oscilantes y de desplazamiento lineal para corte de esternón, control mediante pedal, sistema de acoples universales. Con todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

LOTE 38: archivo patologia

- ITEM 1:  	2	histoteca

- Histoteca, capacidad para 140 cajones porta-objetos.

- Capacidad de los cajones, 150 vidrios cada uno.

- Construcción en chapa de acero, pintada epoxi o al horno.

- Cajones con tarjetero de identificación.

- Puerta con cerradura.

- Dimensiones aproximadas: alto 1500 mm, ancho 600 mm, profundidad 500 mm.

LOTE 39: instrumental de cirugia

Todos los elementos que componen este lote deben cumplir y presentar la certificación correspondiente,  en la instancia de la presentación de las propuestas, de las siguientes normas internacionales:

DIN 17442

ISO-DIS 7053 P1

ISO-DIS 9365

- ITEM 1: CRANEO

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 45 cm. x 25 cm. x 10 cm.                            2

Cada caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza de hemostasia tipo Halsted curvas de 12, 5 cm | 15 |
| Pinza de hemostasia tipo Dandy curvas de 14 cm. | 15 |
| Pinza hemostasia de Kocher curvas de 16 cm. | 6 |
| Porta aguja de Mayo- Hegar recto de 16 cm | 2 |
| Porta aguja punta diamante de 12 cm. | 2 |
| Pasahilos de Overholt 21,5 cm. | 1 |
| Canula de aspiración metálica de Fergusson de 2mm. de diámetro, y 16 cm. de largo. | 1 |
| Canula de aspiración metálica de Fergusson de 3mm de diámetro y de 16 cm. de largo. | 2 |
| Canula de aspiración metálica de Fergusson de 4 mm. | 1 |
| y 16 cm. de largo. |  |
| Par de separadores de Farabeuf de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Farabeuf de 15 cm. de largo, extremos de 25 mm. de ancho y 29 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 18 cm. de largo, extremos de 25 mm.de ancho y 29 mm. de profundidad. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 3 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijeras de Metzenbaum delicadas curva de 15 cm. de largo. | 2 |
| Tijera de Dandy curva, estriada de 14 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Sims curva punta roma de 18 cm. de largo. | 1 |
| Espátula cerebral maleable de 1,7 cm. de ancho y de 20 cm. largo. | 1 |
| Espátula cerebral maleable de 1,2 cm de ancho y 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Adson con dientes delicados rectas de 12 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Adson sin dientes estriada rectas de 12 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección bayoneta aro de Hunt de 18 cm. de largo, aro de 4 mm. | 1 |
| Pinza de disección bayoneta de Jansen y Gruenwald estriada de 16cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección bayoneta de Jansen y Gruenwald estriada de 20cm. de largo. | 1 |
| Trépano de Hudson de 27 cm. con ajuste a tornillo. | 1 |
| Fresas iniciadoras de Cushing de 14mm. | 2 |
| Fresa cónica de Hudson de 9 mm. | 1 |
| Fresa cónica de Hudson de 14 mm. | 1 |
| Fresa cónica de Hudson de 16 mm. | 1 |
| Fresa cónica de Adson de 15 mm. | 1 |
| Sierra de Gigli de 4 alambres de 70 cm. | 1 |
| Sierra de Gigli de 4 alambres de 50 cm. | 1 |
| Sierra de Gigli de 4 alambres de 40 cm. | 1 |
| Mangos de Sierra de Gigli (Manillas) | 3 |
| Fresa autobloqueante de 16 mm. | 1 |
| Mecha broca para trépano de 2 mm. | 1 |
| Periostótomo de Sedillot de 18,5 cm. y hoja de 17 mm. de ancho. | 1 |
| Cureta mediana de 5,2 mm. de 16,5 cm. de largo. | 1 |
| Pasasierras de Martel de 35 cm. | 3 |
| Disector de Sach de 24,5 cm. y hoja de 3 mm. | 1 |
| Gancho de duramadre Kilner de 16 cm. | 1 |
| Trócar de Frazier de 3 mm. | 1 |
| Gubia fuerte de 6 cm. de ancho y 18 cm. de largo, mordida de 4 mm. | 1 |
| Gubia de Jansen de 6 cm. de ancho y 15 cm. de largo, mordida de 3 mm. | 1 |
| Gubia Leksell (pico de pato) de 24 cm. de largo y de 3 mm. de mordida. | 1 |
| Gubia Leksell (pico de pato) de 26 cm. de largo y de 4 mm. de mordida. | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm. de largo. | 8 |
| Bols de acero inoxidable de 50cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 25cc. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 16,5cm. de largo. | 1 |
| Sonda acanalada de 11,5 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 2: COLUMNA VERTEBRAL PARA NEUROCIRUGÍA Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 61 cm. x 25 cm. x 10 cm.                  2

Cada una de ellas deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Separador de Collin para columna vertebral 2 valvas de 68 mm. de ancho y 38 mm. de profundidad | 4 |
| Par de Separadores de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de Separadores de Farabeuf de 16 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Gubia doble articulación de tipo Luer-Stille de 18cm. de largo, y 4 mm. de mordida. | 1 |
| Gubia doble articulación tipo Luer-Stille de 18cm. de largo. y 6 mm. de mordida. | 1 |
| Gubia de Jansen 15cm de largo y 3mm de mordida. | 1 |
| Gubia de Leksell-Stille de 24cm de largo y de 3mm de mordida. | 1 |
| Periostótomo de Sedillot de 18,5 cm de largo y hoja de 17 mm de ancho. | 1 |
| Pinza mosquito de Halsted curva de 12,5 cm. de largo. | 20 |
| Pinza de Kocher curva de 18 cm. de largo. | 3 |
| Pinza de Kocher recta de 18 cm. de largo. | 3 |
| Pinzas de Mirizzi recta de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Sarot recta de Hemostasia de 24 cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar de 16 cm. de largo. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar 18 cm. de largo. | 1 |
| Pasahilos Overholt de 21,5cm. de largo. | 1 |
| Disector de Sach de 18 cm. de largo y hoja de 3mm. de ancho, romo. | 1 |
| Gancho de duramadre Kilner de 16 cm. | 1 |
| Sonda acanalada de 11,5 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum delicada recta de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum delicada curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Dandy de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Taylor duramadre de 16 cm. de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 3 de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección delicada de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección bayoneta de Jansen estriada de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección bayoneta de Jansen estriada de 18 cm. de largo. | 2 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 2mm. y 16 cm. de largo. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 3mm. y 16 cm. de largo. | 2 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 4 mm. y 16 cm. de largo. | 1 |
| Escoplo laminar Lambotte de 4mm y 22 cm de largo. | 1 |
| Escoplo laminar Lambotte de 8mm y 27 cm de largo. | 1 |
| Escoplo laminar Lambotte de 13mm y 31 cm de largo. | 1 |
| Cureta mediana de 5,2mm y 16,5 cm de largo. | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm. de largo. | 8 |
| Bols de acero inoxidable, de 25 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 50 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 16,5 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 3: TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEANO

Cajas metálica con tapa de acero inoxidable de 61 cm. x 25 cm. x 10 cm.                  2

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza de Hemostasia de Halsted curvas de 12,5 cm. de largo. | 20 |
| Pinza de Dandy curvas de 14 cm. de largo. | 12 |
| Pinza de Kocher recta de 16 cm. de largo. | 3 |
| Pinza de Kocher curva de 16 cm. de largo. | 3 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar recto de 14cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 16cm. de largo. | 2 |
| Trépano de Hudson de 27cm. de largo con ajuste a tornillo. | 1 |
| Fresa cónica de Hudson de 9 mm. | 1 |
| Fresa cónica de Hudson de 14 mm. | 1 |
| Fresa cónica de Hudson de 16 mm | 1 |
| Fresa cónica de Adson de 16 mm. | 1 |
| Fresa iniciadoras de Cushing de 14 mm. | 2 |
| Fresa autobloqueante de 16mm. | 1 |
| Mecha broca para trépano de 2 mm. | 1 |
| Mango para sierra de alambres (Manillas de Gigli) | 3 |
| Sierras de Gigli de 4 alambres de 70cm. | 1 |
| Sierras de Gigli de 4 alambres de 50cm. | 1 |
| Sierras de Gigli de 4 alambres de 40cm. | 1 |
| Pasasierras de Martel de 35cm. | 2 |
| Espátula cerebral maleable de 1,2 cm. de acho y de 20 cm. de largo. | 2 |
| Espátula cerebral maleable de 1,7 cm. de ancho y de 20 cm. de largo. | 1 |
| Periostótomo de Sedillot de 18,5 cm. de largo y 17mm de ancho. | 1 |
| Separador de Jansen (lira) de 3 por 3 garfios romo de 10mm cada uno. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 2mm. y 16 cm. de largo. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 3 mm. y de 16 cm. de largo. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 4 mm. y de 16 cm. de largo. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Gubia Leksell (pico de pato) de 24cm largo por 2mm de mordida. | 1 |
| Gubia Leksell (pico de pato) de 24cm de largo de 4mm de mordida. | 1 |
| Gubia de Jansen de 20 cm. de largo y 3 mm. de mordida. | 1 |
| Pinza de disección bayoneta de Gruenwald de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Adson recta con dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Adson recta sin dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Mango de bisturí Nº 4 de 15cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí Nº 3 de 15cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva delicada de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Dandy curva de 16 cm. de largo. | 1 |
| Trócar de Cushing de 24,5cm. de largo y hoja de 3mm. de ancho. | 1 |
| Disector de Sachs de 18 cm. de largo y hoja de 3mm. de ancho romo. | 1 |
| Pinzas de Backhaus de 11cm. de largo. | 8 |
| Bols de acero inoxidable: de 25 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 50 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza Hisopo Pean de 16,5 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Kerrison de 7,5 cm de largo, 2 mm. y de 130º . | 1 |
| Pinza de Kerrison de 7,5 cm de largo, 4 mm. y de 130º. | 1 |
| Cureta recta Caspar de 2,8 mm. | 1 |
| Cureta recta de Caspar de 5,2 mm. | 1 |
| Cureta acodada de 3,6 mm. | 1 |
| Cureta acodada de 5,2 mm. | 1 |
| Cureta fenestrada de Sypert de 3,6 mm. | 1 |
| Cureta fenestrada de Sypert de 5,2 mm. | 1 |

- ITEM 4: SEPARADORES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA NEUROCIRUGÍA Y ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

SEPARADOR AUTOESTATICO DE COLUMNA

- Caja metálica con tapa de acero inoxidable de 28 cm. x 15 cm. x 6 cm.               1

- Deberá contener:

- Separador cervical Caspar con seis (6) pares de valvas intercambiables de

- longitud de 5 a 10 cm y ancho de 5 cm (medidas Standard).                                 1

# SEPARADOR DE YASARGIL

- Caja metálica con tapa de acero inoxidable de 40 cm. x 20 cm. x 18 cm.              1

- Deberá contener:

- Brazos.                                                                                                                     4

- Bases.                                                                                                                       2

- (Especificación Standard)

- ITEM 5: CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, ABLACIÓN DE ÓRGANOS.

Cajas metálicas de acero inoxidable con tapa de 40 cm. x 30 cm. x 10 cm.            2

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm. de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 500 cc. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 25 cm de largo, pico de 4 mm. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 30 cm de largo, pico de 6 mm. | 1 |
| Clamp para tubuladura de 14 cm. de largo. | 1 |
| Clamp para tubuladura de 10 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas de Backhaus de 11cm. de largo. | 10 |
| Mango de Bisturí número 4 de 15cm de largo. | 1 |
| Mango de Bisturí número 7 de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disecciones vascular de 25 cm. de largo. | 2 |
| Tijera de Mayo curva de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum delicada recta de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum delicada curva de 22 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Mirizzi curva de 18 cm. de largo. | 5 |
| Pinza de Kocher recta de 18 cm. de largo. | 5 |
| Pinza de Allis recta de 4 dientes de 18 cm. de largo. | 5 |
| Pinza de Hemostasia de Halsted de 10 cm. de largo. | 5 |
| Pinza de Hemostasia fuerte para alambre de 16 cm. de largo. | 10 |
| Pinza pasa hilo Overtholt de 25 cm. de largo. | 1 |
| Par de Separador de Finochietto de 20 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de Separador de Farabeuf de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Separador de Volkman de 22 cm. de largo y puntas romas de 4 dientes. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar recto de 22 cm. de largo. | 2 |
| Porta aguja para alambre recto de 16 cm. de largo. | 2 |
| Clamp vascular De Bakey-Satinsky, de 24,5 cm. de largo. | 1 |
| Clamp vascular De Bakey-Satinsky de 23,4 cm de largo. | 1 |
| Clamp vascular acodado Morris modificado de 24 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 6: MARCAPASO.

Caja metálica con tapa de acero inoxidable de 40 cm. x 20 cm. x 10 cm.                         1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm. de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza de Backhaus delicadas de 11 cm. de largo. | 2 |
| Mango de Bisturí número 3 de 15 cm de largo. | 1 |
| Mango de Bisturí número 4 de 15 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo delicada recta de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección vascular de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección vascular de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de hemostasia de Halsted de 18 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de hemostasia mosquito de 14 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Mirizzi curva de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Allis recta de 4 dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Kocher recta de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza pasa hilos de Overtholt de 16 cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja Mayo-Hegar curvo de 16 cm. de largo. | 1 |
| Separador de Gelpi modificado de 16 cm. de largo. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |

- ITEM 7: CIRUGÍA UROLÓGICA

Cajas metálicas de acero inoxidable con tapa de 38 cm. x 24 cm. x 12 cm.                2

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Separador autoestático de Gosset mediano de 10 cm y hoja de 3,8 cm. | 1 |
| Par de Separador de Farabeuf. de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 2 cm. de profundidad. | 1 |
| Par de Separador de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15mm. de profundidad. | 1 |
| Valva maleable de 8 cm. de ancho y 22 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 6 cm y 22 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 10 cm y 22 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 10 cm y 22 cm de largo. | 1 |
| Valvas de Finochietto de 8 cm y 22 cm de largo. | 1 |
| Valva de Finochietto de 10 cm y 22 cm de largo. | 1 |
| Valva suprapúbica de 20 cm de largo x 3,5 cm de ancho y 10 cm de profundidad. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 22 cm. de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 3 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 18 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm de largo. | 4 |
| Pinza hisopo de Pean de 16 cm. de largo. | 4 |
| Porta aguja acodado de Finochietto de 22 cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 16 cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja de Hegar delicado recto de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza pasa hilos delicado 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza pasa hilos de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Kocher curva de 16 cm. de largo. | 6 |
| Pinza de Mirizzi curva de 18 cm. de largo. | 6 |
| Pinza de Allis de 4 dientes de 18 cm. de largo. | 6 |
| Pinza de hemostasia de Halsted curva de 12 cm. de largo. | 6 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 500 cc. | 1 |

- TEM 8: LUMBOTOMÍA

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 46 cm. x 25 cm. x 10 cm.                   1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Separador autoestático de Gosset de 10 cm de largo x 3,5 cm. de ancho. | 1 |
| Separador intercostal de Finocchietto de 16 cm. de largo y 3, 5 cm. de ancho. | 1 |
| Valva de Finochietto de 8,5 cm x 3,5 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Finochietto de 12 cm x 5 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Valvas maleables de 8 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 10 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 12 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 14 cm y 20 cm de largo. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 15mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Pinza pasa hilo delicado de Overtholt de 14 cm. de largo. | 1 |
| Pinza pasa hilo delicado de Overtholt de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza pasa hilos de Overtholt de 20 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar recto de 14 cm de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar curvo de 18 cm. de largo. | 1 |
| Porta aguja delicado de punta de diamante de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con diente de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con diente de 15 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin diente de 15 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin diente de 18 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección vascular con cierre atraumatico de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección vascular con cierre atraumatico de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Doyen de 18 cm de largo. | 4 |
| Pinza de Allis de 4 dientes de 20 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Babcock de 22 cm de largo | 2 |
| Pinza de Gregoire recta de 22 cm de largo. | 3 |
| Pinza de Mirizzi curva de 18 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Kocher curva de 15 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Haslted de 15 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Bertola recta de 30 cm de largo. | 3 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 20 cm de largo, pico de 4 mm de diámetro. | 1 |
| Tijera de Mayo curva de 15cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 20 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 16 cm. de largo. | 1 |
| Tijera tipo Potts delicada de 22 cm angulada a 45 º hoja de 2 cm. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm de largo. | 1 |
| Clamp de Satinsky atraumático de 25 cm. de largo. | 1 |
| Clamps de pedículo curvo de 25 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Pean recta de 15 cm de largo. | 5 |
| Legra de Farabeuf recta de 12 cm de largo para adultos. | 1 |
| Legra de Farabeuf curva de 20 cm de largo para adultos. | 1 |
| Legra de Doyen izquierda de 17 cm de largo para adultos. | 1 |
| Legra de Doyen derecha de 17 cm de largo para adultos. | 1 |
| Cizalla de Ruskin de 18, 5 cm de largo con mordaza recta. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 18 cm de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable, de 500 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |

- ITEM 9: CIRUGÍA GINECOLÓGICA

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 51 cm. x 28 cm. x 10 cm.                    1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinzas de Backhaus de 15cm de largo. | 4 |
| Pinza de Doyen de 14 cm de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 500 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí N° 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 20 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Sims Finochietto recta de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 18 cm. de largo. | 3 |
| Pinza de disección sin dientes de 20 cm. de largo. | 3 |
| Separador autoestático de Gosset grande de 25 cm de largo por 3,5 cm. de ancho. | 1 |
| Separador autoestático de Gosset mediano de 10 cm. de largo x 3,5 cm. de ancho. | 1 |
| Valva de Doyen de 8 cm de ancho por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 10 cm de ancho por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Finochietto de 10 cm de ancho por 20 cm de largo. | 3 |
| Valva maleable de Caeiro de 28,9 cm de largo x 3 cm de ancho. | 1 |
| Valva maleable de Caeiro de 30 cm de largo x 5 cm de ancho. | 1 |
| Valva suprapúbica de 20 cm de largo 7 cm de ancho, 8,5 cm. de profundidad. | 1 |
| Pinza de hemostasia Halsted recta de 12 cm de largo. | 4 |
| Pinza de hemostasia Crile de 16 cm de largo. | 4 |
| Pinza de Mirizzi recta de 20 cm de largo. | 6 |
| Pinza de hemostasia Bertola de 24 cm de largo. | 4 |
| Pinza Faure de 20 cm de largo. | 4 |
| Pinza Kocher de 20 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Allis de 4 dientes de 20 cm de largo. | 6 |
| Pinza de Gregoire de 18 cm de largo. | 2 |
| Pinza Duval de 20 cm de largo. | 2 |
| Pinza Babcock de 18 cm de largo. | 2 |
| Porta aguja Mayo-Hegar curvo de 20 cm de largo. | 1 |
| Porta aguja Mayo-Hegar recto de 18 cm de largo. | 2 |
| Pinza pasa hilos de Overtholt de 20 cm de largo. | 2 |
| Histerómetro de Mayo recto de 30 cm de largo que mida en centímetros, botón de 4 mm. | 1 |
| Pinzas Musseux de 18 cm de largo. | 2 |
| Pinzas Pozzi de 18 cm de largo. | 2 |
| Pinza de Pean de 18 cm de largo. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 15 cm de largo. 4 cm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Histerolabo de 27 cm. de largo. | 1 |
| Tirabuzón de 17 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 10: CIRUGÍA MÁXILO FACIAL

Cajas metálicas de acero inoxidable con tapa de 40 cm. x 20 cm. x 8 cm.                   1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza Pean de 20 cm de largo. | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm de largo. | 4 |
| Pinza de Doyen de 10 cm de largo. | 1 |
| Pinza Allis de 4 dientes de 14 cm de largo. | 2 |
| Pinza hemostasia Halsted de 12 cm de largo. | 5 |
| Pinza de hemostasia Crile de 16 cm de largo. | 4 |
| Pinza Kocher recta de 14 cm de largo. | 3 |
| Porta aguja Mayo-Hegar recto de 12 cm. de largo punta diamante. | 1 |
| Porta aguja Mayo-Hegar curvo de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinza romas para doblado de alambres de 12 cm de largo. | 1 |
| Pinza roma para doblado de alambres de 15 cm de largo. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 15 cm de largo, 4 cm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores Senn-Miller de 16 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 . de profundidad. | 1 |
| Legra de Farabeuf curva delicada de 18,5 cm de largo. | 1 |
| Legra de Cobbs de 24 cm de largo | 1 |
| Legra disectora delicada de 18,5 cm de largo. | 1 |
| Gubia de Luer de 15 cm de largo. | 1 |
| Escoplo laminar delicado de Lambotte ancho, de 16 cm de largo y 8 mm de ancho. | 1 |
| Escoplo ancho de 20 cm de largo y 10 mm de ancho delicado. | 2 |
| Martillo de 24 cm de largo, delicado. Cabeza de 300 gramos de peso. | 1 |
| Cureta delicada de 30 cm y 5,2 mm de ancho. | 1 |
| Alicate corta alambres de 15 cm de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 14 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 14 cm. de largo. | 2 |
| Pinza disección bayoneta de Jansen-Gruenwald de 14 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 3 de 15 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 12 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva delicada, de 12 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva delicada de 14 cm de largo. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 25 cm.de largo, pico de 2 mm de diámetro. | 1 |

- ITEM 11: CIRUGÍA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

CIRUGÍA DE HOMBRO

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 40 cm. x 20cm. x 8 cm.                             1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Separador de Volkmann de 19 cm. de largo, puntas romas de 9 mm con 4 dientes. | 1 |
| Separador de Volkmann de 29 cm. de largo, puntas romas de 9 mm con 4 dientes. | 1 |
| Palancas de Hohmann angostas de 22 cm de largo y hoja de 10 mm. de ancho. | 2 |
| Palancas de Hohmann de 24 cm de largo y hoja de 18 mm. de ancho. | 2 |
| Legra disectora delicada de 18,5 cm. de largo. | 1 |
| Escoplos laminares Lambotte de 2 cm. de hoja y 18 cm de largo. | 2 |
| Escoplos laminares Lambotte de 1 cm de hoja y 20 de largo. | 1 |
| Gubia delicada doble articulada de 14 cm de largo y mordaza de 3 mm. | 1 |
| Gancho separador de cabeza humeral. | 1 |
| Separador Davier de Backhaus de punta roma de 2,5 cm de ancho por 22 cm de largo. | 2 |
| Separador Davier de Farabeuf de 5,1 cm de ancho y 30 cm de largo. | 2 |
| Gancho pasaalambre para diafisis humeral | 1 |
| Pinzas Backhaus de 11 cm de largo. | 6 |
| Martillo de 35 mm y 300 gramos de peso. | 1 |
| Pinza electricista de 15 cm de largo. | 1 |
| Escofina angosta de 22 cm de largo y 5 cm de ancho. | 1 |

CIRUGÍA DE ANTEBRAZO

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 40 cm x 20 cm. x 8 cm.                       1

La caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Separador de Volkmann de 19 cm. de largo, puntas romas de 9 mm con 4 dientes. | 1 |
| Separador de Volkmann de 29 cm. de largo, puntas romas de 9 mm con 4 dientes. | 1 |
| Par de separador de Sen-Miller de 16 cm. de largo, extremos de 19mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11cm de largo | 6 |
| Palancas de Hohmann delicadas angostas de 16 cm. de largo. | 2 |
| Legra recta de 15 cm de largo. | 1 |
| Legra curva de 15 cm de largo. | 1 |
| Legra disectora de 18,5 cm de largo. | 1 |
| Cureta de 17 cm de largo. | 1 |
| Cureta de 16 cm de largo. | 1 |
| Gubia delicada doble articulada de 14 cm de largo, mordida de 4 mm. | 1 |
| Pinza de electricista de 15 cm de largo. | 1 |
| Separador Davier delicado curvo de 19 cm de largo por 2,5 cm de ancho. | 2 |
| Separador Davier delicado recto de 19 cm de largo por 2,5 cm de ancho. | 2 |
| Pinza de hemostasia de Halsted recta de 15 cm de largo. | 8 |
| Pinza de Kocher recta de 16 cm de largo. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 16 cm de largo. | 2 |
| Tijera de Sims curva de 20 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo curva de 18 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva delicada de 16 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 3 de 15 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm de largo. | 1 |
| Pinza de disección con diente de 16 cm de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm de largo. | 2 |
| Pinza de disección de Adson con dientes de 12 cm de largo. | 1 |
| Pinza de disección de Adson sin dientes de 12 cm de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 18 cm de largo. | 1 |

CIRUGÍA DE MANO

Cajas metálica de acero inoxidable con tapa de  40 cm. x 20 cm. x 8 cm.                   1

La caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Mango de bisturí número 3 de 15 cm de largo. | 1 |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm de largo. | 1 |
| Par de separador de Senn-Miller de 16 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separador de Farabeuf de 12 cm.de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Palanca de Hoffmann delicadas angostas de 16 cm. de largo. | 1 |
| Palanca de Hoffmann delicadas angostas de 22 cm. de largo. | 1 |
| Cureta chica de 16 cm. de largo. | 1 |
| Cureta chica de 17 cm. de largo. | 1 |
| Curetas medianas de 17 cm. de largo. | 2 |
| Legra recta de 15 cm. de largo. | 1 |
| Legra disectora delicada de 18,5 cm. de largo. | 1 |
| Escoplo delicado laminar de Lambotte de 1 cm. de hoja. | 1 |
| Escoplo delicado laminar de Lambotte de 1,5 cm. de hoja. | 1 |
| Escoplo delicado laminar de Lambotte de 2 cm. de hoja. | 1 |
| Martillo delicado de 21 cm. Cabeza de 300 gramos de peso. | 1 |
| Separador de Volkmann de 19 cm. Punta de 9 mm con 2 dientes. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 12 cm de largo | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 12 cm de largo | 1 |
| Pinza de disección Atraumatica de 12 cm de largo. | 1 |
| Pinza de Kocher recta de 12 cm de largo | 3 |
| Pinza de hemostasia de Halstead de 12 cm de largo | 10 |
| Pinza de Allis de 15 cm de largo | 2 |
| Pinza de Pean de 12 cm de largo | 1 |
| Pinza de Mirizzi curva de 18 cm de largo | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar recto de 12 cm de largo | 1 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 14 cm de largo | 1 |
| Pinzas de Bakhaus de 11 cm de largo. | 6 |
| Tijera de Mayo curva de 17 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Sims curva de 20 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Reynolds de 18 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Iris curva de 10 cm de largo. | 1 |
| Gubia delicada doble articulada de 14 cm. de largo 4 mm. de mordida. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 18 cm de largo. | 1 |
| Sonda acanalada de 11,5 cm de largo. | 1 |
| Pinza Pasahilos de Overtholt de 16 cm de largo. | 1 |
| Par de Separadores Davier delicados curvos de 19 cm. de largo, 19 mm. de ancho. | 1 |

CIRUGÍA PARA ARTROPLASTIA DE CADERA

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 51 cm. x 28 cm. x 10 cm.                     1

La caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Mango de bisturí para hoja 24 de 18 cm de largo. | 1 |
| Pinzas Backhaus de 11 cm de largo. | 8 |
| Par de separadores de Volkmann de 22 cm. de largo, 20 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Valva de Doyen de 8,5 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 12 cm x de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Palancas de Hohmann angostas de 16 cm. | 2 |
| Palancas de Hohmann anchas de 24 cm. | 2 |
| Pinza electricista de 20 cm de largo. | 1 |
| Legra de Cobbs de 24 cm de largo. | 1 |
| Escoplo fuerte de 20 cm de largo, hoja de 2 cm. de ancho. | 1 |
| Escoplo fuerte de 25 cm de largo, hoja de 4 cm. de ancho. | 1 |
| Escoplo fuerte de 24 cm de largo, hoja de 6 cm. de ancho. | 1 |
| Martillo de 35 cm. Cabeza de 350 gramos de peso. | 1 |
| Cureta mediana de 17 cm de largo. | 1 |
| Cureta mediana de 24 cm de largo. | 1 |
| Cureta magna de 24 cm de largo. | 1 |
| Gubia fuerte doble articulada de 23 cm de largo, mordida de 6 mm. | 1 |
| Punta cuadrada (Instrumental Standard) | 1 |
| Mecha de 3,2 mm. | 1 |
| Guía de mecha para mecha de 3,2 mm. | 1 |
| Macho de cortical 4,5 mm | 1 |
| Macho de esponjosa de 6.5 mm | 1 |
| Destornillador de 4,5 mm Punta hexagonal. | 1 |
| Pasaalambre para diafisis de fémur (medida Standard). | 1 |
| Tensor de alambre (medida Standard). | 1 |
| Escoplo iniciador (medida Standard) | 1 |
| Escoplo gubia angosto de 20 cm de largo, hoja de 4 cm. de ancho. | 1 |
| Escoplo gubia ancho de 25 cm de largo, hoja de 6 cm. de ancho. | 1 |
| Fresa con tope para arbotantes del cotilo (medida estándar) | 1 |
| Tirabuzón para fémur (medida Standard). | 1 |
| Bols de acero inoxidable para preparación de cemento de 250 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable para preparación de cemento de 500 cc. | 1 |
| Cuchara sopera de uso común para mezclar cemento | 2 |
| Bols de lavado de 500 cc. | 1 |

CAJA DE CADERA PARA OSTEOSINTESIS

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 51 cm. x 28 cm. x 10 cm.                      1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Par de separadores de Volkmann de 22 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Palancas de Hohmann angostas de 16 cm de largo. | 2 |
| Palancas de Hohmann anchas de 22 cm de largo. | 2 |
| Legra de Cobbs de 24 cm de largo. | 1 |
| Cureta mediana de 17 cm de largo | 1 |
| Cureta grande de 24 cm de largo. | 1 |
| Escoplo fuerte de 15 cm de largo, hoja de 2 cm. de ancho. | 1 |
| Escoplo fuerte de 20 cm de largo, hoja de 3 cm de ancho. | 1 |
| Escoplo fuerte de 20 cm de largo, hoja de 4 cm. de ancho. | 1 |
| Escoplo gubia angosto de 20 cm de largo. | 1 |
| Escoplo gubia grande de 25 cm de largo. | 1 |
| Maza de 500 gramos por 24 cm de largo. | 1 |
| Martillo de 24 cm. Cabeza de 300 gramos de peso. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 500 cc. | 1 |
| Pasa alambre para diafisis femoral (medida Standard) | 1 |
| Tensor de alambre (medida Standard) | 1 |
| Davier de Verbrage de 45 cm. de largo. | 1 |
| Davier de Verbrage de 25 cm. de largo. | 1 |
| Davier de Lambotte de 30 cm. de largo. | 1 |
| Gubia fuerte doble articulada de 20 cm. de largo, mordida de 4 mm. | 1 |
| Punta cuadrada (medida Standard) | 1 |
| Pinza electricista de 20 cm de largo. | 1 |
| Pinza de mordida ajustable de 25 cm de largo (pinza de electricista). | 1 |
| Mecha de 3,2 mm | 1 |
| Destornillador de 4,5 mm con pala de 30 cm con cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha para mecha de 3,2 mm | 1 |
| Macho cortical de 4,5 mm | 1 |
| Macho esponjosa de 6.5 mm | 1 |
| Pinza Pasa hilos de Overtholt de 20 cm de largo. | 1 |
| Pinza de hemostasia de Halstead de 20 cm de largo. | 8 |
| Pinza de disección con dientes de 20 cm. | 2 |
| Pinza de disección con dientes de 14 cm. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 14 cm. | 2 |
| Pinza de Kocher curva de 18 cm de largo. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 16 cm. | 1 |
| Portaaguja de Mayo-Hegar curvo de 20 cm. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 500 cc. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm de largo. | 1 |

CAJAS DE OSTEOSINTESIS

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34 cm. x 24 cm. x 12 cm.                      1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set completo de Osteosíntesis de 4,5 mm cortical | 1 |
| Mecha de 3,2 mm. | 1 |
| Macho de 4,5 mm. | 1 |
| Destornillador de 4,5 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha para 3,2 mm. | 1 |
| Medidor de profundidad para 4,5 mm. | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34 cm. x 24 cm. x 12 cm.                          1

La caja deberá contener:

Set completo de Osteosíntesis de 6,5 mm esponjosa

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set completo de Osteosíntesis de 6,5 mm esponjosa. | 1 |
| Mecha de 3,2 mm. | 1 |
| Macho de 6,5 mm esponjosa. | 1 |
| Destornillador de 4,5 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha de 3,2 mm. | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34 cm x 24 cm x 12 cm.                        1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set completo de Osteosíntesis de 4.0 mm esponjosa | 1 |
| Mecha de 2,5 mm. | 1 |
| Macho de 4.0 mm. | 1 |
| Destornillador de 3,5 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha de 2,5 mm. | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34cm x 24 cm x 12 cm.                              1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set completo de Osteosíntesis de 3,5 mm cortical | 1 |
| Mecha de 2,5 mm. | 1 |
| Macho de 3,5 mm. | 1 |
| Destornillador de 3,5 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha de 2,5 mm central y excéntrica. | 1 |
| Medidor de profundidad para 3,5 mm. | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34 cm x 24 cm x 12 cm.                        1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set completo de Osteosíntesis de 2,7 mm cortical. | 1 |
| Mecha de 2.0 mm. | 1 |
| Macho de 2,7 mm. | 1 |
| Destornillador de 3,5 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha de 2.0 mm. | 1 |
| Medidor de profundidad para 2,7 mm | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 34 cm x 24 cm x 12 cm.                       1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set de osteosíntesis de 2.0 y 1,5 mm. | 1 |
| Mecha de 1,5mm. | 1 |
| Mecha de 1,2 mm. | 1 |
| Macho de 2.0 mm. | 1 |
| Macho de 1,5 mm. | 1 |
| Destornillador de 2.0 mm cabeza hexagonal. | 1 |
| Guía de mecha de 2 mm. | 1 |
| Medidor de profundidad de 2 mm. | 1 |

Caja metálica de acero inoxidable de 34 cm. x 24 cm. x 12 cm.                                          1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set para canulados de cadera | 1 |
| Mecha canulada de 3,2 mm. | 1 |
| Macho canulado para 6,5 esponjosa. | 1 |
| Destornillador canulado de 4,5 mm | 1 |
| Medidor de profundidad de 6,5 mm. | 1 |

- ITEM 12: CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA DE HÍGADO

Caja metálica de acero inoxidable con tapa de 46 cm x 25 cm x 10 cm.                         1

La caja deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 50 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Cánula metálica de aspiración de Fergusson de 25 cm de largo. Pico de 4 mm.de diámetro | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm de largo. | 4 |
| Pinza de Hemostasia Bertola de 14 cm de largo | 2 |
| Mango de bisturí número 4 de 16 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo curva de 18 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18 cm de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum recta de 25 cm de largo. | 1 |
| Separador autoestático de Gosset de 25 cm por 3,8 cm. | 1 |
| Valva suprapúbica de 20 cm de largo x 4,8 cm de ancho y 9 cm. de profundidad. | 1 |
| Valva de Doyen de 8 cm por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 10 cm por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 12 cm por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Finochietto de 15 cm por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable zapatilla de 28 cm de ancho por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de Caeiro de 28 cm de ancho por 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de Caeiro de 30 cm de ancho por 20 de largo. | 1 |
| Par de separadores de Farabeuf de 14 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Pinzas de disección con dientes de 16 cm de largo. | 3 |
| Pinzas de disección sin dientes de 14 cm de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 16 cm de largo. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar curvo de 18 cm de largo. | 2 |
| Porta aguja de Mayo-Hegar recto de 24 cm de largo. | 1 |
| Pinzas de Hemostasias tipo mosquito de 10 cm de largo. | 4 |
| Pinzas de Hemostasias tipo Halsted de 12 cm. de largo | 6 |
| Pinzas de Mirizzi curva de 18 cm de largo. | 6 |
| Pasa hilos de Overtholt de 18 cm de largo. | 1 |
| Pasa hilos de Overtholt de 22 cm de largo. | 2 |
| Pinza tipo Kocher curvas de 16 cm de largo. | 2 |
| Pinza tipo Kocher rectas de 20 cm de largo. | 1 |
| Pinza tipo Kocher recta de 24 cm de largo. | 2 |
| Pinzas de Allis de 4 dientes de 20 cm de largo. | 2 |
| Pinzas de Gregoire de 20 cm de largo. | 2 |
| Pinza de Gregoire de 16 cm de largo. | 1 |
| Clamps de Doyen curvos de 20 cm de largo. | 2 |
| Clamps de Doyen rectos de 20 cm de largo. | 2 |
| Clamp de Satinsky de 25 cm de largo. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm de largo. | 1 |

## VIAS  BILIARES

Cajas metálicas con tapa de 40 cm x 30 cm x 10 cm.                                        1

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Mango de bisturí número 3 de 22 cm. | 1 |
| Tijera de Potts de 19 cm. de largo, ángulo de 25º hoja de 20 mm. | 1 |
| Par de Separador de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Pinza Randall Mirizzi de 20 cm. de largo. | 2 |

# CAJAS DE CIRUGÍA MAYOR

Cajas metálicas con tapa de 40 cm x 30 cm x 10 cm.                                        6

Cada caja debe contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinza de Pean de 20 cm. de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 50 cc. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Cánula de aspiración metálica de Fergusson de 25 cm de largo. Pico de 4 mm. de diámetro. | 1 |
| Pinza de Backhaus de 11 cm. de largo. | 4 |
| Pinza fuerte de Backhaus para campo de 18 cm. de largo. | 2 |
| Mango de bisturí número 4 de 14 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo curva de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 24 cm. de largo. | 1 |
| Par de Separadores de Farabeuf de 14 cm de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de Separadores de Finochietto de 15 cm. de largo, extremos de 4 cm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Separador autoestático de Gosset grande de 25 cm y hoja de 5 cm. | 1 |
| Separador autoestático de Gosset chico de 10 cm y hoja de 3cm. | 1 |
| Valva suprapúbica de 4,8 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 8 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 12 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Doyen de 14 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva de Finochietto de 8,5 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 8 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 10 cm de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Valva maleable de 14 cm. de ancho y 20 cm de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes, de 22 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección con dientes de 16 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes de 14 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 18 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de disección sin dientes delicada de 14 cm. de largo. | 1 |
| Portaguja tipo Mayo-Hegar curvo de 18 cm. de largo. | 2 |
| Portaguja tipo Mayo-Hegar curvo de 24 cm. de largo. | 1 |
| Portaguja tipo Mayo-Hegar recto delicado de 16 cm de largo | 1 |
| Pinza de Hemostasia delicadas tipo mosquito de 10 cm. de largo. | 4 |
| Pinza de Hemostasia tipo Halsted de 12 cm. de largo. | 6 |
| Pinza de Hemostasia tipo Mirizzi de 20 cm. de largo. | 6 |
| Pinza de Hemostasia tipo Bertola curva de 24 cm.de largo. | 3 |
| Pinza pasa hilos de Overtholt de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza pasa hilos de Overtholt de 24 cm. de largo. | 1 |
| Pinza fuerte tipo Kocher curva de 18 cm. de largo. | 4 |
| Pinza fuerte tipo Kocher recta de 18 cm. de largo. | 4 |
| Pinza de Allis de 4 dientes de 18 cm. de largo. | 4 |
| Pinza de Babcock de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Gregoire de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Duval de 20 cm. de largo. | 2 |
| Clamp de Hartman de 25 cm. de largo. | 1 |
| Clamp de Doyen curvos de 24 cm. de largo. | 2 |
| Clamp de Doyen rectos de 24 cm. de largo. | 2 |
| Clamp de Satinsky de 24 cm. de largo. | 1 |
| Pinza hisopo de Pean de 20 cm. de largo. | 1 |

LOTE 40: CAMAS

- ITEM 1:    	12	CAMA ORTOPEDICA ELECTRICA CON CONTROL

- Cama adultos ortopédicas para internación en cuidados críticos; con triple articulación, (trendelemburg y fowler); con piecera y cabecera  de material ignífugo y  barandas laterales de caño estructural en hierro de 1,4 mm de espesor como mínimo, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis. Ajuste de las posiciones con control eléctrico desde panel remoto, operable por el paciente. Control de todos los movimientos.

- Todos los controles deberán estar aislados eléctricamente y controlados en tensiones no mayor a 12V. El motor deberá ser blindado y trabajar en baja tensión y la aislación del sistema a la red será con transformador.

- El largo de las camas deberán ser de 1900 mm como mínimo. El ancho del  lecho efectivo deberá ser de 650mm como mínimo. Con ruedas de 120 mm de diámetro  mínimo, eje de acero sobre rodamiento sellado, banda de rodadura de nylon ó poliuretano, guarda hilos, con capacidad para soportar como mínimo 100 Kg. cada rueda , con freno  y de giro libre en los 360 º. Altura piso / lecho de aprox. 700 mm. Con barandas laterales deslizables ó rebatibles de fijación automática.

- La estructura del lecho deberá ser acero de por lo menos 1,4 mm de espesor, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis.

- La estructura metálica no debe estar cubierta por ningún tipo de elemento que impida o dificulte su limpieza directa.

- El lecho deberá ser rígido para posibilitar masajes cardíacos.

- Con 2 mástiles de suero de tres ganchos como mínimo, de altura variable, soportado a la estructura de la cama, desmontable y construido en acero inoxidable calidad AISI 304 ó superior, con terminación pulido sanitario.

- Colchón y almohada antiescara de poliuretano de alta densidad, espesor mínimo 180 mm con funda desmontable y lavable.

LOTE 41: CAMAS Y MESAS

- ITEM 1:    	42	CAMAS ARTICULADAS

- Cama adultos ortopédicas para internación; con doble articulación, con piecera y cabecera  de material ignífugo, barandas laterales de caño estructural en hierro de 1,4 mm de espesor como mínimo, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis. Ajuste de las posiciones con control manual.

- El largo de las camas deberán ser de 1900 mm como mínimo. El ancho del  lecho efectivo deberá ser de 650 mm como mínimo. Con ruedas de 120 mm de diámetro  mínimo, eje de acero sobre rodamiento sellado, banda de rodadura de nylon ó poliuretano, guarda hilos, con capacidad para soportar como mínimo 100 Kg. cada rueda , con freno  y de giro libre en los 360 º. Altura piso / lecho de aprox. 700 mm. Con barandas laterales deslizables ó rebatibles de fijación automática.

- La estructura del lecho deberá ser acero de por lo menos 1,4 mm de espesor, tratamiento antioxidante resistente a fluidos corporales, cloro, sales de diálisis.

- La estructura metálica no debe estar cubierta por ningún tipo de elemento que impida o dificulte su limpieza directa.

- El lecho deberá ser rígido para posibilitar masajes cardíacos.

- Con mástil de suero de tres ganchos como mínimo, de altura variable, soportado a la estructura de la cama, desmontable y construido en acero inoxidable calidad AISI 304 ó superior, con terminación pulido sanitario.

- Soporte y trapecio para incorporación de paciente en acero con tratamiento antioxidante.

- Colchón y almohada antiescara de poliuretano de alta densidad, espesor mínimo 180

- mm con funda desmontable y lavable.

- ITEM 2:              54          MESA DE COMER

- Mesa de comer en la cama.

- variación de altura telescópico.

- plano superior, de altura regulable.

- fácilmente accionable por el paciente.

- terminación antioxidante

- plano superior de placa de imputrescible de por lo menos 15 mm. de espesor laminada en ambas caras, - guardacantos perimetrales de pvc

- ruedas dirigibles duales de nylon de mínimo 50 mm. de diámetro.

- medidas del plano:     800 x 360 mm.

- Rango de movimiento vertical aproximado: 800 a 1300 mm.

- ITEM 3:                 54         MESA DE NOCHE

Mesa de noche

- Todas las partes de acero deberán tener terminación anticorrosiva resistente a líquidos sanitarios.

- botinero con bisagras  a resorte automático, soporte para estante interior y un cajón con guía  montada sobre rodamiento, con tope de salida.

- tapa superior, estante, frentes del cajón y botinero íntegramente laminada en de 15 mm. de espesor como mínimo.

- tren rodante compuesto por cuatro ruedas dirigibles  duales de mínimo 50 mm de diámetro.

- parachoques de goma fijos en las patas posteriores.

- medidas aproximadas: frente   420 mm x fondo  400 mm x  alto   800 mm.

LOTE 42: CARROS Y CAMILLAS

- ITEM 1:    	10	CARROS  DE  URGENCIAS

- Carros de urgencia con bandeja de trabajo en acero inoxidable AISI 304, porta ondinas, tres cajones para medicamentos (uno con cerradura de seguridad y divisiones internas) bandeja superior porta monitor en chapa esmaltada epoxi. El espesor de las chapas y de los caños estructurales no inferior a 1,4 mm .

- Cuatro ruedas de nylon de 100 mm de diámetro, con guarda hilo y giro libre. Dos ruedas con frenos.

- Dos soportes de tubos, para tubos livianos de 1 m3.

- Dos tubos livianos de oxigeno de 1m3, normalizados y sus correspondientes reguladores con manómetros de alta y baja presión.

- Las terminaciones en bandejas y planos deberán estar plegadas a 180º en los extremos, sin bordes cortantes.

- Medidas aproximadas: 75 cm x 40 cm x 160 cm.

- ITEM 2:    	2	CAMILLA GINECOLOGICA

- Camilla de examen ginecológico, de altura variable eléctrica ,  con pierneras que permitan regular su posición, con movimiento universal, con fajas de sujeción de las piernas; estructura tubular de por lo menos 1,4mm de espesor, esmaltado  epoxi; las piernera en la parte móvil cromadas y en la parte de apoyo en chapa de acero inoxidable ó acolchadas en espuma poliéster, revestidas con tela vinílica, de igual forma el resto de la camilla donde apoya la paciente. Con plano inferior rebatible y plano superior inclinable hasta 70º aprox.

- Con bandeja inferior colectora de líquidos de acero inoxidable AISI 304, montada sobre guías de fácil deslizamiento y desmontaje, evitando movimientos bruscos.

- Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre y freno.

- El motor deberá trabajar con una tensión no mayor a 24V, recibiendo la energía mediante transformador. El control de movimientos con pedalera en baja tensión

- Escalera sanitaria de 2 peldaños, en estructura metálica reforzada y con goma antideslizante.

- Con todos los accesorios necesarios para un correcto y total uso de la camilla.

- ITEM 3:    	15	BALANZAS NEONATALES

- Balanza electrónica para pesar bebé.

- Capacidad de pesada: no mayor a: 30 Kg – resolución de máximo 5 g. Tara: 9,990 Kg. Plato de acero inoxidable AISI 304. La estructura y el recubrimiento en material inoxidable ó con tratamiento para dicha característica, terminación en esmalte epoxi. Todas las piezas internas del mecanismo tratadas con baño electrolítico zincado. Dimensionadas aproximadas: 500 x 105 x 270 mm ( ancho x alto x profundidad ).

- Con certificación de trazabilidad avalada por Ente nacional autorizado o extranjero.

- ITEM 4:    	4	SILLAS DE PARTO

- Camilla de parto, de altura variable eléctrica,  con pierneras que permitan regular su posición, con movimiento universal, con fajas de sujeción de las piernas; estructura tubular de por lo menos 1,4mm de espesor, esmaltado  epoxi; las piernera en la parte móvil cromadas y en la parte de apoyo en chapa de acero inoxidable ó acolchadas en espuma poliéster, revestidas con tela vinílica, de igual forma el resto de la camilla donde apoya la paciente. Con plano inferior rebatible y plano superior inclinable hasta 70º aprox.

- Movimiento de trendelemburg.

- Sistema de agarre para la paciente de posición móvil.

- Con soporte de suero de por lo menos tres ganchos y altura variable.

- Con bandeja inferior colectora de líquidos de acero inoxidable AISI 304, montada sobre guías de fácil deslizamiento y desmontaje, evitando movimientos bruscos.

- Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre y freno.

- El motor deberá trabajar con una tensión no mayor a 48V, recibiendo la energía mediante transformador. El control de movimientos con pedalera en baja tensión

- Escalera sanitaria de 2 peldaños, en estructura metálica reforzada y con goma antideslizante.

- Con todos los accesorios necesarios para un correcto y total uso de la camilla.

- ITEM 5:    	3	camillas  de  transporte

- Camilla para el traslado de pacientes de por lo menos 1900 mm de largo por 550 mm de ancho y altura de 800 mm piso lecho, construido en estructura tubular, con base reforzada en  I de por lo menos 1,4 mm de espesor, esmaltado epoxi, con la camilla en espuma poliéster, revestida con tela vinílica lavable, lecho rígido apto para masajes cardiacos. Con ruedas de por lo menos 120 mm de diámetro, giro libre. Con barandas laterales rebatibles.

- Barandas contenedoras laterales, largas volcables, no desmontables, con enganche automático.

- Soporte para suero de 3 ganchos.

LOTE 43: OXIMETRIA

- ITEM 1:    	13	OXIMETROS DE PULSO NEONATALES

- Oxímetro de pulso para el monitoreo continuo de SAO2 y  frecuencia cardíaca en neonatología, ambas funciones con alarma de máx y mín, sensor de paciente desconectado, baja tensión de batería. Sensor en Y para neonatología. Deberá mantener la señal de saturación y pulso en paciente de menos de 1,5 kilos.

- Con grabación en memoria y reconstrucción de la señal en las últimas 100 hs por lo menos.

- Interfase RS232 y el correspondiente protocolo de comunicación

- Alimentado a batería recargable, con su correspondiente cargador, para operar en 220V 50Hz.

- Con curva plestimográfica  e indicación de amplitud del pulso, valoración e indicación de la calidad de la señal obtenida, lectura garantizada en casos de baja perfusión.

- Con mensajes en español.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- ITEM 2:                 3        OXIMETROS DE PULSO ADULTOS

- Oxímetro de pulso para el monitoreo continuo de SAO2 y de frecuencia cardíaca, ambas con alarma de máx y mín, alarma de sensor desconectado, baja tensión de batería. Sensor de dedo para adulto.

- Con curva plestimográfica  e indicación de amplitud del pulso

- Alimentado a batería recargable, con su correspondiente cargador, para operar en 220V 50Hz.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

LOTE 44: TABURETES Y MESAS

- ITEM 1:    	20	TABURETES

Taburetes de altura regulable, con ruedas, estable, con asiento acolchado y tapizado, con respaldar.

- ITEM 2:    	2	MESA  DE  CIRUGIA  RADIOLUCIDA  CON FRENOS Y

RUEDAS GENERAL

- Mesa de cirugía fluoroscópica según las siguientes características:

- Regulación en altura variable telescópica por bomba hidráulica en un rango de desplazamiento aproximado de 700 a 1100 mm, con doble sistema de seguridad ante eventuales caídas.

- Sistema de elevación protegido por funda de seguridad en material inoxidable y anticorrosivo a prueba de salpicaduras o filtraciones de fluidos.

- Comando manual totalmente aislado, resistente a impactos (caída desde 1500 mm) y a prueba de fluidos corrosivos (sangre, cloro, etc.).

- Base rodante desplazable sobre ruedas, con freno.

- Longitud del tablero mínima 1800 mm.

- Ancho útil mínimo 450 mm.

- Trendelemburg directo e inverso, amplitud + 25º / - 15º ,(  3º)

- Lateralidad derecha izquierda, amplitud + 15º / - 15º ,(  3º)

- Posición sentado, semisentado y semiflexión de piernas y coxis

- Tablero superior totalmente fluoroscópico.

- La estructura soporte como así todo elemento metálico expuesto deberá ser íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304 o superior con terminación sanitaria.

- Todo caño estructural deberá tener un espesor de pared como mínimo de 2 mm.

- ITEM 3:    	3	MESA DE INSTRUMENTACION  DE  FINOCHIETTO

- Mesas para instrumental de cirugía tipo Finochietto, de altura regulable a volante o manivela debajo del campo, con los planos superiores en acero inoxidable pulido sanitario y laterales de contención; con base estable de acero inoxidable AISI 304 o superior, montada sobre ruedas de suave deslizamiento.

- Ningún borde deberá terminar a filo.

- Medidas aproximadas: 1000 x 500 mm

- ITEM 4:    	4	MESA DE MAYO

- Mesas para instrumental de cirugía tipo Mayo, de altura regulable a manivela debajo del campo, con el plano superior en acero inoxidable pulido sanitario; con base estable de acero inoxidable AISI 304 o superior, montada sobre por lo menos dos ruedas de suave deslizamiento.

- Ningún borde deberá terminar a filo.

- Medidas aproximadas: 550 x 350 mm

LOTE 45: RESPIRADORES MICROP.

- ITEM 1:    	6	RESPIRADORES MICROPROCESADOS

- Respiradores para Neonatología, que permitan su ciclado por presión, con distintos modos de control, para cada tipo de ciclado, PCV, asistido/controlado, PSV, SIMV, ciclado por tiempo y presión limitada con flujo continuo y ventilación de apnea de respaldo, etc.

- Controles en el panel de tiempo inspiratorio, frecuencia, presión controlada, presión soporte, flujo inspiratorio, pausa inspiratoria y disparo manual.

- Alarmas de presión en la vía aérea,  apnea, frecuencia, pérdida de PEEP, falta de energía, baja presión de fluido gaseoso, desconexión del paciente.

- Presentación de parámetros en display ó pantalla de LCD, tales como presión en la vía aérea, flujo inspiratorio, tiempo inspiratorio,  relación I:E, tiempo espiratorio, % de oxigeno inspirado, volumen tidal espiratorio. Curvas en tiempo real de presión, flujo, bucles de presión-volumen.

- Tendencias en memoria en 24 hs.

- Alimentación de 220 v 50 Hz y batería interna de respaldo.

- Elementos incluidos por cada respirador:

- 2 (dos) circuitos paciente , con trampa de agua, esterilizable (reusable).

- Soporte de tubuladura para circuito paciente.

- Mangueras de presión para el circuito de entrada (aire y oxigeno).

- Filtro de entrada de aire comprimido.

- Circuito de prueba.

- Estructura de soporte rodante.

- Puerto de comunicación serie(RS232), con la provisión de su respectivo protocolo de comunicación.

- Con humidificador calefaccionado, de cámara independiente del modulo calefactor y control de temperatura electrónico digital.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Los oferentes deberán incluir en su cotización  la provisión de repuestos e insumos para una duración de 1000 horas

LOTE 46: ANESTESIA

- ITEM 1:    	3	VENTILADORES P/ANESTESIA

- Ventilador para anestesia.

- Electrónicamente controlado.

- Para adultos y niños

- Volumétrico.

- Ciclado por tiempo con indicación de frecuencia en display.

- Ventilación mandatoria continua (CMV)

- Ventilación Asistida (ACV)

- Posibilidad de Ciclado manual.

- Control de flujo inspiratorio

- Volumen corriente 200 - 1800 ml

- PEEP 2 a 20 cmH2O.

- Frecuencia 1 a 40 Rpm

- Relación I:E 1:9,9 a 1:,01 con indicación en display.

- Alarmas de: desconexión de paciente, falta de suministro de gases, presiones limites máxima y mínima, inversión I:E.

- ITEM 2:    	3	MESA  DE  ANESTESIA C/2 VAPORIZ, FLUJOMETROS,

TENSIOM

- Mesa de anestesia, compuesta de un carro rodante sobre ruedas de 120 mm de diámetro (dos delanteras con frenos), construido en acero inoxidable en los planos de apoyo y estructura tubular de acero pintado con esmalte epoxi. Deberá tener por lo menos dos planos de apoyo, 4 cajones con divisiones y cerradura, toma corriente y otros elementos que posibiliten la funcionabilidad del sistema.

- Tensiómetro aneroide incorporado de por lo menos 120 mm de diámetro con sus accesorios correspondientes.

- Ficha de conexión a la red eléctrica inyectada para disminuir riesgo de roturas por tirones.

- 4 toma corrientes como mínimo, integrados a la mesa para conexión de accesorios con fusibles de protección e indicadores de fusible quemado individuales.

- Soporte para tres vaporizadores con conexión universal de 23 mm con válvula de corte de gases anestésicos.

- Alimentación de Gases: O2, N2O, y aire comprimido.

- Manómetros integrados para medir la presión de entrada de todos los gases.

- Válvula mecánica de sobrepresión de línea respiratoria apertura automática a 60 cmH2O.

- Corte de N2O por mínima concentración de O2 programable por el usuario entre 21 a 100 %

- Alarma por baja presión de Oxigeno audible y visual.

- Salida común de gases ISO Standard

- Con caudalímetro Tipo Rotametro para O2 y N2O de 2 escalas y para aire comprimido de 1 escala.

- Absorbedor de CO2 tipo canister reusable capacidad mínima 1200 ml.

- Manovacuómetro analógico de medición de presión en vía aérea.

- Con  pulsador para llenado de bolsa de resucitación con O2 directo en un rango de 35 a 60 l/m

- Válvulas de seguridad de N2O y O2.

- Aspirador de secreciones.

- Vaporizador para isofluorano termo y presocompensado.

- Vaporizador para sevofluorano termo y presocompensado.

LOTE 47: SCIALITICAS

- ITEM 1:    	2   LAMPARA CIALITICA  CON  DOS  BRAZOS  DE   LUMINA				RIAS

- Lámpara cialítica satélite de dos brazos articulados a un punto de fijación en el techo radio de alcance aproximado 1,7 m. y brazo adicional para accesorios. Balanceada para permitir el movimiento y detención en cualquier posición en los 360 º, también deberá permitir regular la altura en distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 200.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia con el regulador. Temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Índice de reproducción de colores como mínimo de Ra 90

- Potencia de radiación infrarroja cada 100.000 Lux max. 35 W/m2

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continua.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser satélite de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- La cotización deberá incluir el montaje y la puesta total en funcionamiento en las salas de cirugía a designar.

- ITEM 2:    	4	LAMPARAS  CIALITICAS  PORTÁTILES

- Lámpara cialítica rodante de brazo articulado. Balanceada con respecto a la base que permita un inclinación de 15º con respecto a la horizontal y en cualquier dirección sin provocar su vuelco, regulable en altura para distintas posiciones. La iluminación total deberá ser de por lo menos 90.000 lux en el campo, con regulación continua de intensidad 50 a 100% con llave bypass de emergencia sobre el regulador. temperatura del color de por lo menos 4500  º K.

- Absorción de radiación infrarroja  como mínimo 99%.

- Diámetro de campo ajustable en forma continua.

- Los bulbos deben permitir su recambio en forma individual independientemente de elementos auxiliares como arrancadores o transformadores, no debiendo encontrarse en ningún tipo de unidad sellada o kit de recambio.

- En caso de ser de bulbo único deberá contar con un elemento automático de emergencia para no quedar inutilizado hasta el correspondiente service.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

LOTE 48: MONITOREO

- ITEM 1:    	26	MONITORES CONFIGURABLES MULTIPARAMETRICOS

Nota: Dadas las diversas configuraciones requeridas se hace un desglose de los 26 monitores según sus distintas opciones a saber:

# 9 Monitores Básicos

Monitores multiparámetros  con:

- Trazo continuo de ECG.

- Saturación de hemoglobina.

- Respiración, medición en tiempo real a través electrodos de ECG por impedancia.

- Con pantalla gráfica color tipo TFT o TRC. Presentando en pantalla  por lo menos tres curvas simultaneas y valores numéricos en tiempo real correspondientes a cada parámetro o sea  frecuencia cardiaca,  respiración, SAO2, presión invasiva, presión no invasiva, capnografía, etc.

- Curvas de Tendencias de las ultimas 24 hs. como mínimo.

- Deberá estar concebido en un único gabinete de construcción compacta.

- Alarmas visuales y audibles de máx. y mín. para cada parámetro, programables por el usuario.

- El preamplificador de entrada eléctricamente aislado del paciente.

- Puerto serie con salida RS232, incluyendo el correspondiente protocolo de comunicación.

- El sensor de dedo para la medición de SAO2, deberá ser para paciente neonato reutilizable tipo Y.

- Deberán estar diseñado, construido y certificado bajo norma de seguridad eléctrica IEC 601 – 1 y especifica para aplicación a paciente

- Alimentación en 220 V 50 Hz.

10 Monitor Básico mas:

- Medición y graficación de Presión arterial no invasiva.

4 Monitor Básico mas:

- Medición y graficación de  Presión arterial invasiva.

3 Monitor Básico  más:

- Medición y graficación de Capnografía

- Medición y graficación  de Presión arterial no invasiva.

Nota:

- Todos los monitores  pueden tener sus módulos preconfigurados en fabrica o intercambiables entre monitores, para este ultimo caso cotizar la cantidad de módulos según el ítem correspondiente.

- Modulo de Presión no invasiva.: por método oscilométrico, debe contar  con válvula de sobrepresión, cámara para neonatología, adultos, programación de toma de muestra para monitoreo automático.

- Modulo de Capnografía: Curvas de ETCO2, FICO2, alarma de apnea y oclusión, trampa de agua u otro medio de seguridad contra el ingreso de humedad al equipo. Se deberán proveer todos los elementos necesarios para la calibración y funciomaniento del equipo (garrafa de gas, reguladoras de presión, conectores, filtros, trampas de agua).

- Saturación de hemoglobina: debe presentar curva pletismográfica.

- La instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas de monitoreo central debe ser provista con los mismos, incluyendo la conexión con los respectivos monitores.

LOTE 49: ELECTROBISTURIES

- ITEM 1:    	2	ELECTROBISTURI DE ALTA POTENCIA HASTA  300W.

- Electrobisturí de estado sólido de alta frecuencia, monopolar y bipolar, para aplicar  en cirugía laparoscópica y general. Con una potencia de 400 W o mayor, frecuencia de trabajo en 500 Khz o mayor, con salida flotante. Indicación en display de los ajustes de potencia de corte y coagulación, e indicación de monopolar y bipolar. Pedalera de mando para corte y coagulación, la misma opción desde mango de bisturí; indicación luminosa y acústica de la activación de cada función. Monitoreo continuo del nivel de impedancia del paciente, con desconexión automática por falla de contacto en paciente. Alarmas audibles y luminosas por fallas.

- Modos normal, spray y coagulación bipolar de precisión para aplicar en laparoscopía.

- Alimentación de 220V, 50Hz.

- Con mesa rodante.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Debe entregarse con protocolo certificado de cumplimiento de la norma de seguridad eléctrica IEC 601-1 y específica de aplicación a paciente y certificado de ensayo de potencia dispensada en cada modalidad y porcentaje de mezcla real.

LOTE 50: CARDIOLOGIA

- ITEM 1:    	2	EQUIPOS DE ELECTROCARDIOGRAFÍA

- Electrocardiógrafo de tres canales.

- Con cable paciente de cinco electrodos. Registro de derivaciones con cambio manual y automático, indicación de los mismos mediante LED ó en display.

- Filtros de AC y de miograma.

- Selector de sensibilidad por 5 mm/mv, 10 mm/mv y 20 mm/mv.

- Selector de velocidad por 25 y 50 mm/seg.

- Estándar  de referencia.

- Sistema de Registro en papel.

- Entrada del paciente eléctricamente aislada, según Norma IEC 601 y especifica de equipo aplicable a paciente, con certificación de cumplimiento.

- Indicación de electrodo desconectado.

- Alimentación a  batería de 12V interna,  recargable con fuente de 220V 50Hz.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- ITEM 2:    	2	CARDIODESFIBRILADORES

- Cardiodefibriladores para su utilización en sala de cirugía, terapia y guardia; fácilmente transportable, liviano y compacto.

- Que permitan la visualización sobre una pantalla del tipo plasma, fluorescente, etc. del complejo en  trazo continuo. Con entrada de señal eléctricamente aislada, por cable paciente de tres ó cinco electrodos y desde paletas de defibrilación, indicación de la derivación actual, indicación de amplitud de referencia, presentación de la frecuencia cardíaca con alarmas de taquicardia y bradicardia, ajustables en modo continuo o por paso.

- Tipo de onda LAWN.

- El defibrilador deberá permitir la selección de por lo menos 8 pasos de energía hasta 360 Joules. Pulsadores de carga en el panel y en las paletas. Descarga manual o sincronizada. Indicación de energía programada y descargada.

- Certificación de potencia disparada.

- Impresora incorporada.

- Impresión de las distintas derivaciones de ECG en el modo electrocardiógrafo. Impresión automática del registro posterior a la descarga sobre paletas, con indicación de fecha, hora y cantidad de energía descargada.

- La entrada deberá estar protegido contra descarga de defibrilador.

- Alimentación a  batería de 12V interna,  recargable con fuente de 220V 50Hz.

- Con  juegos de paletas internas, externas y todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- Se exige cumplimiento de la IEC 601 y específicas para desfibriladores como el ensayo de potencia entregada y tipo de onda.

- ITEM 3:    	12	LARINGOSCOPIOS NEONATOLOGIA

Laringoscopios rectos para neonatología.

Lámpara para una buena reproducción de los colores y larga duración. Mango de acero inoxidable  con superficie antideslizante. Baterías tamaño “AA”. Ramas para neonatología de fácil reemplazo y construidas en acero inoxidable, de una sola pieza. Provisto  de 3 ramas tipo Macintosh. Esterilizable por vapor. Con 2 lámparas de repuesto y su correspondiente caja-estuche.

- ITEM 4:    	4	LARINGOSCOPIOS ADULTO

Laringoscopio curvos para adultos.

Lámpara para una buena reproducción de los colores y larga duración. Mango de acero inoxidable  con superficie antideslizante. Baterías tamaño “C”. Ramas para adulto de fácil reemplazo y construidas en acero inoxidable, de una sola pieza. Provisto  de 3 ramas tipo Macintosh. Esterilizable por vapor. Con 2 lámparas de repuesto y su correspondiente caja-estuche.

LOTE 51: ECOGRAFIA

- ITEM 1:    	1	ECOGRAFO GENERAL

- Equipo de ecografía transportable, montado sobre carro rodante, con ruedas con frenos.

- Ecógrafo digital Doppler Color en tiempo real para trabajar en los modos B, M,   Doppler Pulsado y Continuo, Doppler Color.

- Deberá contar con 256 canales, por lo menos.

- Monitor de alta resolución, barrido no entrelazado, libre de parpadeo, o pantalla plana color de alta resolución. Con caliper electrónico, cálculo de área y distancias, compensación de ganancia en profundidad.

- Los transductores deberán ser de banda ancha y multifrecuenciales y se deberán poder seleccionar, como mínimo, tres frecuencias distintas de operación, especificando el oferente las mismas.

- Introducción de datos en pantalla para la identificación de pacientes/usuarios, inscripción libre en el campo de la imagen y programación de tablas de gravidez.

- Angulo de exploración elegible a partir del teclado para sonda sectorial. Profundidad de exploración seleccionable. Apto para trabajar con cámara multiformato y video printer.

- Modulo cardiológico con 2da. Armonica,  echo stress y mediciones.

- Se suministrará con video printer B y N con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

- Transductores:

- Convex de 3,5 MHz BA

- Lineal (PA) de 5 MHz BA

- Endocavitario transvaginal de 7 MHz BA

- Monitor para el paciente compatible con el equipo y todos sus accesorios.

- Con upgrade incluido en la cotización.

LOTE 52: NEO E INCUBADORAS

- ITEM 1:    	30	BOLSAS DE REANIMACION PARA NEONATOLOGIA

- Bolsas de resucitación con reinhalación, neonatal

- De diseño maniobrable y compacto. Apto para ser usado en recién nacidos, constando de una bolsa autoinflable: Con cobertura externa de silicona e interior de goma sólida. Resistente a desgarros y con larga vida útil. Debe ser esterilizable y permitir un preciso control de niveles de presión y de variaciones de la ventilación.

- Válvula con mínimo espacio muerto, mínima resistencia. Contará con válvula de seguridad que sólo abra a una presión máxima de 60 cmH2O. No debe tener fugas aún con bajos flujos.

- Tubo reservorio de oxígeno

- Máscara facial : Transparente. Especial para neonatos.

- Con manovacuómetro para la indicación de presión insuflada y expirada, con indicación entre –40 y + 40  cmH2O.

- Se proveerá además, con una válvula PEEP para administración manual de PEEP. La presión de ventilación deberá poder ser variada en forma simple; por ejemplo por el número de dedos usados para oprimir la bolsa. Volumen máximo de aproximadamente 500 ml.

- Con todos los accesorios para un correcto funcionamiento.

- ITEM 2:    	16	BOMBAS DE INFUSION A JERINGA

- Bomba de infusión a jeringa para diferentes marcas y volúmenes de jeringas.

- Tamaño de jeringa: 60, 50, 20 y 10 ml por lo menos. Rango de infusión continuo: 0,01 a 90 ml/h por lo menos.

- Con display para lectura de valores ajustados e infundidos. Velocidad de infusión por bolo, ajustable. Apta para uso en adultos, niños y neonatos. Alarmas por cercanía batería baja, alta presión, fin de jeringa.

- Con morsa para sujección a barral portasuero.

- ITEM 3:    	14	LUMINOTERAPIA DE 6 TUBOS

- Luminoterapia de 6 tubos. Rodante, de altura variable. Construida en chapa esmaltada epoxi. Irradiación promedio sobre el área del cochón a una distancia de 39 cm del mismo medido en el rango de longitud de onda comprendido entre 400 y 500 nm:

- Con tubos de luz azul y luz día.

- La densidad de potencia irradiada sobre el paciente deberá ser mayor a 8 mW/cm2 a 60 cm de distancia del paciente, con una longitud de onda entre 430 y 470 nm.

- Especificar marcas y modelos de tubos para la reposición posterior de los mismos.

- Para realizar tratamientos en cunas y en incubadoras, permitiendo que la base rodante este debajo de la cuna ó la incubadora.

- Con acrílico protector debajo de los tubos, de fácil extracción para su limpieza.

- ITEM 4:    	5	CUNAS TERMICAS SERVOCONTROLADAS

Cuna térmica servocontrolada modular compuesta por los siguientes módulos:

- módulo calefactor: de cuarzo con parábola reflectante y deflector protector para el personal, con movimiento de giro del cabezal para permitir el acceso de la calota de Rx. El módulo de control deberá tener termómetro digital con resolución mejor que 0,1 °C que permite leer en todo momento la temperatura cutánea del paciente.

- Sensor de paciente intercambiable y esterilizable.

- Posibilidad de prefijar la temperatura cutánea deseada. Alarmas audiovisuales de máxima y mínima temperatura de piel; sensor de temperatura cutánea desconectado; alarma de falla del circuito.

- Teclado tipo soft touch para fácil limpieza.

- Laterales de acrílico 10 mm de espesor aproximadamente; rebatibles. Colchón premoldeado con tapizado impermeable y radiotranslúcido. Movimiento de Trendelenburg y Fowler ajustable a voluntad. Bandeja porta chasis para rayos X.

- Colchón con medidas aproximadas de 63 x 53 cm, lavable y esterilizable.

- Conjunto montado sobre tren rodante con ruedas con freno.

- La estructura deberá tener tratamiento antioxidante y esmaltado epoxi.

- Cajonera inferior con por lo menos 2 cajones.

- Bandeja lateral porta monitor de altura regulable. Porta suero de por lo menos 3 ganchos, altura regulable, luz de exámen de baja tensión de cuarzo halógeno. Capacidad de llevar tubos de oxígeno.

- ITEM 5:    	8	INCUBADORAS DE ALTO RIESGO

- Incubadora para recién nacidos de alta complejidad para cuidados intensivos.

- Sistema de control microprocesado de temperatura dérmico y de aire. Display para visualizar los valores medidos y ajustados. Menús de autodiagnóstico y configuración. Habitáculo con colchón ubicado en un sistema que permita su angulación en forma continua hasta 10 grados en Fowler o Trendelemburg. Velocidad del aire sobre el colchón menor que 10 cm/seg. Alarmas por alta y baja temperatura, del habitáculo y de la piel. Alarma por falla del sensor, del sistema de ventilación, de alimentación eléctrica. Capota de acrílico de doble pared de por lo menos 5 mm de espesor, uniforme. La doble pared deberá ser de fácil desmonte para su limpieza. 5 portillos de acceso, con aldabas de fácil  apertura y cierre seguro. Portillo iris en todos los portillos. Con 2 accesos como mínimo de tubuladuras laterales. Burletes de fácil desmonte y limpieza.  Burlete en la base de la capota.

- Puerta frontal de cuidados intensivos (PCI) rebatible en todo el ancho de la incubadora

- Colchón con medidas aproximadas de 60 x 30 cm.

- Espesor de la chapa del gabinete de 1,2 mm como mínimo.

- Parachoque perimetral.

- Grupo motor totalmente aislado del circuito de aire, calefactor blindado y desmontable para su limpieza. Motor sin colector de bajo ruido con rulemanes, nivel de ruido inferior a 60 db en el habitáculo del paciente.

- Con base rodante.

- Las cuatro ruedas con frenos, estante inferior porta objetos.

- Bandeja lateral porta monitor de altura variable, sin que afecte la normal apertura de la capota. Mástil porta suero con por los menos tres ganchos y de altura variable.

- ITEM 6:    	2	INCUBADORAS DE ALTO RIESGO CON BALANZA

- Incubadora para recién nacidos de alta complejidad para cuidados intensivos y balanza electrónica incorporada. Sistema de control microprocesado de temperatura dérmico y de aire. Display para visualizar los valores medidos y ajustados. Menús de autodiagnóstico y configuración. Habitáculo con colchón ubicado en un sistema que permita su angulación en forma continua hasta 10 grados en Fowler o Trendelemburg. Velocidad del aire sobre el colchón menor que 10 cm/seg. Alarmas por alta y baja temperatura, del habitáculo y de la piel. Alarma por falla del sensor, del sistema de ventilación, de alimentación eléctrica. Capota de acrílico de doble pared de por lo menos 5 mm de espesor, uniforme. La doble pared deberá ser de fácil desmonte para su limpieza. 5 portillos de acceso, con aldabas de fácil  apertura y cierre seguro. Portillo iris en todos los portillos. Con 2 accesos como mínimo de tubuladuras laterales. Burletes de fácil desmonte y limpieza.  Burlete en la base de la capota.

- Puerta frontal de cuidados intensivos (PCI) rebatible en todo el ancho de la incubadora

- Colchón con medidas aproximadas de 60 x 30 cm.

- Espesor de la chapa del gabinete de 1,2 mm como mínimo.

- Parachoque perimetral.

- Grupo motor totalmente aislado del circuito de aire, calefactor blindado y desmontable para su limpieza. Motor sin colector de bajo ruido con rulemanes, nivel de ruido inferior a 60 db en el habitáculo del paciente.  Con base rodante. Las cuatro ruedas con frenos, estante inferior porta objetos. Bandeja lateral porta monitor de altura variable, sin que afecte la normal apertura de la capota. Mástil porta suero con por los menos tres ganchos y de altura variable.

- ITEM 7:    	6	CPAP

- Equipo CPAP, para mantener presión positiva constante en la vía aérea entre aproximadamente 3 y 10 cmH2O.

- Con Cámara humidificadora y calefaccionada, con regulación de la temperatura en la cámara.

- Circuito de calefacción en el circuito paciente controlado por el mismo humidificador. Válvula de seguridad de presión. Recipiente para producir el CPAP. Tubo con conexión nasal de baja resistencia al flujo.

- Con todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- ITEM 8:    	6	COLCHONES CALEFACCIONADOS

- Colchón calefaccionado, para compensar temperatura en recién nacidos, con control de temperatura digital, alarmas de sobre temperatura.

- Totalmente esterilizable, con medidas aproximadas de 63 x 53 cm. Para trabajar en cunas térmicas, cirugía, etc.

- ITEM 9:    	4	OXIMETROS AMBIENTALES

- Monitor de oxígeno porcentual con celda oxovoltaica.

- Con indicación en display digital del % de oxigeno ambiente entre 21% y 100%.

- Alimentado por batería racargable, con una autonomía mayor a las 2 hs.

- El circuito deberá tener auto power off.

- Con adaptador en T de 22mm de diámetro exterior, celda de oxígeno y cable de conexión.

- ITEM 10:  	6	MESAS DE RECEPCION CALEFACCIONADAS

- Mesa calefaccionada rodante para la recepción del recién nacido. Con módulo calefactor: de cuarzo con parábola reflectante y deflector protector para el personal. Controlado  por microprocesador, indicación de la temperatura de piel. Alarmas de hipotermia e hipertermia. Sensor intercambiable y esterilizable. Control de temperatura por potencia, sin servo control.

- Con lámpara de examen.

- Lecho lavable, de por lo menos 50 cm x 70 cm.

- La altura del piso al lecho no deberá superar los 100cm.

- ITEM 11:  	18	HUMIDIFICADORES CALEFACCIONADOS

- Humidificadores calefaccionados con indicación digital de temperatura y  ajuste del punto de control, rango de regulación aproximado entre 28 y  35 ºC sobre el extremo distal.

- Calefacción indirecta sobre la cámara humidificadora.

- Protección de calefacción por falta del vaso calefactor. Protección de calefacción por sobre temperatura.

- Esterilizable, tanto cámara como sistema calefactor.

- Para tubuladuras de halo como de respirador, con diámetro universal de olivas para entrada y salida de oxigeno.

- Entrada independiente de liquido humidificador a la cámara, con cierre.

- Con morsa para sujeción a barral portasuero.

- ITEM 12:  	8	CUNAS DE ACRILICO

- Cunas con el lecho moldeado en acrílico de una pieza.

- Base de estructura metálica cromada, patas con ruedas, con dispositivo que permita la inclinación del lecho.

- Medidas aproximadas: 0.75 x 0.40 x 0.55 m (largo x ancho x altura).

- ITEM 13:   	5	EXTRACTORES DE LECHE

- Extractor de leche materna con bomba de succión de pistones o diafragma, manejado por motor.

- Con interruptor de encender / apagar.

- Control para graduar la presión de succión por el dedo.

- Manómetro de lectura de la presión

- Motor bomba.

- Manguera de conexión

- Tapón de acople al biberón

- Copa

- Filtro.

- Todas las partes (salvo el motor y el filtro) deben ser esterilizabais.

- La copa será preferiblemente de plástico o material similar (esterilizable).

Incluir:

- 20 copas

- 100 filtros.

LOTE 53: MONITOREO FETAL

- ITEM 1:    	6	MONITOR FETAL Y TOCO CON REGISTRO

- Monitor fetal ante e intraparto de frecuencia cardiaca fetal y tocodinamómetro

- Presentación en display de la frecuencia cardiaca fetal, en una rango entre  50 – 200 l/min aproximadamente.

- Frecuencia del transductor de mínima de 2,0 Mhz.

- Potencia no mayor a 12 mW/cm.

- Debe tener señal luminosa  de latidos de corazón ( led )

- Resolución de ± 1 LPM

- Actividad uterina

- Toco dinamómetro

- De 0 – 100 grs., en pasos mínimos de 10 unidades, con un total de 1000 grs, aproximadamente.

- Resolución de 1 unidad relativa

- Indicador de foco

- Registrador gráfico en papel termosensible de la FCF y toco, con resolución mínima de 180 dpi.

- Velocidades de la unidad registradora 1 a 3 cm / minuto.

- Carro portamonitor, con ruedas, dos de ellas con freno.

- Debe incluir un juego de transductores de repuesto.

- Debe de incluir todos los accesorios para su  correcto y total funcionamiento.

- ITEM 2:    	2	MONITOR FETAL Y TOCO CON REGISTRO Y SONDA

INTRACRANEANA

Monitor fetal y toco con características similares a ítem 1 y con el agregado de sonda intracraneana.

- ITEM 3:    	6	MONITOR FETAL

- Detector fetal por efecto Doppler, con una frecuencia de ultrasonido de 2,1 Mhz , aprox. La energía irradiada  a esa frecuencia deberá ser de 16 mW/cm2 ó menor.

- La potencia de  salida de audio de mas de 800 mW.

- Posibilidad de ajustar el volumen de salida, y la sensibilidad de la señal.

- Alimentación de 220 v 50 Hz. y  a pila ó batería recargable.

LOTE 54: ESTERILIZACIÓN

- ITEM 1:  	2	estufas de calor seco

- Estufa de esterilización por calor seco, cada una tendrá un volumen aproximado 240 lts., totalmente construidas en acero inoxidable, calidad AISI 304 en la parte externa y AISI 316 en todo el interior de la cámara y puertas , con circulación forzada de aire, calefacción por resistencias eléctricas blindadas; laterales y fondo perforados, para permitir la circulación interna de aire caliente homogeneizando la temperatura del volumen interno.

- Todo el conjunto estará  aislado térmicamente, no debiendo incrementar la temperatura en la cara externa en mas de  5 º C, cuando la temperatura interior sea la máxima de trabajo.

- La circulación de aire interno debe ser forzada de manera que se logre una perfecta homogeneización de la temperatura .

- El rango de uso debe estar entre 50 º C  y 220 º C aprox.

- Cada estufa constará de dos puertas de apertura frontal con bisagras laterales, cierre hermético, totalmente construidas en acero inoxidable de acuerdo con lo solicitado.

- El interior contará con dos estantes desmontables.

- El comando será automático, por medio de microprocesador , permitiendo la realización de un ciclo sin la intervención del operador, pudiéndose además programar la hora de inicio  del ciclo. El control de temperatura deberá tener una precisión de +/- 2 % en cualquier punto del área de trabajo.

- Se deberá presentar mapeo de temperatura en por lo menos tres horizontes proporcionales (abajo, medio y arriba) y en tres líneas por horizonte (adelante, medio y atrás).

- Deberá contar con sistema de registro impreso de seguimiento del ciclo.

- ITEM 2:  	1	autoclave

- Autoclave para esterilización por calor húmedo , especialmente construido para la esterilización de material médico, quirúrgico, hospitalario y de laboratorio , por medio de vapor de agua saturado seco a presión , operando con la técnica de vacío fraccionado, según normas DIN 58.946 , con puerta deslizante vertical, control con ajuste de tiempos de esterilización y secado (programables) y generador de vapor eléctrico .

- Esta máquina deberá  estar específicamente preparada para esterilizar, instrumental médico, textiles, líquidos y materiales de látex.

- Deberá poder realizar test de BOWIE AND DICK y test de hermeticidad independientes de los ciclos comunes .

- Deberá contar con sistema de impresión de fecha temperatura , tiempos y presiones durante el ciclo correspondiente.

- La puerta de la misma será deslizante vertical automática, el deslizamiento podrá realizarse entre dos colizas laterales o entre dos ejes de acero inoxidable y bujes de teflón ; todo el sistema de cierre y apertura, deberá asegurar la total protección para el usuario , y a presiones internas superiores a la ambiente impedir  su apertura.

- El cierre hermético se logrará  por la deformación de un burlete de caucho siliconado, ubicado entre la puerta y el frente de la máquina, la deformación se logrará  por presión de cierre entre puerta y cámara, o por presión del vapor procedente del mismo generador. No se admite  un cierre mecánico de la puerta con pasadores accionados por energía hidráulica o neumática como así también por medio de volantes centrales y brazos radiales.

- Deberá estar preparado para permitir como mínimo dos tipos de ciclos, permitiendo así la esterilización de material textil en uno y material metálico, cristal o productos de goma en el otro . Permitir  también la realización de un ciclo de muy corta duración para la rotura de propagación séptica, ciclo tipo flash, pudiéndose procesar instrumental metálico y de vidrio. Se pretende que el personal auxiliar de quirófanos pueda manipular luego del ciclo, el material que estaba previamente contaminado.

- Deberá permitir programación de temperatura entre 120 ºC y 140 º C y tiempos entre 5 a 60 minutos

- La cámara de esterilización y todas aquellas partes que estén en contacto con el vapor de agua a presión deberán ser construidas totalmente en acero inoxidable calidad AISI 316, la cámara deber  tener un volumen entre 400 y 500 litros , estar  calefaccionada por medio de vapor, por sistema de doble cámara completa, para aumentar el rendimiento térmico del equipo; externamente estará aislada térmicamente con lana de vidrio de aproximadamente 2,5 cm de espesor u otro tipo de material que garantice una aislación térmica adecuada.

- El ciclo de esterilización será  automático y programable y al ser iniciado, el operador no podrá modificarlo , pero si abortarlo.

- Con el equipo se deberá  proveer un carro de acero inoxidable calidad AISI 304 con ruedas y dos canastos de acero inoxidable calidad AISI 316 de dimensiones similares a la cámara de esterilización .

- La producción de vacío en la cámara se logrará  por medio de una bomba para alto vacío con sistema de sello por anillo líquido, de por lo menos un desplazamiento volumétrico de 800 litros por minuto,  montada sobre tacos antivibratorios, debiendo lograr la evacuación del 99,95% del aire existente en la cámara cargada.

- La presión de trabajo será de aproximadamente 2,8 Kg cm2 , todo el conjunto deberá  ser probado a una presión igual al doble de la de trabajo, debiéndose entregar junto con el equipo los ensayos realizados, aprobados por un ente oficial competente en la Provincia de Santa Fe. Las partes sometidas a presión durante el ciclo de trabajo deberán llevar dos válvulas de seguridad  una a resorte y otra a contrapeso .

- El autoclave será  provisto con un generador de vapor propio el cual deberá ser eléctrico trifásico, (3x380), con doble sistema de contactor en serie; con un cuerpo de acero inoxidable calidad AISI 304,  capacidad aprox. de 100 lts de agua , calefaccionado por medio de resistencias blindadas en caño de acero inoxidable AISI 316 ; carga de agua por medio de una bomba adecuada a la presión a vencer para el rápido llenado de la caldera y control de nivel automático; doble control de presión de caldera, el tanque intermediario de agua  deber  ser de acero inoxidable calidad AISI 304.

- El control se realizará  con un microprocesador o PLC, el cual controlará  en forma permanente todos los parámetros del ciclo. Y deberá permitir el acceso remoto vía MODEM para su control desde PC proveyéndose el software correspondiente que permita realizar el seguimiento de los ciclos de trabajo.

- Presentará  en el frente lectura directa por medio de indicadores analógicos y digitales de temperatura , presión de trabajo  entrecámara , generador de vapor y presión de la cámara ( Manovacuómetro), poseer  además pulsador de interrupción del ciclo , pulsador de reset de puesta a cero , indicación luminosa de tensión en las tres fases , indicación luminosa cierre y apertura de puerta , indicación luminosa generador de vapor en funcionamiento , indicación luminosa pasos del ciclo , señal acústica de final de ciclo .

- Todas las cañerías, válvulas, y accesorios para agua, vapor, y vacío serán de cobre, bronce o acero inoxidable.

- Los oferentes deberán especificar en sus propuestas la calidad y cantidad de suministros necesarios, tales como agua, gas, electricidad, desagües, ventilación , etc .

- La tensión de comando será  de 24 V o menor , estabilizada.

- El equipo deberá contar con sistema de filtrado y ablandamiento  de agua de red para su normal funcionamiento y optimo rendimiento.

- ITEM 3:  	1	 lavadora por ultrasonido

Lavadora por ultrasonido con proceso de lavado enjuague y secado.

Lavado

- Capacidad aproximada 50 litros.

- Temperatura de trabajo de 0 a 60º C.

- Tanque, totalmente construida en acero inox. AISI 316, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,5 mm como mínimo, pulido sanitario.

- Válvula de vaciado, cesto para lavado, enjuague y secado, tapa.

- Timer para elección del ciclo de lavado, termostato para elección de la temperatura de la solución, ambos a prueba de salpicaduras.

- Control de nivel de liquido que impida su funcionamiento sin el llenado correspondiente.

- Potencia mínima de ultrasonido 1000 W.

- Frecuencia 25 kHz.

Enjuague

- Tanque totalmente construido en acero inox. AISI 304, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,2 mm como mínimo, pulido sanitario.

- Capacidad aprox. 50 litros.

- Proceso de enjuague mediante  aspersor ubicado en el tanque.

Secado

- Tanque totalmente construido en acero inox. AISI 304, sin costuras de soldadura, sin ángulos vivos, espesor 1,2 mm como mínimo, pulido sanitario, tapa de cierre del mismo material al tanque, con cierre hermético.

- Capacidad aprox. 50 litros.

- El secado se realizara mediante recirculación de aire caliente por turbina y resistencias blindadas.

- Debe contar con elementos automáticos de control de temperatura y tiempo de secado.

- ITEM 4:  	1	selladora de bolsa

- Selladora de pouch

- Equipo de mesa , proceso automático, ancho de soldado 400 mm , tensión de trabajo 220 V , 1,5 Amp aprox.

- Con selectores de temperatura de trabajo y  tiempo de sellado .

- Deberá poseer un termostato de respaldo que saque de funcionamiento el equipo si se eleva en 5 ºC la temperatura de trabajo seleccionada.

- ITEM 5:  	2	cortadoras de gasa

Maquina de cortar gasa; cuchilla circular de diámetro 5 ¼, con todos los accesorios para su correcto funcionamiento.

LOTE 55: INSTRUMENTAL CIRUGÍA mATERNIDAD MARTÍN

Todos los elementos que componen este lote deben cumplir y presentar la certificación correspondiente,  en la instancia de la presentación de las propuestas, de las siguientes normas internacionales:

DIN 17442

ISO-DIS 7053 P1

ISO-DIS 9365

- Item 1:    CAJA DE DESGARRO

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable cada una de 40cm. x 20cm. x 8 cm.    6

Cada una deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Valvas Doyen Ginecológicas de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza Pozzi de 25 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar recto de 18 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar curvo de 12 cm. de largo. | 1 |
| Pinza Aro curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Aro recta de 18 cm. de largo. | 1 |
| Valvas maleables de 20 cm. de largo y 8 cm. de ancho. | 2 |
| Valvas de Desgarro Briescky única medida. | 2 |
| Tijera de Mayo recta de 17 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 2: CAJA DE LEGRADO.

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 30 cm. x 15 cm. x 6 cm.).        7

Cada una deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Set de bujías de Hegar (juego), que incluya todos los tamaños. | 1 |
| Pinza de Musseux de 24 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Peann de 20 cm. de largo. | 1 |
| Curetas fenestradas Recamier-Sims de 30 cm. de largo y 11 mm. de ancho. | 1 |
| Curetas fenestradas Recamier-Sims de 30 cm. de largo y 12 mm. de ancho. | 1 |
| Curetas fenestradas Recamier-Sims de 30 cm. de largo y 14 mm. de ancho. | 1 |
| Curetas fenestradas Recamier-Sims de 30 cm. de largo y 5 mm. de ancho. | 1 |
| Pinzas Pozzi de 25 cm. de largo. | 2 |
| Histerómetro Sims de 27 cm. de largo que mida en centimetros, botón de 4 mm. | 1 |
| Pinza de biopsia de cerviz de 26 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de resto de Maier de 24 cm. de largo. | 1 |
| Cureta tipo Novak de 30 cm. de largo y 12 mm. de ancho. | 1 |
| Pinza de Peann de 20 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 3: CAJA DE PARTO

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 25 cm. x 12 cm. x 6 cm.           15

Cada una deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Tijera de Mayo curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar recto de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas fuertes tipo Kocher rectas de 18 cm. de largo. | 3 |
| Pinzas de disección sin dientes de 18 cm. de largo. | 3 |
| Pinza Pean para hisopo de 18 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 4: CAJAS DE CANALIZACIÓN UMBILICAL

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de  25 cm. x 12 cm. x 6 cm.           6

Cada una deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Mango de bisturí número 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo de recta de 15 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas de Mayo-Hegar curvo de 16 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas de hemostasia recta de 15 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas de disección con diente de 15 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas Pean para hisopo de 16 cm. de largo. | 1 |
| Sondas acanaladas para canalización de 11,5 cm. de largo. | 1 |
| Estiletes para canalización de 13 cm. de largo. | 1 |

- ITEM 5: CAJAS GINECOLOGICAS

Cajas metálicas con tapa de acero inoxidable de 51cm. x 28 cm. x 10 cm.        10

Cada una deberá contener:

| Instrumental | Cantidades |
| --- | --- |
| Pinzas de Backhaus de 11 cm. de largo. | 4 |
| Pinzas de Doyen de 15 cm. de largo. | 1 |
| Bols de acero inoxidable de 250 cc. | 1 |
| Pinza Pean de 16 cm. largo. | 1 |
| Mangos de bisturí número 4 de 15 cm. de largo. | 1 |
| Mangos de bisturí número 4 de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Mayo recta de 17 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum recta de 18 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Metzenbaum curva de 20 cm. de largo. | 1 |
| Tijera de Sims Finochietto curva de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección con dientes de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de disección sin dientes de 20 cm. de largo. | 1 |
| Separador autoestático de Gosset de 25 cm. de largo, 7 cm. de ancho y 8,5 cm. de profundidad. | 1 |
| Separador autoestáticos de Gosset de 10 cm. de largo, 5 cm. de ancho y 6 cm. de profundidad. | 1 |
| Valva de Doyen de 10cm. de largo y 7 mm de ancho. | 1 |
| Pinzas de hemostasia Halsted de 12 cm. de largo. | 2 |
| Pinzas de hemostasia Mirizzi recta de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinzas de hemostasia Bertola curva de 24 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Faure de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas de Kocher recta de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinzas de Allis de 4 dientes de 20 cm. de largo. | 2 |
| Pinza de aro de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinzas de Gregoire de 20cm. de largo. | 2 |
| Pinza de Duval de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pinza de Babcock de20 cm. de largo. | 1 |
| Porta agujas Mayo-Hegar recto de 20 cm. de largo. | 1 |
| Pasahilos de Overtholt de 24 cm. de largo. | 1 |
| Histerómetro de Mayo de 30 cm. de largo, que mida en centímetros y botón de 4 mm. | 1 |
| Tirabuzon de 17 cm de largo. | 1 |
| Pinza de Pozzi de 18 cm. de largo. | 1 |
| Pinza Pean de 22 cm. de largo. | 1 |
| Par de separadores de Farabeuf de 12 cm. de largo, extremos de 19 mm. de ancho y 15 mm. de profundidad. | 1 |
| Par de separadores de Farabeuf de 15 cm. de ancho, extremos de 4 cm. de ancho y 20 mm. de profundidad. | 1 |
| Histerolabo de 27 cm. de largo. | 1 |

LOTE 56: flujo laminar

- ITEM 1	1	flujo laminar

Flujo laminar GABINETES CLASE II - TIPO A

- Superficie de acero inoxidable

- Tubo fluorescente en zona de trabajo

- Tubo luz ultravioleta esterilización zona de trabajo

- Conexiones interiores de corriente eléctrica, agua y gas

- Extracción 30% del aire a través del filtro HEPA de mientras el restante 70% se recircula a través del filtro HEPA eficiencia mínima 99.99%, de inyección al área de trabajo

# Controlador de presiones y/o caudales de seguridad

- Alarma lumínica y sonora de apertura de ventana fuera de  nivel de seguridad

- Posibilidad de conexión de extracción al exterior

# Acceso simple para el recambio de filtros

- Validación

- Mechero eléctrico para esterilización de ansa.

4.  Planos

No corresponde.

PARTE 3 - Contratación

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato

Indice de Cláusulas

Pág.

1. Definiciones	VII - 173

2. Documentos Contractuales	VII - 174

3. Prácticas Corruptivas	VII - 174

4. Interpretación	VII - 175

5. Idioma	VII - 177

6. Asociación en Participación,  Consorcio o Asociación	VII - 177

7. Elegibilidad	VII - 177

8. Notificaciones	VII - 179

9. Legislación Aplicable	VII - 179

10. Resolución de Controversias	VII - 179

11. Alcance del Suministro	VII - 179

12. Entrega	VII - 179

13. Responsabilidad del Proveedor	VII - 179

14. Responsabilidad del Comprador	VII - 179

15. Precio del Contrato	VII - 180

16. Condiciones de Pago	VII - 180

17. Impuestos y Derechos	VII - 180

18. Garantía de Cumplimiento	VII - 181

19. Derechos de Autor	VII - 181

20. Información  Confidencial	VII - 182

21. Subcontratación	VII - 183

22. Especificaciones y Planos	VII - 183

23. Embalaje y Documentos	VII - 183

24. Seguros	VII - 184

25. Transporte	VII - 184

26. Inspecciones y Pruebas	VII - 184

27. Daños de Valor Preestablecido	VII - 185

28. Garantía de los Bienes	VII - 185

29. Derechos de Patente	VII - 186

30. Limitación de Responsabilidades	VII - 187

31. Cambio en las Leyes y Reglamentos	VII - 188

32. Fuerza Mayor	VII - 188

33. Ordenes de Cambio y Modificaciones en el Contrato	VII - 189

34. Prórroga de los Plazos	VII - 190

35. Terminación	VII - 190

36. Cesión	VII - 192

|  | Sección VII. Condiciones Generales del Contrato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Definiciones |  | - Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación: ### “Banco” es el Banco Interamericano de Desarrollo. ### “Bienes” son todos los productos, materias primas, maquinarias, equipos y plantas industriales, y/u otros materiales que el Proveedor esté obligado a suministrar al Comprador de conformidad con el Contrato. ### “CEC” son las Condiciones Especiales del Contrato. ### “CGC” son las Condiciones Generales del Contrato. ### “Comprador” es la entidad que adquiere los bienes y servicios conexos especificado en las CEC. ### “Contrato” es el Convenio celebrado entre el Comprador y el Proveedor, junto con los documentos contractuales indicados en el mismo, e incluyendo todos sus anexos, apéndices y todos los documentos incorporados al Contrato por referencia. ### “Cumplimiento” significa la realización de los servicios conexos de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato. ### “Daños de Valor Preestablecido” es el monto de los daños que el Proveedor estará obligado a pagar al Comprador de ocurrir un incumplimiento contractual determinado. El monto, que debe ser un estimado realista del posible perjuicio que el incumplimiento ocasionará, es fijado de común acuerdo por las partes y establecido en el Contrato. ### “Día” significa día calendario. ### “Documentos Contractuales” son los documentos indicados en el Contrato, incluyendo todas las adenda a los mismos. ### “El Lugar del Proyecto”, cuando procede, es el sitio definido en las CEC. ### “Entrega” significa la transferencia de los bienes del Proveedor al Comprador de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el Contrato. ### “País del Comprador” es el país especificado en las Condiciones Especiales del Contrato CEC. ### “Países Elegibles” son los países y territorios elegibles de conformidad con la Lista de Países Elegibles, indicada en la Sección V. ### “Precio del Contrato” es el precio pagadero al Proveedor de conformidad con el Convenio, sujeto a los incrementos, ajustes o deducciones, que puedan introducirse conforme al Contrato. ### “Proveedor” es la persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, cuya oferta para ejecutar el Contrato ha sido aceptada por el Comprador y cuyo nombre se establece en el Convenio, e incluye a los sucesores legales o cesionarios permitidos del Proveedor. ### “Servicios Conexos” son los servicios complementarios al suministro de los bienes, tales como seguros, instalación, capacitación y mantenimiento inicial, así como otras obligaciones similares del Proveedor comprendidas en el Contrato. ### “Subcontratista” es toda persona natural, entidad privada o pública, o cualquier combinación de ellas, incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, con quienes el Contratista ha subcontratado el suministro de cualquier porción de los bienes o la ejecución de cualquier parte de los servicios conexos. |  |  |  |
| # Documentos Contractuales |  | - Sujeto al orden de precedencia establecido en el Convenio, se entenderá que todos los documentos que lo conformen (incluyendo todas sus partes) son correlativos, complementarios y mutuamente explicativos. |  |  |  |
| # Prácticas Corruptivas |  | - El Banco exige que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y el Comprador), así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento del Banco, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, el Banco actuará frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido. ### “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. ### “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado. ### “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes. ### “Colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta. |  |  |  |
|  |  | - Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo del Banco, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el participante o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisición llevado a cabo con motivo de un financiamiento del Banco, ha incurrido en prácticas corruptivas, el Banco: Rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrados en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento del Banco. La inhibición que establezca el Banco podrá ser temporal o permanente; y/o Cancelará, y/o acelerará el repago de la porción del préstamo destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario del préstamo o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para el Banco y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario. |  |  |  |
|  |  | - El Oferente deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del Contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en el Formulario de Presentación de Oferta. |  |  |  |
|  |  | - El Proveedor deberá permitir al Banco, o a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorías de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados con la ejecución del Contrato. |  |  |  |
| # Interpretación |  | - Si el contexto así lo requiere, singular significa plural, y viceversa. - Incoterms - Salvo indicación contraria en las CEC, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones para las partes serán los prescritos por Incoterms. - Los términos EXW, CIF, CIP y otros similares, se regirán por las normas especificadas en la edición de Incoterms, publicada por la Cámara de Comercio Internacional, que estén vigentes a la fecha del Llamado a Licitación o según se especifique en las CEC. - Totalidad de lo Acordado El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre el Comprador y el Proveedor, y reemplaza toda comunicación, negociación y acuerdos (ya sea por escrito o verbal) entre las partes en dicho respecto, realizados con anterioridad a la fecha del Contrato. - Enmiendas Ninguna enmienda u otra variación al Contrato será válida a menos que se efectúe por escrito, esté fechada, haga referencia expresa al Contrato, y esté firmada por un representante debidamente autorizado de cada una de las partes. - Limitación de Dispensas - Sujeto a lo indicado en la Sub-Cláusula 4.5(b) de las CGC, ningún descargo, abstención en el ejercicio de un derecho, demora o prórroga de plazos concedida por una de las partes para imponer el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por las partes por cualquier incumplimiento del Contrato, servirá de dispensa por incumplimientos posteriores o continuación de incumplimientos del Contrato. - Toda dispensa de cualquiera de las partes respecto de sus derechos, poderes o recursos, deberá hacerse por escrito. Deberá llevar, además, la fecha y firma de un representante autorizado de la parte que conceda tal dispensa, con indicación de la obligación que se está dispensando y el alcance de la dispensa. - Divisibilidad Si cualquier obligación del Contrato resultase prohibida o se transformase en inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectarán la validez o ejecución de las otras obligaciones del Contrato. |  |  |  |
| # Idioma |  |  | - El Contrato, así como toda correspondencia y documentos relativos al mismo que intercambien el Proveedor y el Comprador, deberán redactarse en el idioma indicado en las CEC. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte del Contrato, podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que los párrafos relevantes de dicho material vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma indicado en las CEC. En este caso, para propósitos de la interpretación del Contrato, prevalecerá la traducción. - El Proveedor se hará cargo de todos los gastos de traducción al idioma indicado, así como con todos los riesgos relativos a la precisión de dicha traducción. |  |  |
| # Asociación en Participación, Consorcio o Asociación |  |  | - A menos que se disponga lo contrario en las CEC, si el Proveedor se constituye como una asociación en participación, consorcio o asociación, todas las partes que lo conformen deberán ser mancomunada y solidariamente responsables frente al Comprador, por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato. Dichas partes deberán, además, designar a una de ellas para que actúe como representante, con autoridad para comprometer a la asociación en participación, consorcio o asociación. La composición o constitución de la asociación en participación, consorcio o asociación. no deberá modificarse sin el consentimiento escrito y previo del Comprador. |  |  |
| # Elegibilidad |  |  | - El Proveedor y todos sus Subcontratistas deberán tener la nacionalidad de un país elegible, de conformidad con la Sección V, Países Elegibles. Se considera que un Proveedor o un Subcontratista tienen la nacionalidad de un país elegible si cumplen con los siguientes requisitos: - en caso de personas naturales: #### ser ciudadanas de un país elegible; o #### haber establecido sus domicilios en un país elegible como residentes “bona fide” y estar legalmente autorizadas a trabajar en dicho país (de otra manera que como funcionarios internacionales); o, |  |  |
|  |  |  | - en caso de entidades privadas (firmas): - estar constituidas, incorporadas o registradas en un país elegible y operar de conformidad con las disposiciones legales de dicho país; y - que más del 50% de su capital sea de propiedad de una o más personas naturales o firmas de países elegibles, de acuerdo con las definiciones señaladas anteriormente |  |  |
|  |  |  | - Estos criterios se aplicarán también a cada uno de los miembros de un consorcio y a otras firmas que dicho consorcio (o firma) pueda proponer para subcontratar o suministrar parte de los bienes, incluyendo servicios conexos. |  |  |
|  |  |  | - Todos los bienes y servicios conexos que deban suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco, deberán tener su origen en países elegibles (ver Sección V, Países Elegibles). |  |  |
|  |  |  | - El término “país de origen” significa el país en el cual los bienes han sido extraídos, cosechados, cultivados, producidos, manufacturados o procesados; o el país en que como resultado de la manufactura, procesamiento o montaje, se hubiese obtenido otro artículo, comercialmente reconocido, que difiera sustancialmente en sus características básicas de sus componentes importados. - La nacionalidad de la firma que produzca, ensamble, distribuya, o venda los bienes, no determina el origen de los mismos. |  |  |
|  |  |  | - Los servicios conexos deberán ser suministrados por firmas de países elegibles. En el caso de transporte de bienes, éstos deberán ser transportados en una nave que cumpla con por lo menos uno de los siguiente criterios: - que la bandera de la nave sea de país elegible; - que el propietario de la nave sea de país elegible; - que la nave esté registrada en país elegible; - que la empresa que emita el conocimiento de carga, sea de país elegible. |  |  |
| # Notificaciones |  |  | - Toda notificación entre las partes en virtud de este Contrato se hará por escrito a la dirección indicada en las CEC. “Por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. - Las notificaciones surtirán efecto en la fecha de su entrega o en la que se indique en la notificación, la que sea posterior. |  |  |
| # Legislación Aplicable |  |  | - El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del país del Comprador, salvo que las CEC lo establezcan de otra manera. |  |  |
| # Resolución de Controversias |  |  | - El Proveedor y el Comprador harán todos los esfuerzos posibles para resolver, de manera amigable y utilizando mecanismos informales de resolución de conflictos, cualquier desacuerdo o disputa surgida a raíz del, o relacionado con el Contrato. - Si las partes no hubieren podido resolver el conflicto dentro de veintiocho (28) días a partir del comienzo de la utilización de tales mecanismos informales, cualquiera de ellas podrá pedir que se resuelva la controversia utilizando los mecanismos formales de resolución de disputas especificados en las CEC. |  |  |
| # Alcance del Suministro |  |  | - Sujeto a lo indicado en las CEC, los bienes y servicios conexos que serán suministrados cumplirán con lo especificado en el Programa de Suministros. - Salvo disposición contraria en el Contrato, el Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en el Contrato, pero que pueda inferirse razonablemente de dicho Contrato que son necesarios para satisfacer el Programa de Suministros. Por lo tanto, dichos artículos serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados en el Contrato. |  |  |
| # Entrega |  |  | - Sujeto a lo dispuesto en la Sub-Cláusula 33.1 de las CGC, los bienes se entregarán y los servicios conexos se completarán, de acuerdo con el Plan de Entrega y Cumplimiento indicado en el Programa de Suministros. En dicho programa se mencionan los detalles de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el Proveedor. |  |  |
| # Responsabilidad del Proveedor |  |  | 13.1 El Proveedor deberá suministrar todos los bienes y servicios conexos incluidos en el Alcance del Suministro, de acuerdo con la Cláusula 11 de las CGC y con el Plan de Entrega y Cumplimiento, según lo indicado en la Cláusula 12 de las CGC. |  |  |
| # Responsabilidad del Comprador |  |  | - Cuando el suministro de los bienes y servicios conexos requiera que el Proveedor obtenga permisos, aprobaciones, licencias de importación o de otra clase, emitidos por autoridades públicas locales, el Comprador hará lo posible, si así lo solicita el Proveedor, para colaborar con éste en el cumplimiento de todos estos requisitos en forma oportuna y eficiente. - El Comprador se hará cargo de todos los gastos correspondientes al cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la Cláusula 14.1 de las CGC. |  |  |
| # Precio del Contrato |  |  | - El Precio del Contrato será el monto especificado en el Convenio, sujeto a cualquier ajuste, incremento, o deducciones que puedan ser efectuados conforme al Contrato. - Los precios facturados por el Proveedor por los bienes entregados y los servicios conexos prestados en virtud del Contrato, no deberán diferir de los que dicho Proveedor hubiese cotizado en su oferta, con excepción de cualquier ajuste de precios que estuviese autorizado en las CEC. |  |  |
| # Condiciones de Pago |  |  | - El precio del contrato, incluyendo anticipos de pago si hubiese, será pagado al Proveedor siguiendo lo establecido en las CEC. - El proveedor someterá al Comprador las solicitudes de pago por escrito y adjuntará a dichas solicitudes las facturas correspondientes que describan los bienes que fueron suministrados y los servicios conexos prestados y los documentos indicados en la cláusula 12 de las CGC, luego de haber cumplido con todas las obligaciones que se indiquen en el contrato. - El Comprador efectuará los pagos con prontitud, sin exceder un plazo de sesenta (60) días a partir de la fecha en que el Proveedor haya presentado una factura o solicitud de pago y ésta haya sido aceptada por el comprador. Ver CEC - La moneda en que se efectuarán los pagos al Proveedor en virtud del presente contrato se indicará en las CEC. |  |  |
| # Impuestos y Derechos |  |  | - A menos que se disponga específicamente lo contrario en las CEC, el Proveedor será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera del país del Comprador, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados en virtud del Contrato. - No obstante lo dispuesto en la Sub-Cláusula 17.1 anterior, y a menos que se especifique lo contrario en las CEC, el Comprador será responsable de, y pagará puntualmente, todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes, que hubiesen sido fijado por la ley del país del Comprador sobre los bienes y servicios conexos, cuando éstos hayan sido suministrados, entregados o completados, fuera del país del Comprador. - El Comprador hará todo lo posible para ayudar a que el Proveedor se beneficie, hasta el máximo permitido por la ley, de cualesquier exención impositiva, reducciones, descuentos, derechos de aduana, u otros privilegios impositivos que pudieran aplicarse al Proveedor en el país del Comprador. - Para efectos de este Contrato, se acuerda que el Precio del Contrato indicado en el Convenio está basado en los impuestos, derechos de aduana y otros gravámenes que hubieran estado vigentes, en el país del Comprador, veintiocho (28) días antes de la fecha límite para presentar ofertas (en adelante denominados “impuestos” en esta cláusula). Si alguna de las tasas de impuestos fuesen aumentadas o disminuidas, o nuevos impuestos creados o eliminados, o se llegase a producir un cambio de interpretación o aplicación relativo a cualquier impuesto, durante el curso de ejecución del Contrato, y estos cambios impositivos fuesen de cargo del Proveedor, sus Subcontratistas o empleados, se aplicará un ajuste equitativo al Precio del Contrato, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo según los efectos que dichos cambios tengan sobre el Precio. |  |  |
| # Garantía de Cumplimiento |  |  | - El Proveedor otorgará una garantía de cumplimiento al Comprador cuyo monto será el indicado en las CEC, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha en que reciba la notificación de adjudicación del Contrato. - El pago de la garantía de cumplimiento tiene por objeto compensar al Comprador por las pérdidas que le ocasione el incumplimiento del Proveedor por las obligaciones establecidas en el Contrato. - La garantía de cumplimiento estará denominada en la misma moneda que el Contrato o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad que el Comprador considere aceptable y se presentará bajo una de las modalidades especificadas en las CEC. - Salvo indicación contraria en las CEC, la garantía de cumplimiento será liberada por el Comprador y devuelta al Proveedor a más tardar veintiocho (28) días contados a partir de la fecha en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales, incluidas las relativas a la garantía de calidad de los bienes. |  |  |
| # Derechos de Autor |  |  | - Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros elementos que incluyan datos e información suministrados por el Proveedor al Comprador, permanecerán de propiedad del Proveedor. En caso de que éstos fueran suministrados al Comprador ya sea directamente o por terceras personas a través del Proveedor, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de autor de tales elementos permanecerán de propiedad de dichas terceras personas. |  |  |
| # Información Confidencial |  |  | - El Comprador y el Proveedor se comprometen a respetar el carácter confidencial de cualesquier documentos, datos u otra información relacionada con el Contrato que hubiesen sido suministrados directa o indirectamente por una de las partes a la otra, y a no dar a conocer dicha información, sin el previo consentimiento escrito de la otra parte. Todo ello sin perjuicio de que la información citada hubiese sido provista antes, durante o una vez completada la ejecución del Contrato. No obstante lo anterior, el Proveedor podrá suministrar a su Subcontratista tales documentos, datos y cualquier otra información que reciba del Comprador para que dicho Subcontratista pueda cumplir con sus obligaciones en virtud del Contrato. En este caso, el Proveedor obtendrá del Subcontratista un compromiso de confidencialidad, similar al requerido del Proveedor, de conformidad con esta Cláusula 20 de las CGC. - El. Comprador no utilizará dichos documentos, datos o cualquier otra información que reciba del Proveedor, para cualquier otro fin que no esté relacionado con el Contrato. Asimismo, el Proveedor no utilizará dichos documentos, datos o cualquier otra información recibida del Comprador, para ningún otro propósito que no sea el diseño, compra o cualquier otro trabajo y servicios requeridos para la ejecución del Contrato. - La obligación de una parte de conformidad con las Sub-Cláusulas 20.1 y 20.2 arriba mencionadas, no se aplicará a aquella información que: - el Comprador o el Proveedor requieran compartir con el Banco u otras instituciones que participan en el financiamiento del Contrato; o - en el presente o a futuro se haga pública sin culpa de ninguna de esa parte; o - pueda probarse que era conocida por esa parte en el momento en que fue divulgada y que no fue obtenida previamente, directa o indirectamente, de la otra parte; o - haya sido puesta a disposición de esa parte por un tercero que no tiene obligación de confidencialidad. - Las disposiciones precedentes de esta Cláusula 20 de las CGC no modificarán de manera alguna los compromisos de confidencialidad que hubiesen asumido las partes con anterioridad a la fecha del Contrato, con respecto al suministro o cualquiera de sus componentes. - Las disposiciones de esta Cláusula 20 de las CGC se mantendrán en vigor con posterioridad a la finalización o terminación de este Contrato, cualquiera hubiese sido la causa de dicha terminación. |  |  |
| # Subcontrata-ción |  |  | - El Proveedor deberá notificar por escrito al Comprador todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, si no los hubiera especificado en su oferta. La subcontratación no eximirá al Proveedor de ninguna de sus obligaciones, deberes o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. - Los subcontratos deberán cumplir con las disposiciones de las Cláusulas 3 y 7 de las CGC. |  |  |
| # Especificaciones y Planos |  |  | - Especificaciones Técnicas y Planos - El Proveedor se asegurará de que todos los Bienes y Servicios Conexos se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas y a las otras disposiciones del Contrato. - El Proveedor tendrá derecho a rechazar responsabilidad por cualquier diseño, datos, planos, especificación u otro documento, o cualquier modificación a los mismos, suministrada o diseñada, por o en nombre del Comprador. Para ello deberá notificar su rechazo al Comprador. - Los bienes y servicios conexos que suministre el Proveedor con motivo del Contrato deberán ajustarse a las normas indicadas en la Sección VI, Programa de Suministros. Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicarán normas equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los bienes. - Cuando en el Contrato se haga referencia a códigos y normas conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regirá la edición o versión revisada de tales códigos y normas que se indique en el Programa de Suministros. Cualquier cambio en cualquiera de los citados códigos y normas durante la ejecución del Contrato, se aplicará solo después de aprobado por el Comprador y dicho cambio se regirá por la Cláusula 33 de las CGC. |  |  |
| # Embalaje y Documentos |  |  | - El Proveedor embalará los bienes en la forma necesaria para impedir que se dañen o deterioren durante el transporte al destino final, como se indicado en el Contrato. El embalaje deberá ser adecuado para resistir, sin limitaciones, durante el transporte, manipulación brusca y descuidada y exposición a temperaturas extremas, sal y precipitaciones, así como almacenamiento en espacios abiertos. Para determinar el tamaño y peso de los embalajes se tendrán en cuenta, cuando sea el caso, la lejanía del destino final de los bienes y la carencia de equipo pesado de carga y descarga en todos los puntos en que los bienes deban transbordarse. - El embalaje, las identificaciones y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente con los requisitos especiales que se hayan consignado en el Contrato, y con cualquier otro requisito, si lo hubiere, especificado en las CEC y en cualesquiera otras instrucciones que hubiese impartido el Comprador. |  |  |
| # Seguros |  |  | - A menos que se disponga de otra manera en las CEC, todos los bienes suministrados en virtud del Contrato deberán estar totalmente asegurados contra los daños y perjuicios que pudieran ocurrir durante su fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo con los Incoterms aplicables, o en la forma especificada en las CEC. La moneda de pago del seguro deberá ser libremente convertible y de país elegible. |  |  |
| # Transporte |  |  | - A menos que se disponga de otra manera en las CEC, la responsabilidad por el transporte de los bienes, se regirá por lo dispuesto en los Incoterms especificados en el Programa de Suministros. |  |  |
| # Inspecciones y Pruebas |  |  | - El Proveedor llevará a cabo, a su propio cargo y sin costo alguno para el Comprador, todas aquellas pruebas y/o inspecciones de los bienes y servicios conexos que se especifiquen en el Programa de Suministros. - Las inspecciones y pruebas podrán llevarse a cabo en las instalaciones del Proveedor o en las de su Subcontratista, en el lugar de entrega, y/o en el lugar de destino final de los bienes, o en otro lugar del país del Comprador, de acuerdo a lo especificado en las CEC. Sujeto a lo establecido en la Sub-Cláusula 26.3, cuando las inspecciones y pruebas se lleven a cabo en las instalaciones del Proveedor o de su subcontratista, se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencias razonables, incluyendo acceso a planos y a datos de producción, y sin cargo alguno para el Comprador. - El Comprador o el representante que éste designe para tal efecto, tendrán derecho a asistir a las pruebas y/o inspecciones indicadas en la Sub-Cláusula 26.2 de las CGC, siempre y cuando el Comprador asuma todos los costos y gastos en que incurran con relación a su participación, incluyendo pero sin limitarse a todo costo de viajes y gastos de alimentación y alojamiento. - Cuando el Proveedor esté listo para realizar cualquiera de las pruebas y/o inspecciones requeridas, notificará oportunamente al Comprador sobre tal prueba y/o inspección, así como el lugar, fecha y hora en que se llevarán a cabo. El Proveedor deberá obtener de cualquier tercera parte pertinente o del fabricante, los permisos o consentimientos que fuesen necesarios para permitir la participación del Comprador, o del representante que éste designe, en dicha prueba y/o inspección. - El Comprador podrá solicitar del Proveedor la realización de cualquier prueba y/o inspección que no estuviese especificada en el Contrato, pero que se considerase necesaria para verificar si las características y funcionamiento de los bienes se ajustan a las especificaciones técnicas, códigos y normas en virtud del Contrato. Los costos y gastos razonables en que incurra el Proveedor para la realización de tales pruebas y/o inspecciones, deberán agregarse al Precio del Contrato. Sin embargo, si las pruebas y/o inspecciones llegaran a impedir el avance en la fabricación de los bienes y/o en la ejecución de otras obligaciones en virtud del Contrato, deberán ajustarse adecuadamente las fechas de entrega y cumplimiento, y otras obligaciones que pudieran resultar afectadas. - El Proveedor entregará al Comprador un informe con los resultados de todas las pruebas y/o inspecciones realizadas. - El Comprador podrá rechazar los bienes o parte de ellos que no hubiesen pasado alguna prueba o inspección o que no se ajusten a las especificaciones. En estos casos, el Proveedor rectificará o reemplazará los bienes rechazados o cualquier parte de ellos o llevará a cabo las modificaciones necesarias para que los bienes se ajusten a las especificaciones, todo ello sin costo alguno para el Comprador. El Proveedor deberá, además, repetir sin costo alguno para el Comprador las pruebas y/o inspecciones, notificando al Comprador, de acuerdo con la Sub-Cláusula 26.4 de las CGC. - El Proveedor concuerda que ni la realización de una prueba y/o la inspección de los bienes o de cualquier parte de los mismos, ni la presencia del Comprador o de su representante, ni tampoco la emisión de cualquier certificado de prueba que se realice, de conformidad con la Sub-Cláusula 26.6 de las CGC, eximirán al Proveedor las garantías u otras obligaciones en virtud del Contrato. |  |  |
| # Daños de Valor Preestablecido |  |  | - A menos que se indique lo contrario en los CEC, y con excepción de lo previsto en la Cláusula 32 de las CGC, si el Proveedor no cumple con la entrega de cualesquiera de los bienes o la prestación de los servicios conexos en el período establecido en el Contrato, el Comprador podrá, sin perjuicio del ejercicio de otros recursos con que cuente en virtud del Contrato, deducir del precio del Contrato, por concepto de daños de valor preestablecido, una suma equivalente al porcentaje del precio del Contrato establecido en las CEC por cada semana o parte de semana de retraso, hasta que se logre el cumplimiento de las obligaciones de entrega o ejecución, hasta alcanzar el monto máximo especificado en las CEC. Una vez que se llegue a dicho monto, el Comprador podrá poner término al Contrato, conforme a la Cláusula 35 de las CGC. |  |  |
| # Garantía de los Bienes |  |  | - El Comprador garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso, del modelo más reciente e incorporan todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga de otra manera. - Sujeto a lo dispuesto en la Sub-Cláusula 22.1 de las CGC, el Proveedor garantiza que los bienes están libres de defectos que puedan manifestarse durante su uso normal y en las condiciones imperantes en el país de destino final, ya sea que dichos defectos sean el resultado de alguna acción u omisión por parte del Proveedor o provengan del diseño, los materiales o la mano de obra. - Salvo que en las CEC se disponga de otro modo, la garantía permanecerá en vigor durante el plazo que venza primero de los que se indican a continuación: (a) doce (12) meses contado a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados en su totalidad o en parte, si fuese el caso, y aceptados en el punto final de destino indicado en las CEC; o (b) dieciocho (18) meses contado a partir de la fecha de embarque o carga en el país de origen. - El Comprador notificará al Proveedor cualquier defecto, inmediatamente después de haberlo descubierto, e indicará la naturaleza del defecto, junto con toda la evidencia disponible. El Comprador le dará al Proveedor la oportunidad que se requiera para que inspeccione el defecto. - Una vez recibida tal notificación, el Proveedor reparará o reemplazará con prontitud la totalidad de los bienes o partes defectuosas, sin costo alguno para el Comprador, dentro del plazo especificado en las CEC. - Si el Proveedor, después de haber sido notificado, no subsana los defectos dentro del plazo especificado en las CEC, el Comprador podrá, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y riesgo del Proveedor, sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato. |  |  |
| # Derechos de Patente |  |  | - Sujeto al cumplimiento por parte del Comprador de la Sub-Cláusula 29.2 de las CGC, el Proveedor deberá indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad al Comprador y a sus empleados y funcionarios, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto cualesquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representación legal, en los cuales pueda incurrir el Comprador como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de cualquier patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que estuviese registrado o de alguna otra forma existente a la fecha del Contrato debido a: - la instalación de los bienes por parte del Proveedor o el uso de los bienes en el país donde esté ubicado el lugar del proyecto; y - la venta en cualquier país de los productos producidos por los bienes. Dicha indemnización no procederá si los bienes o cualesquiera de sus partes fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para fines que no pudiesen razonablemente inferirse de dicho Contrato. La indemnización tampoco cubrirá transgresiones que resultaran del uso de los bienes, o de cualquiera de sus partes, o de cualquier producto que se utilizase conjuntamente o en combinación con cualquier otro equipo, planta o materiales que no hubiesen sido suministrados por el Proveedor, de conformidad con el Contrato. - Si se entablara una demanda o reclamación contra el Comprador como resultado de cualesquiera de las situaciones indicadas en la Sub-Cláusula 29.1 de las CGC, el Comprador notificará con prontitud al Proveedor, y éste podrá, a su propio costo y a nombre del Comprador, proceder con tales acciones legales o reclamaciones y llevar a cabo cualquier negociación pertinente para la resolución de tales demandas o reclamaciones. - Si el Proveedor no cumpliese con la obligación de informar al Comprador dentro de veintiocho (28) días contados a partir de la fecha del recibo de tal notificación, de su intención de proceder con cualquier acción legal o reclamación, el Comprador tendrá derecho a emprender dichas acciones o reclamaciones a nombre propio. - El Comprador se compromete a brindarle al Proveedor, cuando éste así lo solicite, cualquier asistencia que estuviese a su alcance para que el Proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. El Comprador será reembolsado por el Proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido. - El Comprador deberá indemnizar y eximir de responsabilidades al Proveedor y a sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamación, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, cualesquiera sea su naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de cualquier patente, modelo de aparato, diseño registrado, marca de fábrica o de comercio, derechos de autor o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o contrario al existente a la fecha del Contrato, que pueda suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o ítems que hubiesen sido suministrados o diseñados por el Comprador o a nombre suyo. |  |  |
| # Limitación de Responsabilidades |  |  | - Excepto en los casos de negligencia grave o actuaciones de mala fe: - ninguna de las partes será responsable ante la otra por daños indirectos o cualquier pérdida de uso, producción, intereses y/o lucro cesante que resultase de dichos daños. Esta exclusión no se aplicará a la obligación del Proveedor de pagar los daños de valor preestablecido; y - la responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual o extracontractual, no podrá exceder el monto indicado en las CEC. Esta limitación no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por infracciones de patente. |  |  |
| # Cambio en las Leyes y Reglamentos |  |  | - Salvo que se disponga de otra manera en las CEC, si después de la fecha del Llamado a Licitación, entrase en vigor, se promulgase, abrogase o modificase cualquier ley, reglamento, decreto, ordenanza o estatuto en el lugar del país del Comprador donde está ubicado el proyecto (incluyendo un cambio en la interpretación o aplicación por las autoridades competentes de cualquiera de esos instrumentos jurídicos) que alterase el Plazo de Entrega y/o el Precio del Contrato, éstos deberán ser incrementados o reducidos, en la medida que el Proveedor se haya visto afectado en cuanto a la ejecución de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato. Sin embargo, tales aumentos o reducciones de costo no se pagarán por separado o no se acreditarán si ya hubiesen sido previstos en las disposiciones correspondientes a ajuste de precios, de acuerdo con la Cláusula 15 de las CGC. |  |  |
| # Fuerza Mayor |  |  | - El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de la garantía de cumplimiento, al pago de daños de valor preestablecido ni a la terminación del Contrato por incumplimiento, si, y en la medida en que, la demora en la ejecución o falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, fuese el resultado de un evento de fuerza mayor. - Para propósitos de esta Cláusula, se entenderá por “fuerza mayor” es cualquier evento o situación que estando fuera del control del Proveedor, es imprevisible, inevitable y que no provenga ni de negligencia ni de la falta de cuidado del Proveedor. Estos eventos podrán incluir, sin que la enumeración sea taxativa, actos del Comprador en ejercicio de su calidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones por cuarentena y embargos que afecten la carga. - Si se presentase una situación de fuerza mayor, el Proveedor notificará a la brevedad y por escrito al Comprador sobre dicha situación y sus causas. Salvo que reciba instrucciones diferentes del Comprador, el Proveedor continuará cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Contrato en la medida que le sea posible, y tratará de encontrar todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente. |  |  |
| # Ordenes de Cambio y Modificaciones en el Contrato |  |  | - El Comprador podrá en cualquier momento efectuar cambios dentro del marco general del Contrato, mediante orden escrita al Proveedor y en la forma establecida en la Cláusula 8 de las CGC, en uno o más de los siguientes elementos: - Los planos, diseños o especificaciones, cuando los bienes a ser suministrados en virtud del Contrato hayan de ser fabricados especialmente para el Comprador; - el método de embarque o embalaje; - el lugar de entrega; y - los servicios conexos que haya de suministrar el Proveedor. - Si cualquiera de los cambios citados ocasionase un aumento o una disminución en costo o en el tiempo necesario para que el Proveedor ejecute cualquier parte de los trabajos incluidos en el Contrato, se efectuará un ajuste equitativo del precio del Contrato o del plan de entrega, o de ambos, y el Contrato se modificará según corresponda. El Proveedor presentará las solicitudes de ajuste que se originen con motivo de esta Cláusula, dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha en que reciba del Comprador la orden de cambio correspondiente. - Los precios que sean facturados por el Proveedor por servicios conexos que puedan ser necesarios, pero que no están previstos en el Contrato, serán acordados previamente por las partes y no deberán exceder los precios corrientes que el Proveedor cobre a terceros por servicios similares. |  |  |
| # Prórroga de los Plazos |  |  | - Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato, el Proveedor o sus Subcontratistas encontrasen impedimentos para el oportuno suministro de los bienes o servicios conexos de acuerdo con la Cláusula 12 de las CGC, el Proveedor notificará con prontitud y por escrito al Comprador, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración. Tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, el Comprador evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo de suministro. En estos casos, la prórroga será ratificada por las partes mediante adenda al Contrato. - Excepto en los casos de Fuerza Mayor previstos en la Cláusula 32 de las CGC, o a menos que se hubiese acordado una prórroga, según lo previsto en la Sub-Cláusula 34.1 de las CGC, cualquier retraso por parte del Proveedor en el suministro de los bienes o en completar el Contrato, lo hará responsable del pago de los daños de valor preestablecido indicados en el Contrato, conforme a lo indicado en la Cláusula 27 de las CGC. |  |  |
| # Terminación |  |  | - Terminación por incumplimiento - El Comprador podrá terminar el Contrato en todo o en parte, por incumplimiento, mediante comunicación escrita al Proveedor y sin perjuicio de otros recursos que pudiese tener contra el Proveedor, cuando: #### el Proveedor no suministrase alguno o todos los bienes indicados en el Contrato, dentro del plazo allí establecido, o de otros que se hubiesen concedido con motivo de prórrogas otorgadas por el Comprador, de conformidad con la Cláusula 34 de las CGC; o el Proveedor hubiese dejado de cumplir cualquier otra obligación establecida en el Contrato; o - En caso de que el Comprador decidiese terminar el Contrato en todo o en parte, de conformidad con la Sub-Cláusula 35.1(a) de las CGC, éste podrá adquirir, bajo modalidades y condiciones que considere apropiadas, bienes o servicios conexos similares a los no suministrados. En estos casos, el Proveedor deberá pagar al Comprador todo costo adicional resultante. Cuando la terminación fuese solo parcial, el Proveedor continuará obligado por la ejecución de aquellas obligaciones que hubiesen quedado vigentes. - Si, durante el proceso de licitación o ejecución del Contrato, el Proveedor, a criterio del Comprador, hubiese incurrido en actos de corrupción, de acuerdo con la Cláusula 3 de las CGC. |  |  |
|  |  |  | - Terminación por Insolvencia - El Comprador podrá rescindir el Contrato en cualquier momento y por escrito, una vez que el Proveedor entrase en quiebra o insolvencia. En este caso, la rescisión será sin indemnización alguna para el Proveedor, sin perjuicio que dicha terminación no perjudique o afecte ningún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener el Comprador - Terminación por Conveniencia - El Comprador podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el Contrato por razones de conveniencia, mediante notificación escrita al Proveedor. La notificación indicará que la razón de la terminación se debe a la conveniencia del Comprador, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del Proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación. - Los bienes que ya hubiesen sido fabricados y estuviesen listos para ser enviados al Comprador dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del Contrato, deberán ser aceptados por el Comprador en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato. Con respecto a los demás bienes, el Comprador podrá elegir entre las siguientes opciones: - que se complete y entregue cualquier porción de los bienes en las condiciones y a los precios establecidos en el Contrato; y/o - que se cancele la entrega de la porción restante de los bienes o servicios conexos y se pague al Proveedor una suma convenida por aquellos bienes y servicios conexos que hubiesen sido parcialmente fabricados o prestados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el Proveedor. |  |  |
| # Cesión |  |  | - Ni el Proveedor ni el Comprador podrán ceder total o parcialmente las obligaciones que hubiesen adquirido en virtud del Contrato, a menos que exista consentimiento previo y por escrito de las partes. |  |  |

| Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato |  |
| --- | --- |
| Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán a las Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de conflicto, las CEC prevalecerán sobre las CGC. |  |
| CGC 1.1 (m) | El país del Comprador es: República Argentina |
| CGC 1.1 (e) | El Comprador es: Proyecto PNUD ARG/ 02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior |
| CGC 1.1 (k) | El lugar del Proyecto es: La ciudad de Rosario – Provincia de Santa Fe |
| CGC 4.2 (a) | El significado de los términos comerciales será el indicado en: INCOTERMS 2000 |
| CGC 4.2 (b) | La versión de los Incoterms será: INCOTERMS 2000 |
| CGC 5.1 | El idioma será: ESPAÑOL |
| CGC 6.1 | Las personas o firmas en asociación en participación, consorcio o asociación “serán” mancomunada y solidariamente responsables. |
| CGC 8.1 | La dirección del Comprador es: “Proyecto PNUD Nro. ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior (BID 1068/OC-AR)” Calle y No. Buenos Aires 711 Piso: 3ero. Ciudad: Rosario Código Postal: ( 2000 ) Provincia: Santa Fe País: Argentina Teléfono: (0341) 4802732/609/349, en el horario de 8,00 a 13,00 hs. Número de Fax: (0341) 4802609 |
| CGC 9.1 | La legislación aplicable será la Normativa que se enumera a continuación, en el orden de prelación en que se cita: 1. El Contrato de Préstamo suscripto por la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo N°1068/OC-AR, y el Contrato Subsidiario de Préstamo suscrito por el Gobierno Nacional y el Municipio de Rosario. 2. El Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la República Argentina y el PNUD firmado por ambas partes el 26 de Octubre de 1985 y aprobado por Ley N° 23396 del 10 de Octubre de 1986 en su carácter de tratado internacional en el marco del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. 3. El Documento del Proyecto PNUD N° ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior (BID 1068/OC-AR) |
| CGC 10.2 | El mecanismo formal de resolución de conflictos será:. Para el caso en que surgieran disputas entre las partes de este Contrato, y siempre que ellas no fueren resueltas mediante negociación, la parte agraviada podrá solicitar la iniciación de un proceso de arbitraje. Para ello, ambas partes y el árbitro de someterán al siguiente procedimiento: a) Las partes, de común acuerdo, designarán al árbitro; en caso de no existir acuerdo, cualesquiera de ellas podrá solicitar al Representante Residente del PNUD en la República Argentina que designe al árbitro; esta designación será inapelable. b) El procedimiento de arbitraje será fijado por el árbitro, en consulta con las partes, y su costo será asumido por ellas, según el orden causado, a decisión inapelable del árbitro. c) El fallo arbitral deberá ser fundado, en primer término, en las disposiciones del presente Contrato y contemplar las posiciones de cada una de las partes como así también los elementos de prueba aportados. d) El laudo arbitral será definitivo y de cumplimiento obligatorio y su ejecución podrá solicitarse al Tribunal de Jurisdicción Competente. e) Las partes podrán solicitar el arbitraje durante la ejecución o en un plazo de hasta 6 meses, contados a partir de la finalización de la ejecución del Contrato; pasado ese lapso se dará por vencido el plazo de prescripción y caducos todos los derechos emergentes del Contrato. f) En todos los aspectos no contemplados en la presente cláusula, el arbitraje se regirá por el "Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)" aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15 de diciembre de 1976. |
| CGC 11.1 | El alcance del suministro esta definido en : En la Sección VI . “Programa de Suministros” |
| CGC 15.2 | Los precios del Contrato no se encontrarán sujetos a reajustes. |
| CGC 16.1 | Las condiciones de pago serán: “No se permitirá” anticipo de pago. A los fines de los pagos que deba hacer el proyecto PNUD Arg/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior, el adjudicatario presentará, la correspondiente factura de acuerdo a la resolución Nro. 3349/91 de la Dirección General Impositiva. Esta presentación se hará al coordinador del proyecto quien la elevará al PNUD para emisión del correspondiente Certificado del IVA (impuesto al valor agregado). Al final de la presente sección se transcribe el texto correspondiente a la citada resolución DGI. El adjudicatario no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se graven las sumas recibidas en virtud del mismo, liberando expresamente al proyecto PNUD N° Arg /02/007 apoyo a la ejecución del programa de desarrollo integral de grandes aglomeraciones urbanas del interior y al programa de naciones unidas para el desarrollo, de todas las obligaciones fiscales emergentes de la legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse. En un todo de acuerdo a lo recién estipulado el comprador deberá pagar al adjudicatario a los 21 días de la fecha de presentación de la factura, correspondiente al/los lote/s suministrados, la que deberá estar acompañada del certificado de recepción provisoria o definitiva expedida por el comprador. En caso de corresponder la instalación y/o armado de los bienes, en el momento que será indicado por el comprador, y obtenida la conformidad del mismo, se emitirá un certificado de recepción definitiva del/los lotes. Para el caso de que los lotes adjudicados incluyan instalación y/o armado, el comprador retendrá el 10% del monto total de la factura. Este porcentaje será pagado a los 21 días de la recepción definitiva. Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de ningún tipo. |
| CGC 16.4 | ## Moneda del Pago: El Comprador realizará el pago de acuerdo a lo especificado en la subcláusula 15. Moneda de Oferta y Moneda de pago de las IAO del presente pliego licitatorio |
| CGC 17.1 | El Proveedor será responsable del pago de la totalidad de los impuestos y gravámenes por lo que en el precio ofrecido deberá de tener en cuenta todas las erogaciones que sean necesarias para la puesta del producto en el lugar que el Comprador fije en el presente pliego licitatorio. No obstante ello el Comprador emitirá un certificado con el importe exacto del impuesto nacional IVA (Impuesto al Valor Agregado), en un todo de acuerdo a la Resolución Nro.3349/91 de la Dirección General Impositiva que se adjunta al final de la presente Sección. |
| CGC 17.2 | La presente subcláusula es reemplazada por lo especificado en la 17.1 de estas CEC. |
| CGC 17.4. | Se debe añadir a lo expuesto en la Cláusula CGC 17.4, que el monto de los bienes o servicios conexos cotizados incluye todo lo indicado en la Clúsual 14.3 de las IAO. |
| CGC 18.1 | El monto y la moneda de la Garantía de Cumplimiento será: El monto de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato será por un monto equivalente al 5% del monto del mismo y deberá hacerse en la moneda del contrato. |
| CGC 18.3 | Las formas aceptables de Garantías de Cumplimiento son: El tipo de garantías aceptables por el Comprador son cualquiera de las especificadas para la constitución de la garantía de Oferta según cláusula de las IAO Nro.21.2. |
| CGC 24.1 | La cobertura del seguro dispuesto por esta cláusula será por cuenta y cargo del proveedor. |
| CGC 25.1 | La responsabilidad por el transporte de los bienes será por cuenta y cargo del Proveedor. |
| CGC 26.2 | Las pruebas e inspecciones se realizarán en los siguientes lugares: Las pruebas se realizarán a la totalidad del equipamiento y el lugar es en el emplazamiento de los servicios de instalación definitiva. Aprobación: La Dirección de Bioingeniería de la Secretaria de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y la Dirección Médica del Efector correspondiente. |
| CGC 27.1 | Daños de valor preestablecido “serán” aplicables a todos y cada uno de los lotes de la presente licitación. Los daños de valor preestablecido será del 0,75% por semana o la fracción del mismo que corresponda por los días transcurridos que serán descontados del monto total del Contrato. El monto máximo por daños de valor preestablecido será del 6% (seis pociento) del monto del Contrato. Se añade que en la instancia en que la penalización alcance el citado porcentaje del valor del Contrato, el Comprador podrá hacer uso de lo establecido en la Cláusula de las CGC 35. Terminación. |
| CGC 28.3 | El período de validez de la garantía será de 12 meses mínimos o por el tiempo superador que presente el Oferente, contados a partir la recepción definitiva de los bienes. Esta recepción definitiva se efectuará en el momento en el que el Comprador verifique la correcta instalación y el buen funcionamiento. Por lo expuesto el comienzo efectivo de inicio del plazo de la garantía se fijará a partir de la Recepción definitiva. |
| CGC 28.5 | El plazo para reparar o reemplazar la totalidad de los bienes o las partes defectuosas: Durante la vigencia de la garantía, el proveedor asegurará el perfecto funcionamiento de los elementos ofrecidos. Estableciéndose que el Comprador no aceptará interrupciones en el servicio por falta de repuestos y/o solución técnica que excedan las 24 horas corridas, contadas a partir del momento en el cual el proveedor es notificado del pedido de reparación. En el caso que existieran interrupciones en el servicio, el periodo de garantía se prolongará tantos días como dure el desperfecto. El adjudicatario deberá garantizar la restauración de los servicios y la reparación de los equipos en caso de fallas de acuerdo a lo siguiente: si el equipo fallará mas de tres (3) veces por la misma causa deberá ser reemplazado por otro nuevo (de iguales o mejores características que el equipo fallado), sin cargo alguno para el Comprador, y sin la interrupción del servicio (no se podrá retirar el que haya instalado en primera instancia, hasta haber puesto en funcionamiento y aprobado la instalación del nuevo equipo). El proveedor deberá garantizar la asistencia técnica en un plazo no mayor a las 24 hs., siendo pasible de una multa equivalente al 7 por mil por día en caso de falta de restauración de los servicios por falta de reemplazo del equipo defectuoso o el equivalente al 5 por mil por día en caso que el proveedor no realice la reparación de los equipos, las mismas se aplicarán sobre el monto total del equipo. |
| CGC 30.1 (b) | La responsabilidad del proveedor frente al Comprador no podrá ser mayor al 5% del monto correspondiente al lote/s adjudicado/s. |

# Resolución 3349/91 Dirección General Impositiva

Impuesto al Valor Agregado. Ley N°23.349 artículo 1° y sus modificaciones. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D). Compras, locaciones o prestaciones. Reintegro del impuesto. Régimen aplicable.

Buenos Aires, 02/05/91

- VISTO la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas a la cual adhirió la República Argentina mediante Decreto Ley N° 15.971 del 13/2/46 y la Ley N° 23.396 promulgada por Decreto N° 1.834 del 21/10/86, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo II, Sección 8, de la Convención antes mencionada determina que las Naciones Unidas por las operaciones que realicen en cada país, respecto de las cuales ya se haya pagado o se deba pagar derecho al consumo o impuesto a la venta, tomarán las disposiciones administrativas del caso para la devolución o remisión de la cantidad correspondiente al derecho o impuesto.

Que, asimismo, el Artículo IX de la Ley N° 23.396 convalida la aplicación de la normativa antes mencionada, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D) por parte del Gobierno de la República Argentina.

Que, atento las inquietudes puestas de manifiesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D), en relación con el impuesto al valor agregado que grava las compras y las locaciones y prestaciones que contrata, especialmente a partir de la generalización del tributo en virtud de la sanción de la Ley N° 23.871, resulta aconsejable a los fines de agilizar el mecanismo de reintegro que viene concretándose en relación a cada operación en particular, instrumentar un régimen de devolución que atienda con alcance general las especiales características que presentan estos casos.

Por ello, de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección Legislación y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones,

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA RESUELVE:

Artículo 1° - A los fines del reintegro del impuesto al valor agregado que autoriza el Artículo II, Sección 8, de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas a la cual adhirió la República Argentina mediante Decreto Ley N° 15.971, será de aplicación el procedimiento que se determina por la presente resolución general.

Artículo 2° - Cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D) efectúe en el mercado interno compras o contrate locaciones o prestaciones gravadas por el impuesto al valor agregado, deberá entregar a los proveedores, locadores o prestadores – que revistan la calidad de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado – copia autenticada de la constancia emitida por la Dirección General de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que acredite que dichas operaciones se encuentran afectadas al programa de cooperación internacional acordado entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D).

Artículo 3° - Los proveedores, locadores o prestadores mencionados en el artículo anterior quedan obligados a dejar constancia en la factura o documento equivalente que emitan por las operaciones concertadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D), del monto del impuesto al valor agregado incluido en el precio total facturado y la referencia a la presente resolución general.

Artículo 4° - El monto del impuesto al valor agregado que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, se consigne en la respectiva factura o documento equivalente se detraerá del precio total indicado en dicho comprobante, resultando la diferencia el importe que deberá ser abonado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D), al proveedor, locador o prestador de los bienes, locaciones o servicios respectivos.

Artículo 5° - La entidad a que se refiere el artículo anterior, queda obligada a extender y poner a disposición de sus proveedores, locadores o prestadores, un comprobante respecto de las facturas o documentos equivalentes emitidos por estos últimos, que deberá contener los siguientes datos:

- Lugar y fecha de emisión.

- Denominación y domicilio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D)

- Nombres y apellido o denominación social, domicilio y clave única de identificación tributaria (C.U.I.T), del proveedor, locador o prestador.

- Lugar, fecha y numeración de la factura de venta o documento equivalente emitido por el proveedor, locador o prestador.

- Precio total de la operación consignado en la factura o documento equivalente.

- Monto del impuesto al valor agregado contenido en el importe indicado en el punto anterior, que hubiera sido detraído de este último de acuerdo con lo establecido por el artículo anterior.

La obligación establecida precedentemente deberá cumplimentarse en oportunidad de efectivizarse el pago de la correspondiente factura o documento equivalente.

Artículo 6° - El importe atribuible al impuesto al valor agregado que se consigne en el comprobante previsto en el artículo anterior, tendrá para los proveedores, locadores y prestadores el carácter de impuesto ingresado y bajo tal concepto será computado por los mismos en la declaración jurada del período fiscal al cual resulten imputables las correspondientes operaciones.

Artículo 7° - Lo dispuesto en el artículo 4° configurará para el Programa de las Naciones Unidas par el Desarrollo (P.N.U.D) el reintegro del impuesto al valor agregado previsto en el Artículo II, Sección 8, de la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, a la cual adhirió la República Argentina mediante Decreto Ley N° 15.971.

Artículo 8° - La Dirección General de Cooperación Internacional, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cuyo cargo se encuentra la centralización y el control del programa de cooperación internacional acordado entre el Gobierno Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D), informará a este Organismo el detalle de los comprobantes que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5°, hubieran sido emitidos en el curso de cada mes calendario por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (P.N.U.D)

Dicha información se formalizará por trimestre calendario, mediante presentación a realizar hasta el último día hábil del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario en la dependencia de este Organismo que por jurisdicción corresponda al domicilio de la precitada Dirección General de Cooperación Internacional.

Art. 9° - Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – Ricardo Cossio.

Certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto”

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

CERTIFICO por la presente que las compras y contrataciones de locaciones o prestaciones efectuadas en el mercado interno por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como consecuencia de sus actividades y proyectos, se encuentran afectadas al Programa de Cooperación Internacional acordado entre el Gobierno Argentino y el PNUD.

El presente certificado se extiende a los fines previstos en el artículo 2 de la Resolución General Nro. 3349/91 de la Dirección General Impositiva.

En oportunidad de efectivizarse el pago de la correspondiente factura o documento equivalente, el PNUD extenderá y pondrá a disposición de sus proveedores, locadores o prestadores el comprobante previsto en el artículo 5 de la mencionada Resolución General.

El importe atribuible al Impuesto al Valor Agregado que se consigna en este comprobante, tendrá para los proveedores, locadores y prestadores el carácter de impuesto ingresado y bajo tal concepto será computado por los mismos en la declaración jurada del período fiscal al cual resulten imputables las correspondientes operaciones en un todo de acuerdo con el articulo 6 de la Resolución General Nro. 3349/91 de la DGI.

# Buenos Aires, 10 de julio de 1997.

Eduardo Angel Pérez.

Sección IX.  Formularios del Contrato

Esta Sección de los Documentos de Licitación incluye modelos de formularios para el Convenio y la Garantía de Cumplimiento.

Los oferentes no deberán presentar estos formularios junto con sus ofertas.  Una vez que se hubiese llevado a cabo la notificación de la adjudicación, el Comprador preparará el Convenio utilizando el formulario de Convenio y se lo enviará al adjudicatario.  El adjudicatario firmará el Convenio y lo devolverá al Comprador junto con la Garantía de Cumplimiento utilizando para ello los formularios incluidos en esta Sección.

##### Formulario de Convenio

Información a ser completada por el Comprador

Convenio

EL PRESENTE CONVENIO celebrado el  día_[indicar número]__ del mes de  __[indicar mes]_, _ de [indicar año]_, entre ___[indicar nombre completo del Comprador]_____de ___[indicar dirección completa del Comprador]_____ (en lo sucesivo denominado “El Comprador’), por una parte, y _[indicar nombre completo del Proveedor]_____ de _[indicar dirección completa del Proveedor]_ (en lo sucesivo denominado "El Proveedor"), por la otra.

POR CUANTO el Comprador ha llamado a licitación para la adquisición de ciertos bienes y servicios conexos, _[indicar breve descripción de los bienes y servicios conexos] __y ha aceptado una oferta del Proveedor para el suministro de dichos bienes y servicios conexos por la suma de ___[indicar moneda y precio del Contrato en cifras y palabras]_____ (en lo sucesivo denominado " el Precio del Contrato").

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

- Las palabras y expresiones utilizadas en este Convenio, tendrán el mismo significado que en el Contrato.

- Los siguientes documentos, incluyendo este Convenio, formarán parte del Contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con dicho Contrato:

a)	Condiciones Generales del Contrato;

b)	Condiciones Especiales del Contrato;

c)  Lista de Países Elegibles;

d)	Programa de Suministros;

e)	formularios de Presentación de Oferta y Listas de Precios suministrados por el Proveedor;

f)	Notificación del Comprador al Proveedor sobre la adjudicación del Contrato; y

g)	[indicar otros documentos requeridos, si los hay]    __________________.

- El Proveedor  se obliga a suministrar al Comprador los bienes y servicios conexos y a subsanar cualquier defecto de éstos de conformidad con las términos del Contrato y como contraprestación de los pagos que ha de recibir del Comprador.

- El Comprador se obliga a pagarle al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los bienes y servicios conexos y por la reparación de cualquier defecto, el Precio del Contrato  o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con el Contrato, dentro del plazo y en la forma prescritos en dicho Contrato.

EN FE de lo cual, las partes firman el presente Convenio de conformidad con las leyes de __[indicar nombre del país]_ en el día, mes y año antes indicados.

Firmado por ___[firma autorizada del Comprador ]___________________________

__________________________________________  (en nombre del Comprador)

Firmado por _______[firma autorizada del Proveedor]__________________________

__________________________________________ (en nombre del Proveedor)

Información a ser completada por el Oferente adjudicatario del Contrato

Garantía de Cumplimiento

Fecha: [indicar fecha (día, mes y año) de la
              Presentación de la Oferta

LPI No.: [indicar el número de la licitación]

Llamado a Licitación No.:[indicar el número del 
               llamado a licitación]

A: ___[indicar el nombre completo del Comprador]  _______________________________

POR CUANTO [indicar el nombre completo del Proveedor]__ (en lo sucesivo denominado  “el Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato Nº _[indicar el número de referencia del Contrato]__ de fecha _[indicar día y mes]__ de, __[indicar año]_ a suministrar ___[breve descripción de los bienes y servicios conexos]__ (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Proveedor le suministrará una garantía _[indicar el tipo de garantía]__emitida a su favor por un garante de prestigio, por la suma ahí establecida, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Proveedor de todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos __[indicar el nombre completo del Garante]__, de [indicar ciudad y país ] con domicilio legal en _[indicar dirección completa del Garante]___, (en lo sucesivo denominados “el Garante”), hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantía en beneficio del Comprador:

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor y en favor del Comprador, por un monto máximo de __[indicar el monto y la moneda de la garantía en cifras y palabras]__ y nos obligamos a pagar al Comprador contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el Proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites de _[indicar moneda y monto de la garantía en cifras y palabras]__, sin necesidad de que el Comprador pruebe o acredite las causas o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.

Esta garantía será válida hasta el día __[indicar número]__  de  _[indicar mes]__, de [indicar año]_.

[indicar nombre completo de la                               [indicar la calidad de la

Nombre ____persona que firma la garantía ]      En calidad de ____  persona que firma]

Firma ____[firma de la persona cuyo nombre y calidad aparecen indicados arriba]

Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de [indicar el nombre completo del Garante] ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

El día  ____________ del mes de  _____________, de _______ [indicar la fecha de la firma].

| PROYECTO PNUD ARG/02/007 Apoyo a la Ejecución del Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones Urbanas del Interior ( Préstamo BID 1068/OC-AR) |  |  | IMPORTANTE: toda correspondencia o factura debe incluir este número |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ORDEN DE COMPRA |  |  | NUMERO: ENUMERADAS CRONOLOGICAMENTE |  |  |
| Emisor: |  |  | Consignado a: |  |  |
| Datos del Proveedor: |  |  | Instrucciones para el Embarque: |  |  |
| Termino de Pago: |  |  | Fecha de Entrega o Embarque: |  |  |
|  | ## Descripción de los bienes y/o servicios | UNIDAD |  | MONEDA |  |
|  |  |  |  | Precio Unitario | Precio Total |
|  | - FIRMADA POR EL DIRECTOR - POR TRIPLICADO: - ORIGINAL: PARA EL PROVEEDOR - DUPLICADO: FIRMADO POR EL PROVEEDOR PARA EL ARCHIVO DEL PROYECTO - DUPLICADO: PARA ADJUNTAR A LA FACTURA Y COMPROBANTE DE PAGO |  |  |  |  |
| NOTA: El proveedor no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar la presente orden de compra o la facturación resultante de la mismo. A los fines del IVA, este proyecto se encuadra como sujeto no responsable con tratamiento especial según Resolución 3349/91 |  | FLETE ESTIMADO 10%: |  |  |  |
|  |  | GASTO SEGURO 2%: |  |  |  |
|  |  | IVA 21%: |  |  |  |
|  |  | MONTO TOTAL: |  |  |  |
| Director del Proyecto …………………. PERSONA AUTORIZADA CARGO FECHA FIRMA |  |  |  |  |  |