# De: Coordinación  de Servicios Diagnóstico por Imágenes

# Para: Dirección Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Dra. Stella Binelli

# Objetivo: Licitación  Equipo  Rx Telecomandado.

### Fecha:  24 / 08/ 2009

Con  Motivo de lo dispuesto por el  Presupuesto Participativo, Distrito Centro, año 2007, Un equipo de Rx Telecomandado para el Hospital de Niños V.J. Vilela, adjuntamos a Ud.  características Técnicas del mencionado equipo  para el correspondiente llamado a Licitación Pública.

| Item | Cantidad | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Equipo Rx Telecomandado. según características que se adjuntan. |

Sin otro particular saludamos a Ud. Atentamente.

| Cantidad |  | Descripción |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Mesa de radiodiagnóstico telecomandada con control a distancia. Para hacer radiología directa, fluoroscopía y tomografía lineal. Basculación de la mesa de +90º a –15º (Trendelemburg). Bucky automático. Detección automática de chasis. Grilla con relación 12:1 por lo menos, distancia focal no menor a 1100 mm. Con todos los finales de carrera y elementos de seguridad para los diferentes movimientos. Apoya pies y asas de agarre. |  |
| 1 |  | Columna con soporte de calota y tubo emisor Rx. acoplado a la mesa y que permita el movimiento libre de la columna para radiología directa sobre camillas por ejemplo, Con desplazamiento de 3000 mm como mínimo en el sentido longitudinal del paciente. Proyección oblicua + / - 40º en todas las posiciones de la mesa. Tomografía lineal de por lo menos 3 ángulos diferentes. Soporte de la calota giratorio de +90º a –180º, distancia foco película variable hasta 1500 mm. Con calota y tubo de por lo menos 15 – 50 Kw, foco no mayor a 0,8 / 1,5 mm. disipación térmica del tubo no inferior a 300 KHU y del sistema no menor a 1MHU. Tensión máxima de alimentación hasta 150 KV. |  |
| 1 |  | Seriógrafo automático con capacidad para chasis de 18 x 24 cm. a 35 x 43 cm. En posición horizontal o vertical, captación y posicionado automático del chasis, subdivisión del chasis en 2, 3 y 4 cortes. Parrilla antidifusora con relación 12: 1 por lo menos, distancia focal 1200 mm. Entrada y salida motorizada de parrilla antidifusora.. |  |
| 1 |  | Colimador multiplano, diafragmación automático, con localizador luminoso. Soporte giratorio de + / - 45º en torno al eje del rayo central. Con filtro interferencial. |  |
| 1 |  | Sistema intensificador de imágenes de 3 campos de ingreso de por lo menos 4” – 6” – 9”. Cámara CCD de alta resolución Control automático de ganancia. Filtro recursivo, memoria de última imagen, inversión de imagen en ambos ejes(Izq. / Der. – Sup. / Inf.) Rotación de la imagen sobre el monitor. Estabilización de luminosidad, ajuste de brillo automático, y demás funciones que permitan estabilizar y mejorar la imagen, generación de imagen digital. Con control automático de dosis. Monitor LCD de por lo menos 17” de alto brillo con resolución no menor a 1024 x 1024 pixel. SVGA Soporte para monitor Pedal de disparo a distancia para fluoroscopía. Retención de la última imagen. Monitor LCD de por lo menos 17” con características similares al antes descripto para observación remota. |  |
| 1 |  | Generador de Rx. de alta frecuencia controlado por microprocesador, con una potencia no menor a 50Kw. AT 150 Kv. Con corriente máxima del tubo no menor de 600 Ma. y en fluoroscopia no menor a 5 Ma de máxima.y 110Kv Tiempo mínimo de exposición 1ms. Control automático de tensión de red. Alimentación de 380V. 50 Hz Un juego de cables de alta tensión con sus correspondientes terminales. |  |
| 1 |  | Consola de comando y programación controlada por microprocesador que permita variar los tiempos de exposición, alta tensión y corriente del tubo, con indicación directa digital de los valores programados. Con técnicas pre programadas para diferentes órganos. Con indicaciones de los valores medidos por el exposímetro automático. Protección por baja tensión, sobre calentamiento del tubo de Rx y sobre tiempo de disparo. Deberá permitir el control del Potter Bucky mural. |  |
| 1 | Potter Bucky mural para chasis de hasta 35x43 cm, horizontal o vertical, contra balanceado con frenos electromagnéticos. Parrilla antidifusora con relación 12:1 por lo menos. Distancia focal 1500 mm. Que permita modificar la angulación del plano desde vertical hasta horizontal Con exposímetro automático. |  |  |
| 1 | Digitalización de las imágenes. Herramientas de software (Zoom, niveles, filtros, etc) para procesar imagen en monitor de trabajo ó estación remota y salida DICOM a impresora laser ó térmica (DICOM compatible.) |  |  |

NOTA:

- Adjuntar  Especificaciones técnicas sobre el equipo ofrecido.

- Acompañar listado de instituciones  donde haya instalado equipamiento de similares características.

- Garantía de provisión de repuestos por el término de 5 años.

- Garantía escrita  por el término de un año como mínimo por cualquier desperfecto o defecto de fabricación presentado por el equipo licitado y sus accesorios.

- Manual técnico donde consten circuitos eléctricos, electrónicos, mecánicos y rutinas de mantenimiento.

- De ser  adquiridos los  equipos anteriormente mencionados  y sus accesorios, deberán ser entregados e instalados  y puestos en funcionamiento al 100 % en el lugar que sea designado dentro del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

- Deberá atenderse todas las  dudas  que presenten  Técnicos y Médicos  e instruirlos sobre su funcionamiento y mantenimiento.

- La Secretaría de Salud Pública se reserva el derecho de adjudicar el o los equipos que crea mas convenientes para los servicios, independientemente de las cotizaciones presentadas por cada oferente.

- La  oferta debe incluir todos los accesorios para un correcto y total funcionamiento.

- El oferente deberá  disponer de Servicio Técnico en la ciudad de Rosario con contrato de partes.